附件一：

技术要求

|  |  | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 | 规格： 1.检测原理：磁微粒酶促化学发光 2.标记物：碱性磷酸酶 3.检测模式：竞争法、夹心法 4.待机时间：24小时待机，标本随到随测 5.首个结果时间：≤14分钟 6.样本位：6个 7.进样量：≤70µL 8.批内测量重复性：CV≤8% 9.样本类型：全血、血清、血浆 10.反应区温度：37℃，准确度±0.3℃，波动度不大于0.1℃ 11.控制单元：电容触控屏 12.操作语言：中文 13.通讯端口：RS232接口，支持LIS双向通讯 14.电源：100V~240V (50Hz-60Hz) 15.外型尺寸：长(≤500mm)*宽≤(400mm)*高(≤600mm) - 16.整机重量：≤50Kg - 17.人份要求：能提供单人份或50人份以下试剂。 - 投标人须在响应文件中承诺设备中标后的配套耗材销售价格为全省最低价，且耗占比不超过30%，耗材实际采购价格以耗材议价结果为准。未承诺视为无效响应。 |  |  |
| 商务要求 | 1、自验收合格之日起，中选供应商提供产品整机免费保修服务至少三年。 2、产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关的一切费用由中选供应商承担）。 3、合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 4、中标方负责产品整机终身免费质保，免费维修保养时间自验收合格之日起，维修响应时间<15分钟，工程师到达现场<120分钟，免费提供质控品。 5、当二次报价相同时，现场专家逐次按照以下参数决定最终中标方：①批内测量重复性（CV）；②最低人份要求；③耗占比最低。 |  |  |