附件一：

技术要求

|  |  | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 | 1、17项实测参数：pH, pCO2, pO2，cCa2+, cCl–, cK+, cNa+，cGlu, cLac，ctHb, sO2, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF, ctBil 2、计算参数：cBase(B)或 ABE，p50，ctO2(B)，DO2，阴离子间隙Ag等计算参数≥48项 3、方法学：电位测定法、电流测定法、pO2 光学测量和分光光度法 4、样本类型：人体全血样本 5、进样方式：设备可直接连接样本进样，无需其他插件/连接件/适配器 6、样本体积（全参数）： ≤100µl 7、自动混匀功能 ：设备有血液样本混匀部件 8、测试速度（全参数）：测试速度≤90秒，每小时≥30个样本 9、规格/测试数：带血氧及不带血氧测试卡，根据科室需要自由选择，多种测试规格 10、耗材效期：测试卡使用期限120天，测试卡上机效期30天；质控/定标液有效期6个月，上机效期30天 11、乳酸指示范围/可报告范围：0-31mmol/L 12、质控要求：内置自动质控系统和至少3个水平质控品（质控品有注册证） 13、智能结果解读 ：可配置血气结果解读软件 14、数据存储：患者检测结果：2000，活动日志：5000，定标日志：1000 15、环境温度：15-32°C 16、相对湿度：20-80 % 17、主电源：额定电压：100-240 V ±10 %；50/60 Hz。 18、耗材类别与更换：只需更换测试卡与试剂包，更换步骤简单，无须其它维护工作 19、网络连接能力：有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力 20、CFDA认证情况 ：仪器、测试卡、质控/定标液都具有CFDA认证。 投标人须在响应文件中承诺设备中标后的配套耗材销售价格为全省最低价，且耗占比不超过30%，耗材实际采购价格以耗材议价结果为准。未承诺视为无效响应。 |  |  |
| 商务要求 | 1、自验收合格之日起，中选供应商提供产品整机免费保修服务三年。 2、产品必须在签订合同后15日内交货并安装调试完毕（有关运输和保险的一切费用由中选供应商承担）。 3、合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 4、中标方负责产品整机终身免费质保，免费维修保养时间自验收合格之日起，维修响应时间<15分钟，工程师到达现场<120分钟，免费提供质控品。 5、当二次报价相同时，现场专家逐次按照以下参数决定最终中标方：①测试速度时间；②设备已配置智能结果解读软件；③耗占比最低。 |  |  |