- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目一： | - 病理组织摊片烤片烘片一体机 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 具有漂片、烘片、烤片三部分独立温度控制； |  |  |
| - 2 | - 黑色的搪瓷聚合物漂片槽，捞片时对比清楚，方便操作； |  |  |
| - 3 | 烤片室可根据温度设定不同的烤片时间，具有声音报警功能； |  |  |
| - 4 | 烤片室可容纳2个60片的染色架； |  |  |
| - 5 | 漂片水槽容积:200mm*150mm*90mm。 |  |  |
| - 品目二： | 通风柜 |  |  |
| - 1 | 柜体:经过酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，抗压性强，耐酸碱，抗腐蚀，防水； |  |  |
| - 2 | 柜面板:经过酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，抗压性强，耐酸碱，抗腐蚀，防水； |  |  |
| - 3 | 视窗:5mm厚钢化安全玻璃； |  |  |
| - 4 | 释放功能:具有将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式，使其稀释后排出室外； |  |  |
| - 5 | 具有在通风柜内部由排风机产生的气流将有害气体从通风柜内部不反向流进室内的功能； |  |  |
| - 6 | 隔离功能:即在通风柜前面应具用不滑动的玻璃视窗，将通风柜内外进行隔离； |  |  |
| - 7 | 补充功能:具有在排出有害气体时，从通风柜外吸入空气的通道或替代装置； |  |  |
| - 8 | 具有风速调节功能； |  |  |
| - 9 | 通风柜的衬板、侧板、及选用的水嘴、气嘴等都要具有耐热及耐酸碱腐蚀功能； |  |  |
| - 10 | 操作面板控制系统须为液晶显示屏； |  |  |
| - 11 | 具有高温报警、风速过高过低报警功能。 |  |  |
| - 12 | 容积不小于70L。 |  |  |
| - 品目三： | 电热恒温干燥箱 |  |  |
| - 1 | 温度范围包含25±5℃~200℃； |  |  |
| - 2 | 温度精度:1℃； |  |  |
| - 3 | 温度波动度:1℃； |  |  |
| - 4 | 具有传感器故障报警，独立限温报警功能，超过限制温度即自动断电功能，保证安全运行不发生意外； |  |  |
| - 5 | 操作面板须为液晶显示屏，可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小； |  |  |
| - 6 | 加热方式为四周加热； |  |  |
| - 7 | 箱门闭合松紧可以调节； |  |  |
| - 8 | 具有参数记忆功能，来电自动恢复运行； |  |  |
| - 9 | 搁板可调节，每层可调高度不小于50mm； |  |  |
| - 10 | 具有定时功能。 |  |  |
| - 11 | 参会供应商需在响应文件中单独承诺设备成交后所有配套的耗材销售价格为全省最低价，耗占比不超过30%，最终成交价以耗材议价结果为准。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |