- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | - 医用冰箱 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | - 有效容积：330±30L，样式：立式 |  |  |
| - 2 | - 微电脑控制系统：通过微电脑控制,箱内温度保持在2℃～8℃之间，温度显示精确0.1℃；配有湿度显示，湿度显示精度1%，温度均匀度≤2℃； |  |  |
| - 3 | 高亮度LED显示：电脑准确控温，LED数字实时显示柜内温度和湿度；运行状态LED实时显示； |  |  |
| - 4 | 箱体设高精度温湿度传感器，时刻监控箱体内温湿度，控制设备运行状态； |  |  |
| - 5 | 带宽电压设计，电压范围：187~242V； |  |  |
| - 6 | 外形尺寸（mm)：600x600x1700≤ (宽x深x高)≤ 650x700x1950 内部尺寸（mm)：500x500x1200≤ (宽x深x高)≤600x600x1500 |  |  |
| - 7 | 采用钢板喷涂工艺处理，耐冲击抗变形 |  |  |
| - 8 | 门体采用双层钢化镀玻璃门体，门体无凝露 |  |  |
| - 9 | 采用品牌压缩,碳氢环保无氟制冷剂 |  |  |
| - 10 | 温度均匀性：大风机和分层送风技术，温度均匀度≤2℃，波动值≤2℃ |  |  |
| - 11 | 两种报警方式：声音蜂鸣和灯光闪烁 |  |  |
| - 12 | 安全系统：密码保护、压机保护、宽电压设计、安全锁、外挂锁孔、超温报警、超湿报警、开门超时报警、传感器故障报警、断电报警等功能 |  |  |
| - 13 | 具备压缩机开机延时启动保护、压缩机停机间隔保护、控制器密码保护等功能 |  |  |
| - 14 | 具备断电记忆功能，可持续48小时以上 |  |  |
| - 15 | 箱内配置：配备有LED照明灯及储物搁架，储物搁架不少于4层，可以根据实际使用情况调整搁架间距 |  |  |
| - 16 | 25℃环境下，空载耗电量≤2kW·h/24h |  |  |
| - 17 | 噪音≤60dB(A) |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
| - 品目： | - 医用冰箱 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |