- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | - 耳鼻喉科诊疗台 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | - 大理石台面：尺寸：810mm*525mm*13mm，允许误差±3%，表面有不变色的刚硬亮丽涂层，高档华贵、防渗透，便于清洁 |  |  |
| - 2 | - 超静音正负压泵：最大正压值≥0.3MPa ，最大正压工作范围≥0.15Mpa，正压流量≥5mL/min； - 负压值：极限负压值不低于0.09MPa，吸引流量≥1.8L/min； |  |  |
| - 3 | - 排污系统：监测污液.污物瓶≥2500ml，人工排污； |  |  |
| - 4 | - 喷雾枪功能：2直1弯，流量3～9ml/min，喷雾锥角不小于20度, 手感好，喷雾效果好，无滴水现象，不易堵塞，正压工作范围0.1MPa～0.15MPa,最大值≤0.5MPa； |  |  |
| - 5 | - 吸引枪功能：负压值在-0.02～-0.07MPa,吸力范围可调,配有不同管径的吸管。防回流装置，负压吸引管内置于机箱内； |  |  |
| - 6 | - 照明灯：三关节万向转动照射灯设计，可做任何方向调节，自然光； 照明调节范围:水平方向360°，垂直方向40°；灯臂升降调节范围：垂直方向640mm，水平方向200°； |  |  |
| - 7 | - 预热除雾装置：≥450W,自动加温和停止,加热时间≤5S,触摸式操作方便； |  |  |
| - 8 | - 小药瓶：≥4个医用玻璃小药瓶,规格≥60ml； |  |  |
| - 9 | - 不锈钢罐：≥2个不锈钢罐，≥φ70mm×80Hmm； |  |  |
| - 10 | - 不锈钢方盘：≥2个不锈钢盘, 带盖，305×205×50mm，可高温高压消毒； |  |  |
| - 11 | - 电源输入：220V 50Hz； |  |  |
| - 12 | - 功率：≥1000W； |  |  |
| - 13 | - 仪器尺寸：810mm*730mm*850mm，允许误差±3%； |  |  |
| - 14 | - 配医师及患者座椅各一个 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
| - 品目： | - 耳鼻喉科诊疗台 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |