- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | - 全自动阴道微生态分析仪 | 响应 | 偏离 |
| - 一、 | 产品工作原理：采用高清光学计数池动态成像与 AI 自动识别相结合，降低耗材成本，实现功能学和形态学一体化自动检测识别。 |  |  |
| - 二、 | 核心技术参数： |  |  |
| - 1. | 应具备自主发明专利的 AI 大数据模型算法软件系统； |  |  |
| - 2. | 可对念珠菌分类； |  |  |
| - 3. | 镜检标本不添加任何染色试剂，确保滴虫活性，并能准确捕捉与识别； |  |  |
| - 4. | 标本上机后自动完成混匀、吸样、点样、孵育、进样、沉淀、管路清洗、排样等功能，无需人工干预； |  |  |
| - 5. | 干化学卡添加采用电动封闭弹仓，降低生物污染危害； |  |  |
| - 6. | 形态学各项指标自动分型分类识别， 并进行图像采集； 干化学卡自动判读，结果自动保存，可溯源； |  |  |
| - 7. | 视野可调，采图量100 幅，可自由设置； |  |  |
| - 8. | 采用排架式自动进样，自行判断有无标本，试管架满载后具备报警提示功能。 |  |  |
| - 三、 | 检测项目： |  |  |
| - 1. | 干化学卡应采用独立孔位冲压技术，避免多项目间检测污染。 |  |  |
| - 2. | 干化学检测卡应包括：过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、β-葡萄糖醛酸昔酶、N-乙酰氨基葡萄糖苷酶、凝固酶、PH 值。并支持 37 ℃以下 15 天常温运输。 |  |  |
| - 3. | 形态学检测应包括：红细胞、白细胞、上皮细胞、菌丝、孢子、芽生孢子、滴虫、线索细胞、杆菌、纤毛菌等有形成分进行分析识别，可自动完成清洁度判断评价，且形态学检测结果具有溯源性。 |  |  |
| - 四、 | 自动生成干化学与形态学图文整合报告单。 |  |  |
| - 五、 | 功能学与形态学项目可合并或任意选择独立检测。 |  |  |
| - 六、 | 恒温孵育仓一次性可孵育试剂卡≥15 片。 |  |  |
| - 七、 | 完整项目检测速度：≥60T/H。 |  |  |
| - 八、 | 耗占比不超过24%。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
| - 品目： | - 全自动阴道微生态分析仪 | 响应 | 偏离 |
| 1. | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。 |  |  |
| 2. | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| 3. | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |