附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目： | 测听室 | 响应 | 偏离 |
|  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 适用范围：电测听检查用隔音室 |  |  |
| 2 | 根据医院现场环境量身定做，高度与房间匹配与现有听力设备相对接，隔音室带有转动轮，可进行移动。经粗测隔音室尺寸为1.4mx1.4m。具体见附图（附件三） |  |  |
| 3 | 功能：满足纯音电测听测试 |  |  |
| 4 | 性能：室内本底噪声符合≤25dB标准，（室外本底噪声≤55dB） |  |  |
| 5 | 环保材料，符合国家室内空气质量标准 |  |  |
| 6 | 提供无甲醛相关报告 |  |  |
| 7 | 通风系统：具有良好的空气流通性，主动换风，换风量≥90m³/小时，做消音处理，消音量＞30dB |  |  |
| 8 | 使用全钢制悬浮结构，不使用木质结构外贴钢皮；测听室不与房间混凝土墙体有刚性连接，组装式，可拆卸、搬迁，现场施工不得焊接 |  |  |
| 9 | 全钢磁控隔声门：要求正、反面全钢结构，无孔安装，外表面不能有螺丝等金属物件；开关自如，不安装门锁，隔声量≥50 dB（A） |  |  |
| 10 | 使用进口铍铜原材料， 厚度T≥ 0.30mm .热处理后材料硬度达到373HV以上硬度,具有更好弹性和韧性.能保证10万次以上不变形、脆断、磨损等 |  |  |
| 11 | 信号转接系统：数字式信号转接，不使用直插式转接，防止漏声。转接系统上标明气导骨导 |  |  |
| 12 | 悬浮结构，组装式，可拆卸、搬迁，现场的施工无须焊接 |  |  |
| 13 | 隔、吸音墙体:双面静电喷涂处理；强共振吸声层(隔音层+空气层+吸音层)。≥110mm隔声顶，≥2层50mm隔音棉. 外墙：测听室≥1.2mm冷轧钢板、双面静电喷涂，防潮、防锈 |  |  |
| 14 | 隔音窗，钢制外框、三层钢化玻璃，隔声橡胶压条+不锈钢封边(或喷塑钢封边) |  |  |
| 15 | 电源、照明系统: 品牌灯具、面板 |  |  |
| 16 | 地面：环保石塑地板 |  |  |
| 17 | 内表面：使用穿孔铝板 或聚酯纤维吸音板 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
| 品目： | 交接转运车 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。 |  |  |
| 2 | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |