- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | - 医用电子血压计（中型） | 响应 | 偏离 |
| - 1. | 测量原理：示波法&听诊法 |  |  |
| - 2. | 显示：LCD 显示 |  |  |
| - 3. | 测量位置：上臂 |  |  |
| - 4. | 适应手臂周长：12～50cm（标配袖带 22～32cm） |  |  |
| - 5. | 压力测量范围 0～300mmHg ；脉搏测量范围 40～200 次/分 |  |  |
| - 6. | 测量精度： 压力精度：±3mmHg（±0.4KPa）； 脉搏测量精度：±5% |  |  |
| - 7. | 电击防护型式：Class II/内部电源 BF 型设备 |  |  |
| - 8. | 电源：交直流两用 电源适配器 输入：AC100～240V，50/60Hz，350mA 输出：电压 DC 直流 6V，电流 0-1.6A 电池额定 DC 3.6V，≥1900mAh (新电池充满电状态下可测量≥ 300 次) |  |  |
| - 9. | 操作环境：温度+5℃～+40℃，湿度 15%RH～85%RH，大气压力 700 hPa～1060 hPa |  |  |
| - 10. | 运输和保存环境：温度-20℃～60℃，湿度 10%RH～95%RH大气压力 500 hPa～1060 hPa |  |  |
| - 11. | 标准配置 11.1HBP-1320 主机 1 台 11.2 中号袖带(22-32cm) 1 个 11.3 充电电池 1 组 11.4 电源适配器 1 个 11.5 中文使用说明书 1 本 11.6 合格证 1 个 11.7 有毒有害物质元素含有表 1 个 11.8 EMC 技术资料 1 份 |  |  |
| - 12. | 配置清单 12.1 极大袖带（42-50cm） 12.2 大号袖带（32-42cm） 12.3 小号袖带（17-22cm） 12.4 极小袖带（12-18cm） |  |  |
| - 13. | 产品主要特性 |  |  |
| - 13.1 | 采用先进的血压测量技术，简单、精确、便捷。 |  |  |
| - 13.2 | 测量过程中舒适的 Intelli Sense 充气模式，自动判定合适的充气速度和自动收紧臂套软硬度。 |  |  |
| - 13.3 | 可适应臂围 12-50cm 的儿童、小儿及成人患者，各类人群均可获得精确测量。 |  |  |
| - 13.4 | 整个主机及袖带均为医用耐久性设计，使用次数10 万次以上，测量按键20 万次以上。 |  |  |
| - 13.5 | 听诊法测量功能，按照血压测量规范要求的速度自动充放气，但不进行测量，提供医生自己用听诊器进行听诊测量，且可通过按键记录，实现测量结果的显示和储存。 |  |  |
| - 13.6 | 防震、防水设计，适应医疗现场各种不同的环境要求。 |  |  |
| - 13.7 | 背光灯设计，使夜间测量更便捷，避免开灯影响其他患者。 |  |  |
| - 13.8 | 不规则脉波检测功能。 |  |  |
| - 13.9 | 测量过程中身体移动检测功能，提高检测的成功率和精确度。 |  |  |
| - 13.10 | 主机和袖带均可用酒精擦拭消毒，使用更安心。。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
| - 品目： | - 医用电子血压计（中型） | 响应 | 偏离 |
| 1. | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。 |  |  |
| 2. | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| 3. | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |