附件1

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目一 | 医用控温仪 |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 操作模式：具有升温、降温模式 |  |  |
| 2 | 体温传感器测量精度≤±0.3℃ |  |  |
| 3 | 循环水温温度允差≤±1℃ |  |  |
| 4 | 循环水温度设置范围：13~39℃ |  |  |
| 5 | 体温设置范围：降温32~38℃，升温30-37℃，步进0.1℃ |  |  |
| 6 | 空载降温速度：≥1℃/min；空载升温速度≥1℃/min。 |  |  |
| 7 | 负载降温速度：≥1.2℃/h；负载升温速度：≥0.5℃/h |  |  |
| 8 | 循环水泵流量>1.5L/min |  |  |
| 9 | 噪音:≤60dB |  |  |
| 10 | 水箱容量≥2.5L |  |  |
| 11 | 整机输入功率小于800VA |  |  |
| 12 | 显示屏≥7英寸彩色显示屏 |  |  |
| 13 | 仪器具有传感器脱落报警功能 |  |  |
| 14 | 仪器具有超温报警功能 |  |  |
| 15 | 仪器具有缺水报警功能 |  |  |
| 16 | 控温毯（冰毯冰帽）采用聚氨酯TPU材料，柔软耐折易清洗 |  |  |
| 17 | 水路接头：防漏防喷溅快速接头 |  |  |
| 18 | 控温毯（冰毯冰帽）和体温传感器通过生物相容性测试，无毒性无刺激无致敏，与人体接触使用安全有保证 |  |  |
| 19 | 移动方式：可移动式台车 |  |  |
| 20 | 适用范围：适用于医疗机构高热患者物理降温和低温患者物理升温的患者。 |  |  |
| 21 | 适用科室：医用于急诊、重症ICU、手术室、神经内/外科、麻醉科、呼吸内科、血液科、儿科/新生儿科 |  |  |
| 22 | 基本配置：主机1台，降温毯1套，降温帽1套，体温传感器2条 |  |  |
| 品目二 | 心电分析仪 |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 采集方式：12导联心电信号同步采集 |  |  |
| 2 | 耐极化电压：±1000mV |  |  |
| 3 | 时间常数：≥3.2s |  |  |
| 4 | 输入回路电流：≤0.1μA |  |  |
| 5 | 患者漏电流：<2.0μA |  |  |
| 6 | 标准灵敏度：10 mm/mV±2% |  |  |
| 7 | 支持300秒波形冻结、回顾功能，方便捕捉异常心电波形 |  |  |
| 8 | 支持自动触发模式，在检查过程中，当检测到心律不齐波形时，系统自动打印报告 |  |  |
| 9 | 支持心律不齐检查、起搏检测、R-R分析、Cabrera等多种测量、分析方式 |  |  |
| 10 | 心电波形测量参数：心率，PR 间期，P/QRS 时限，QT/QTC 间期，P/QRS/T 轴，RV5/SV1 电压，RV5+SV1电压 |  |  |
| 11 | 具有HRV数据采集和回放功能 |  |  |
| 12 | 冻结模式下支持单节律模式、三节律模式、全导联波形分析打印 |  |  |
| 13 | 高清彩色液晶屏，可直观地获取心电波形、病人信息 |  |  |
| 14 | 灵活选择输出ECG 、XML 、JPEG 、DICOM、PDF等多种数据格式 |  |  |
| 15 | 支持有线/无线联网，支持TCP、FTP、HL7接口协议，方便联网共享 |  |  |
| 16 | 可充电锂电池,可连续工作4h 以上 |  |  |
| 品目三 | 视频喉镜 |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。 |  |  |
| 2 | 可外接显示器，具备USB接口。 |  |  |
| 3 | 主机内置多媒体系统，可一键拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。 |  |  |
| 4 | 具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。 |  |  |
| 5 | 内置锂电池，可重复充电使用，方便外出携带，具备电量管理功能。 |  |  |
| 6 | 主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转。 |  |  |
| 7 | 显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动。 |  |  |
| 8 | 支持高容量记忆TF卡，最大容量32GB。 |  |  |
| 9 | 具备USB,HDMI传输功能，方便教学与科研。 |  |  |
| 10 | 采用数字电子成像技术，空间分辨率≥10.08lp/mm，细节清晰呈现。 |  |  |
| 11 | 手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力。 |  |  |
| 12 | 手柄前端配备智能温控加热板，非LED灯加热，以实现即时防雾功能。 |  |  |
| 13 | 最小开口度≤13mm，适合不同体型插管患者。 |  |  |
| 14 | 具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。 |  |  |
| - 二 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |
| - 三 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |
| - 四 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |