附件1

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目一 | 生物反馈磁刺激仪 |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 适用范围：刺激人体中枢神经和外周神经，用于神经损伤性疾病、腰骶神经功能障碍的辅助治疗 |  |  |
| 2 | 整机通过YY/T 0994-2015磁刺激设备行业标准 |  |  |
| 3 | 标配铁芯线圈和圆形线圈二个线圈 |  |  |
| 4 | 铁芯线圈，线圈刺激深度可达6-8cm，距离标配线圈最大磁感应强度点的垂直上方6cm处，磁感应强度≥1.5T |  |  |
| 5 | 磁刺激主机和治疗座椅采用分体式设计，方便进行日常维护保养 |  |  |
| 6 | 座椅通过电磁兼容性EMC测试，更安全 |  |  |
| 7 | 软件控制治疗座椅进行盆底和骶神经双模式一键自动切换；盆底和骶神经联合治疗时，无需患者调整治疗体位，座椅自动翻转 |  |  |
| 8 | 设备一键开机，直接进入操作软件，无需操作多个开关按键 |  |  |
| 9 | 主副双屏配置，主屏医护操作，副屏患者观看，医患实时互动 |  |  |
| 10 | 主屏为触控式操作屏，尺寸≥15寸，无需键盘、鼠标 |  |  |
| 11 | 磁刺激强度可通过软件和主机旋钮两种模式调节 |  |  |
| 12 | 输出脉冲重复频率：≥100Hz，允差±3%；最小可调步长为0.01Hz |  |  |
| 13 | 脉冲上升时间：≤50μs ±10μs |  |  |
| 14 | 磁刺激软件具有盆底压力评估功能，自动生成评估报告 |  |  |
| 15 | 磁刺激软件具有标准、调频、调幅等多种脉冲输出模式，满足不同脉冲输出要求 |  |  |
| 16 | 磁刺激软件具有磁刺激、触发磁刺激、Kegel训练等多种主动和被动训练功能（提供第三方检测报告） |  |  |
| 17 | 磁刺激软件具有实时坐姿监测功能，出现错误坐姿，软件自动报警，保证治疗疗效 |  |  |
| 18 | 内置治疗方案库，多种临床方案供医生选择，包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、膀胱过度活动症、便秘、大便失禁、盆底痛等，可以一键开启治疗 |  |  |
| 19 | 方案可自定义编辑，频率、刺激时间、间歇时间等参数可调，满足更多临床需求 |  |  |
| 20 | 具有智能温度保护功能，刺激线圈温度达到40℃会自动停止输出 |  |  |
| 品目二 | 一体化肛肠内窥镜 |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 摄像系统部分 |  |  |
| 1.1 | 分辨率1920×1080，帧率60帧/秒。 |  |  |
| 1.2 | 支持热插拔，可随时更换手柄。 |  |  |
| 1.3 | 摄像手柄集成冻结、白平衡、调焦功能。 |  |  |
| 1.4 | 摄像手柄适用多种肛门镜、窥肛器 |  |  |
| 2 | 光源系统 |  |  |
| 2.1 | 体积小，集成度高，光通量≥700lx |  |  |
| 2.2 | 自研环形导光束，支持0-100%无极调光 |  |  |
| 2.3 | 内置防故障安全功能，工作寿命＞2万小时 |  |  |
| 3 | 主控系统 |  |  |
| 3.1 | Intel 8核心处理器，高算力，处理能力强大 |  |  |
| 3.2 | 512GB固态硬盘，8G内存 |  |  |
| 3.3 | 内嵌独立工作站、可定制报告模板 |  |  |
| 3.4 | 多媒体性能，包含NET、HDMI、DP、USB,多种接口和扩展性 |  |  |
| 4 | 医用显示屏 |  |  |
| 4.1 | 17.2寸LED医疗液晶屏 |  |  |
| 4.2 | 显示屏分辨率1920*1080p，350nit |  |  |
| 5 | 专用工作站 |  |  |
| 5.1 | 具有图像采集、录制回放，患者信息输入、存储、查询，报告一键生成、打印功能 |  |  |
| 品目三 | 熏洗治疗仪 |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 环境条件：环境温度：5°C～40°C，相对湿度：30%～75%； 大气压力：86kPa～106 kPa，使用电源：～220V，50Hz |  |  |
| 2 | 储运环境：环境温度：-20°C～+55°C，相对湿度：≤95%（无水凝），大气压力：70 kPa～106 kPa |  |  |
| 3 | 冲洗功能：单次药液使用量：≤1000mL，设备单次不间断冲洗时间≥15min 冲洗扬程：出水高度可调且≥ 20cm |  |  |
| 4 | 雾化功能：雾化盒药液容量：≥80ml，最大雾化量：≥1.5ml/min，冲洗和雾化功能可以同时进行，疗效加倍 |  |  |
| 5 | 设备功率：设备额定输入功率≤1000W，功率小，科室病房墙壁电源即可，治疗场景广泛 |  |  |
| 6 | 不需要为产品施工布局上水和下水通道；产品轻便灵活，重量不超过15KG，方便移动到任何位置进行使用 |  |  |
| 7 | 产品必须符合二类医疗器械相关法律法规要求，具备二类医疗器械注册证、生产许可证等相关证件 |  |  |
| 8 | 产品配置：磁力泵间接驱动，水电完全分离，一次性冲洗盆和主机为分开式，一次性冲洗盆可以替换使用，患者一人一盆一垫避免交叉感染。环保卫生，安全可靠，完全替代传统坐浴。治疗时间长,充分利用药液,不浪费,可反复冲洗（15-30分钟） |  |  |
| 9 | 采用ABS全塑结构，外观新颖、结构强度大，安全卫生，使用舒适。雾化器箱后置，在病房内可方便来回推拉使用。设备高度适宜，乘坐舒适，承重可达100KG，适合绝大多数人群 |  |  |
| 10 | 设备操作简便，无需安装，开箱即用，患者可自行操作，不占用医疗资源，医生护士仅需对患者简单指导即可自助使用，完全实现多人多机同时开展治疗工作 |  |  |
| 二 | 提供参询机型详细配置清单 |  |  |
| 三 | 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |
| 四 | 整机原厂质保≥五年 |  |  |