附件1

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目一 | 注射泵 |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 自动识别5mL、10mL、20mL、30mL、50mL规格注射器 |  |  |
| 2 | 符合国家药品监督管理局发布的最新标准 |  |  |
| 3 | 可与输液泵营养泵进行任意组合 |  |  |
| 4 | 运行中全程线性监控速度，具备过慢或过快高灵敏度异常报警 |  |  |
| 5 | 内置可充电锂电池，续航时间可达5小时以上 |  |  |
| 6 | 电气安全分类为I类CF设备，安全等级为医疗设备里最高级别 |  |  |
| 7 | 不拆机可更换电池 |  |  |
| 8 | 历史数据记录功能：设备工作时可记录输注的历史信息，并可通过无线导出数据 |  |  |
| 9 | 快注具有手动、自动两种模式。自动模式下丸剂量范围1-5mL |  |  |
| 10 | 具有KVO功能：KVO速度1mL/h-5mL/h |  |  |
| 11 | 报警音量具有三档可调节 |  |  |
| 12 | 防护等级：IP33，具有防尘防水功能 |  |  |
| 13 | 显示屏亮度具有三档调节功能 |  |  |
| 14 | 报警功能：交流掉电、电池欠压、推空阻塞、管道阻塞、注射器脱落、预设完成、药物将尽、等待操作、速度异常、推座异常、电机故障、电池耗尽、累积量超限、运行速度超范围 |  |  |
| 15 | 具有设置参数存储功能：设备关机后具有电子记忆功能 |  |  |
| 16 | 符合国家药品监督管理局规定的第三类医疗器械，供应商需在询价文件中提供对应设备的有效《医疗器械注册证》复印件，并加盖公章，同时提供查询截图作为佐证材料 |  |  |
| 品目二 | 输液泵 |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 三种输液模式：可选择mL/h模式、时量模式、滴速模式。 |  |  |
| 2 | 内置可充电锂电池，中速运行连续续航时间可达5小时以上。 |  |  |
| 3 | 可与注射泵营养泵进行任意组合。 |  |  |
| 4 | 符合国家药品监督管理局发布的最新标准。 |  |  |
| 5 | 电气安全分类为I类CF设备，安全等级为医疗设备里最高级别。 |  |  |
| 6 | 电池不拆机可更换电池方便快捷。 |  |  |
| 7 | 报警功能：气泡报警、管道堵塞报警、电池欠压报警、预设完成报警、开门报警、电池耗尽报警、交流掉电报警、累积量超限报警、电机故障报警、等待操作报警。 |  |  |
| 8 | 具有压力释放功能。 |  |  |
| 9 | 具有输液器校准功能，适用不同品牌输液器。 |  |  |
| 10 | 历史数据记录功能：设备工作时可记录输注的历史信息，并可通过无线导出查看。 |  |  |
| 11 | 具备报警复位功能，可复位当前报警。 |  |  |
| 12 | 运行中全程线性监控，具备过慢或过快高灵敏报警功能。 |  |  |
| 13 | 输液预设功能：预设范围1mL-9999mL。 |  |  |
| 14 | 具有KVO功能。 |  |  |
| 15 | 报警音量具有三档可调节。 |  |  |
| 16 | 输液速度与快注速度误差：平均流速误差±5%。 |  |  |
| 品目三 | 三通道注射泵 |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 具有五种输注模式。 |  |  |
| 2 | 自动识别5mL、10mL、20mL、30mL、50mL规格注射器。 |  |  |
| 3 | 符合最新的国家标准。 |  |  |
| 4 | 内置电池，续航时间可达5小时以上。 |  |  |
| 5 | 组合式三通道可自由叠加。 |  |  |
| 6 | 具有手动和自动快注两种模式。 |  |  |
| 7 | 具有历史数据记录功能，设备工作时可存储2000条以上，并在泵上可直接查看记录信息。 |  |  |
| 8 | 具有药物库功能。 |  |  |
| 9 | 具有键盘锁定功能。 |  |  |
| 10 | 具有夜间模式，夜间模式时间段可设定，可以随时打开关闭。 |  |  |
| 11 | 具有报警功能：交流掉电报警、电池欠压报警、推空阻塞报警、管道阻塞报 警、注射器脱落报警、预设完成报警、药物将尽报警、等待操作报警、速度异常报警、推座异常报警、电机故障报警、电池耗尽报警、即将关机报警、无电池报警、累积量超限报警、速度超范围报警。 |  |  |
| 12 | 具有压力动态实时监测功能，阻塞报警阈值1-6档可调。 |  |  |
| 13 | 具有KVO功能，1-15mL/h可设定。 |  |  |
| 14 | 内置10种注射器品牌，可任何选择。 |  |  |
| 15 | 符合国家药品监督管理局规定的第三类医疗器械，供应商需在询价文件中提供对应设备的有效《医疗器械注册证》复印件，并加盖公章，同时提供查询截图作为佐证材料 |  |  |
| 品目四 | 肠内营养泵 |  |  |
| 1 | - 挤压方式：盘式蠕动式 |  |  |
| 2 | - 兼容通用型肠内营养管路 |  |  |
| 3 | - 整机使用期限≥10年 |  |  |
| 4 | - 喂养精度≤±5% |  |  |
| 5 | - 喂养速度范围：1-1500ml/h |  |  |
| 6 | - 喂养量（预置量）范围：1-9999.9ml/h，步进0.1ml/h |  |  |
| 7 | - KTO速度范围：1-30ml/h |  |  |
| 8 | - 3种喂养模式：连续喂养模式、滋养喂养模式、间歇喂养模式 |  |  |
| 9 | - 支持反抽功能，反抽流速范围：1-1200ml/h |  |  |
| 10 | - 不小于4.3英寸彩色显示屏，采用触摸屏技术 |  |  |
| 11 | - 支持营养库，至少支持5000种营养液名称 |  |  |
| 12 | - 泵端可查看能量、蛋白质累计量情况，评估患者营养供给 |  |  |
| 13 | - 支持阻塞压力报警，压力档位至少5档 |  |  |
| 14 | - 具有历史记录功能，可存储5000条的历史记录 |  |  |
| 15 | - 电池工作时间≥14小时@25ml/h |  |  |
| 16 | - 防异物及进液等级IP44 |  |  |
| 17 | - 整机重量不超过1.4kg |  |  |
| 18 | - 可升级wifi联网功能 |  |  |
| - 二 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |
| - 三 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |
| - 四 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |