| 一、 | 技术要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目： | 移动DR |  |  |
| 1 | 功能要求：用于通过X射线对人体骨骼、头颅、胸部、腹部、四肢及其他身体部位进行检查和观察静态X射线摄影图像。可对患者进行坐位、站位或者卧位的图像采集操作 |  |  |
| 2 | 高压发生器（高频逆变式） |  |  |
| 2.1 | 发生器功率：≥50kW |  |  |
| 2.2 | 逆变频率：≥450kHz |  |  |
| 3 | X线球管 |  |  |
| 3.1 | 阳极热容量≥300kHU |  |  |
| 3.2 | 考虑球管散热性能及稳定性，不接受组合式机头的结构 |  |  |
| 3.3 | X线球管最大输出功率：≥100kW |  |  |
| 3.4 | 大焦点：≤0.6mm² |  |  |
| 3.5 | 小焦点：≤1.2mm² |  |  |
| 4 | 平板探测器（无线非晶硅平板探测器） |  |  |
| 4.1 | 无线平板尺寸：17x17英寸 (43x43cm) |  |  |
| 4.2 | 像素尺寸：≥139µm |  |  |
| 4.3 | 无线平板探测器放置在系统主机内联机充电，不需要取出平板探测器用座充充电或抠取平板探测器电池的方式充电 |  |  |
| 4.4 | 平板防水防尘等级：≥IP33 |  |  |
| 4.5 | 内嵌式在位充电和锁控技术，有效防止平板探测器丢失 |  |  |
| 4.6 | 空间分辨率：≥3.6 lp/mm |  |  |
| 4.7 | 动态范围：≥ 16 bit |  |  |
| 4.8 | DQE (典型值)： ≥ 65% @60kV (需提供测试报告) |  |  |
| 4.9 | 无线传输距离：≥ 15米 (无障碍) |  |  |
| 4.10 | 提供3块无线平板探测器电池 |  |  |
| 5 | 机械装置 |  |  |
| 5.1 | 仿生臂结构，可以实现任意角度拍摄，感应把手，即拉即动，即放即停 |  |  |
| 5.2 | X射线管组件绕垂直轴旋转角（RVA）：≥-325°～+325° |  |  |
| 5.3 | 臂伸展距离：≥660mm |  |  |
| 5.4 | 具备无线曝光功能，最大距离：≥10米 |  |  |
| 5.5 | 球管焦点距地最大距离：≥2250mm |  |  |
| 5.6 | 遥控器具备机身运动控制功能，并且具备前进、后退、转向、点动功能。 |  |  |
| 5.7 | 在亏电情况下，充电15分钟，可连续拍片≥80张，充满电情况下，可连续拍片≥600张 |  |  |
| 5.8 | 具备电动助力、驻车锁、电磁刹车功能 |  |  |
| 5.9 | 整机重量（含电池）：≤350KG |  |  |
| 6 | 图像处理系统 |  |  |
| 6.1 | 主机工作站操作台内存：≥4GB；触摸操作屏尺寸：≥19英寸 |  |  |
| 6.2 | 软件支持3台以上打印机链接 |  |  |
| 6.3 | 具备学龄前，幼儿，婴儿，新生儿四种低剂量儿童专用摄影模式，减少对患儿的辐射剂量 |  |  |
| 6.4 | 具备自动曝光控制（AEC），自动选择最佳曝光参数（kV, mAs） |  |  |
| 7 | 其它 |  |  |
| 7.1 | 提供2套防护用品（含长款铅围裙、铅帽、铅围脖、铅方巾、铅眼镜、铅屏风） |  |  |
| 7.2 | 提供专用摄影架一套（如担架摄影架、ICU专用配件） |  |  |
| 二、 | 提供参询机型详细配置清单 |  |  |
| 三、 | 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |
| 四、 | 整机原厂质保三年 |  |  |