附件1

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目一 | 电子支气管镜系统 |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 高清内镜主机 |  |  |
| 1.1 | HDTV高清信号输出：同时具备DVI数字1080P(1920*1080逐行扫描)和模拟1080i(1920*1080隔行扫描)输出，主机和光源为分体高端机型 |  |  |
| 1.2 | 具有两种特殊光(NBI窄带光/自体荧光)成像技术，可以对早期微小早癌病变进行有效诊断 |  |  |
| 1.3 | 在图像处理过程中可以校正噪点 |  |  |
| 1.4 | 兼容高清和常规支气管镜镜、超声支气管镜、超声小探头等 |  |  |
| 1.5 | 具有USB接口，可直接存储高清图像 |  |  |
| 1.6 | 三种对比度模式可调节 |  |  |
| 1.7 | 平均测光、峰值测光、全自动测光模式可选择 |  |  |
| 1.8 | 构造强调：强调图像中的细微形态的对比度 |  |  |
| 1.9 | 轮廓强调：强调内镜图像的轮廓 |  |  |
| 1.10 | 色调调节：红色±8档，蓝色±8档，色度±8档 |  |  |
| 1.11 | 预冻结功能：可以快速冻结色差最小的实时图像功能 |  |  |
| 1.12 | 图像显示：HDTV 16:9和HDTV16:10 |  |  |
| 1.13 | 具有文件处理、远程遥控、内镜远程切换、记忆存储功能等 |  |  |
| 1.14 | 兼容荧光支气管镜，能及时发现黏膜结构细微变化，帮助发现病变组织 |  |  |
| 1.15 | 兼容内科胸腔镜，对胸膜疾病做诊疗 |  |  |
| 1.16 | 具有同品牌超声小探头，并可兼容，实现周围型肺癌诊疗 |  |  |
| 2 | 氙气冷光源 |  |  |
| 2.1 | 氙气灯功率≥300Ｗ， 并具有应急备用灯 |  |  |
| 2.2 | 具有NBI窄带光和自体荧光输出功能 |  |  |
| 2.3 | 自动暴光≥17级 |  |  |
| 2.4 | 四级送气压力调节 |  |  |
| 2.5 | 可指示氙气灯和应急灯寿命及缺失等，使用寿命500小时左右 |  |  |
| 2.6 | 电子镜与图像处理主机连接无需复杂的外部电缆，一触式拔插功能 |  |  |
| 3 | 电子支气管镜 |  |  |
| 3.1 | 视野角≥120°，视野方向0°直视，景深2-100mm |  |  |
| 3.2 | 先端部外径≤4.8mm，钳子管道直径≥1.95mm，插入部外径≤4.9mm |  |  |
| 3.3 | 弯曲角度：上≥210°，下≥130° |  |  |
| 3.4 | 具备插入部旋转功能，旋转内镜操作部上的环，即可将插入管向左向右旋转≥120° |  |  |
| 3.5 | 具备NBI高清窄带染色光成像诊断早癌 |  |  |
| 3.6 | 防水一触式接头，接头完全防水 |  |  |
| 3.7 | 电子内镜与图像处理主机无需外部电缆连接，插进光源即用，节省操做时间 |  |  |
| 品目二 | 心肺功能测试系统 |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | CO、CH4浓度检测为红外光谱吸收技术；气体流量检测为超声时差法；肺功能弥散检查技术为一口气呼吸 |  |  |
| 2 | 检测项目包含肺通气功能检查、呼吸肌力测定、支气管舒张试验、支气管激发试验、弥散测试模块、脉冲振荡测试模块、吸入给药评估模块等 |  |  |
| 3 | 肺通气功能检查显示参数包含：FVC、FEV0.5、FEV0.75、FEV1、FEV3、FEV6、VCmax、FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VCmax、FEV1/FEV6、PEF、FEF25%、FEF50%、FEF75%、FEF25%-75%、Vexp、FET、Vexp/FVC等呼气指标，PIF、FIVC、FIV0.5、FIV1、FIV1/FVC、FIV1/FIVC、FIF50%、FEF50%/FIF50%等吸气指标；VC、VT、IRV、ERV、IC、RR、MV等；MVV、VT、RR、VR、FEV1*30等 |  |  |
| 4 | 呼吸肌力测定显示参数包含：MIP，MEP，MRPD、MRR等 |  |  |
| 5 | 肺弥散功能检查显示参数包含：DLCO SB、DLCO/VA、DLCOc SB、DLCOc/VA、VA、VCmax、VI、Discard Vol、VS、FITr、FATr、FICO、FACO、tBH、Ti、Te、Hb、TLC-SB、FRC-SB、RV-SB、RV%TLC-SB、VI/VC、VI/VCmax、TLCO SB、TLCOc、KCO SB、KCOc、VD、COHb、VC、VT、IRV、ERV、IC、FRC%TLC-SB、RR、MV、VDanat、VDequip等 |  |  |
| 6 | 脉冲振荡测试显示参数:Z5、R5、R20、R5-R20、X5、fres、AX、VT、RR、COVR5、R10、R15、R25、R30、R35、X10、X15、X25、X30、X35、Rz、Rp、Lz、CL、Cb、Cw、Cm、Ers、∆X5、Xin5、Xex5min、Xin5max、 X5peak_to_peak、FDR等 |  |  |
| 7 | 呼吸肌力测定时可显示压力—时间曲线，至少具有三种预计值公式 |  |  |
| 8 | 提供智能预警提醒，支气管试验用药后测量时间提醒 |  |  |
| 9 | 呼吸阻抗检查界面可显示频谱分析图、潮气呼吸容积阻抗图、阻抗容积图、USG解释图、结构参数图；支持自动或人工截取数据片段，可进行重复性判定，自动出具结果解读和报告 |  |  |
| 10 | 呼吸阻抗检查过程中智能识别受试者在检查期内因为吞口水、咳嗽、停顿等原因导致阻抗曲线的突然变化或出现尖峰样伪迹 |  |  |
| 11 | 根据指南要求支持弥散3L定标筒验证，检测气路密封性 |  |  |
| 12 | 用力肺活量（FVC）：正常使用时，肺功能测定仪的测量范围在（0～10）L内，准确性±2.5％或±0.050L（取其大者），重复性≤2.5％或≤0.050L（取其大者）,检测灵敏度≤15mL/s |  |  |
| 13 | 阻抗测定（IOS）检测范围0~2kPa·s/L，误差±5% |  |  |
| 14 | 压力测定（IOS）测量范围±2kPa，误差±2%，显示分辨率0.001 kPa |  |  |
| 15 | 吸入给药评估功能：可结合临床需要，自动设置不同阻力装置，并测量最大吸气流量，平均有效吸气流量，有效吸气时长，有效吸气容积，有效吸气容积占比等指标 |  |  |
| 16 | 具备自动测量环境参数（温度、湿度、大气压）并进行BTPS自动修正，可进行容量和线性验证，支持高、中、低三阻阻抗验证 |  |  |
| 17 | 提供人工智能辅助质控，人工智能辅助判读 |  |  |
| 18 | 肺通气功能检查可显示呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线），具备多项预计值公式。FVC测量中支持专业模式、动画模式检查，灵活配置自动填写模板 |  |  |
| 品目三 | 正压通气治疗机 |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 主机部分： |  |  |
| 1.1 | 国产品牌，全中文操作界面 |  |  |
| 1.2 | 显示屏：≥4.3英寸彩色液晶显示屏 |  |  |
| 1.3 | 操作界面：具有旋钮操控、触屏操控，降低医务人员操作难度 |  |  |
| 1.4 | 可以选配血氧模块进行血氧饱和度及脉率监测，指导临床医生调节相关参数 |  |  |
| 2 | 压力范围： |  |  |
| 2.1 | 吸气正压（IPAP）：6cmH2O~30cmH2O |  |  |
| 2.2 | 呼气正压（EPAP)：4cmH2O~25cmH2O |  |  |
| 2.3 | 持续正压（CPAP）：4cmH2O~20cmH2O；步进0.5cmH2O |  |  |
| 3 | 通气模式： |  |  |
| 3.1 | 持续气道正压通气模式（CPAP模式）、自主模式（S模式）、时控模式（T模式）、自主/时控模式（S/T模式）、平均压力支持容量保障（VGPS模式）、选配：双水平正压通气模式(AUTO S) |  |  |
| 3.2 | VGPS模式下具备容量保障功能，目标潮气量设置范围值：200ml~1500ml |  |  |
| 4 | 监测参数： |  |  |
| 4.1 | 机器工作时主屏幕可监测压力波形图，流量波形图，潮气量、分钟通气量、呼吸频率、湿化器档位、当前通气模式等多项监测参数，选配血氧模块后可监测血氧饱和度、脉率等参数 |  |  |
| 4.2 | 具备实时治疗参数监测：潮气量监测范围：0-1500ml，分钟通气量监测范围：0-25L/min，呼吸频率监测范围：4-60BPM |  |  |
| 5 | 其他功能： |  |  |
| 5.1 | 机器能够设置吸气灵敏度、呼气灵敏度6档可调 |  |  |
| 5.2 | 机器能够设置压力上升时间6挡可调，最快压力上升时间150ms |  |  |
| 5.3 | 具备吸气时间窗设置功能，自主呼吸最长吸气时间1~4.0S可调，步进0.1秒; 自主呼吸最短吸气时间0.5S~4.0S可调，步进0.1秒 |  |  |
| 5.4 | T模式下可以设置后备吸气时间设置范围：0.3秒~4.0秒，步进0.1秒；后备呼吸频率设置范围：5BPM~40BPM，步进1BPM |  |  |
| 5.5 | 具备压力释放技术，压力释放档位 7挡可调 |  |  |
| 5.6 | 主机与湿化器采用分体式设计，可拆卸 |  |  |
| 5.7 | 湿化器温度调节范围5℃～35℃ ，5挡可调 |  |  |
| 5.8 | 水罐具有防反流设计，最大容量不低于290ml |  |  |
| 5.9 | 机器具有闹钟功能，可进行标签的选择，开启/关闭、时间的调节 |  |  |
| 5.10 | 机器具备报警提示功能包含：断电提示、SD卡异常提示、低潮气量提示、漏气提示等 |  |  |
| 5.11 | 可选配台车，方便设备移动及临床操作 |  |  |
| 6 | 辅助功能： |  |  |
| 6.1 | AS-Dry干燥技术、治疗数据存储、自动漏气补偿、自动开机、自动关机、具备屏幕背光自动熄灭功能 |  |  |
| 品目四 | 呼吸机 |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| - 1 | 适用患者类型：成人、儿童、婴幼儿 |  |  |
| - 2 | 主机搭载≥12英寸彩色触摸屏显示器，可进行屏机分离，显示屏方便从主机拆卸并安装到其他设备，有效保护医务人员，降低院内交叉感染的风险 |  |  |
| - 3 | 驱动方式：电动电控 |  |  |
| - 4 | 具有漏气补偿能力，漏气补偿≥60L/min |  |  |
| - 5 | 主机标配电池，无外接电源时可工作的时间≥120分钟，可选配增添备用电池，无外接电源时可工作时间≥240分钟 |  |  |
| - 6 | 呼气阀采用金属材质而非塑料材质，可徒手拆卸，并在多次高温高压蒸汽消毒（134℃）后不会发生形变，保证气路密闭性，同时防止交叉感染 |  |  |
| - 7 | 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出 |  |  |
| - 8 | 通气模式 |  |  |
| - 8.1 | 基本通气模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、双相气道正压通气（如DuoPAP、DuoVent、DuoLevel等）通气模式、压力调节容量控制PRVC通气模式、压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、压力释放通气APRV |  |  |
| - 8.2 | 具有自动插管补偿（ATRC）功能，可选择不同孔径的气管插管，呼吸机根据选择的孔径自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致 |  |  |
| - 8.3 | 支持氧疗功能，流量调节范围为2~80L/min |  |  |
| - 8.4 | 具有吸气保持，呼气保持，手动呼吸，屏幕冻结测量，屏幕锁等功能 |  |  |
| - 8.5 | 具有肺功能测量功能，可测量顺应性，弹性阻力，时间常数，内源性PEEP |  |  |
| - 8.6 | 个性监测参数定制：可自选监测参数在主监测区，方便医生观察 |  |  |
| - 8.7 | 可选配呼末二氧化碳模块 |  |  |
| - 8.8 | 具备肺复张功能 |  |  |
| - 9 | 设置参数 |  |  |
| - 9.1 | 潮气量：20-2000ml |  |  |
| - 9.2 | 呼吸频率：1-70bpm |  |  |
| - 9.3 | 吸气时间：0.2-9s |  |  |
| - 9.4 | 吸/呼比：4:1-1:10 |  |  |
| - 9.5 | 吸气压力：5-50cmH2O |  |  |
| - 9.6 | 支持压力：0-50cmH2O |  |  |
| - 9.7 | PEEP：0-30cmH2O |  |  |
| - 9.8 | 压力触发灵敏度：-20~0cmH2O |  |  |
| - 9.9 | 流速触发灵敏度：1~20LPM |  |  |
| 9.10 | 压力上升时间：0-2s |  |  |
| 9.11 | 吸气暂停时间：0-4s |  |  |
| 10 | 监测参数 |  |  |
| 10.1 | 压力监测：PEEP、气道峰压、气道平台压、气道最小压、平均压等监测参数 |  |  |
| 10.2 | 潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测 |  |  |
| 10.3 | 通气量监测：分钟通气量MV、自主呼吸分钟通气量（MVspont） |  |  |
| 10.4 | 吸入的氧浓度的监测 |  |  |
| 10.5 | 肺的力学监测：呼气阻力，动态肺顺应性，WOB的监测 |  |  |
| 10.6 | 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间 |  |  |
| 11 | 报警设置 |  |  |
| 11.1 | 通气量报警：分钟通气量高，分钟通气量低 |  |  |
| 11.2 | 压力报警：气道压力高，气道压力低，持续气道压力高，呼气末正压低 |  |  |
| 11.3 | 其他报警：管路脱落报警，呼气潮气量低，自主后续频率高，窒息时间，吸入氧浓度高，吸入氧浓度低，交流电故障，电池电压低，电池耗尽，空气源不足，氧气源不足等 |  |  |
| 12 | 其他功能 |  |  |
| 12.1 | 可对监测参数变化趋势和报警信息进行记录存储 |  |  |
| 12.2 | 漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能 |  |  |
| 12.3 | 提供直流（12V）和交流两种供电方式 |  |  |
| 12.4 | 具备高压氧气气源和低流速氧气气源两种连接方式接口 |  |  |
| 12.5 | 台车具备集中电源管理系统 |  |  |
| - 二 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |
| - 三 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |
| - 四 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |