| 一、 | 技术要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目： | 碳纤维电动手术床 |  |  |
| 一、 | 总体要求 |  |  |
| 1.1 | 手术床台面由头板、上背板、下背板、坐板、分体式腿板组成。头板、上背板、腿板各模块可拆卸，床板均可透过X线。能够满足各手术科室手术的术式要求。 |  |  |
| 1.2 | 具备电动控制功能，包括台面升降、左右倾斜、前后倾斜、前后平移、背板上下、腿板上下电动刹车等功能。 |  |  |
| 1.3 | 手术床床垫采用质地柔软的记忆海绵材料制成，厚度≥6cm，防水透气易清洁。 |  |  |
| 1.4 | 手术床配有高性能充电电池，可自动依据电源输入条件选择直流和交流两种供电方式。 |  |  |
| 1.5 | 手术床4个脚轮采用万向脚轮结构，方便移动和旋转，刹车可确保手术床稳定。 |  |  |
| 1.6 | 手术床采用不锈钢材质，底座采用防水台设计，易于清洁，耐腐蚀。 |  |  |
| 二、 | 手术床参数 |  |  |
| 2.1 | 手术床宽度520±20mm. |  |  |
| 2.2 | 纵向最大倾斜角度（头倾/脚倾）：≥26°/26°。 |  |  |
| 2.3 | 侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥20°。 |  |  |
| 2.4 | 背板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上≥75°；下≥40°。 |  |  |
| 2.5 | 腿板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上≥20°；下≥85°。 |  |  |
| 2.6 | 最大安全承载重量：≥450kg。 |  |  |
| 2.7 | 床面高度可调范围：520-1095mm。 |  |  |
| 2.8 | 床面电动平移距离：≥350mm。 |  |  |
| 三、 | 产品配置清单 |  |  |
| 1 | 手术床主床（含手持遥控器） 1个 |  |  |
| 2 | 头板 1个 |  |  |
| 3 | 左腿板 1个 |  |  |
| 4 | 右腿板 1个 |  |  |
| 5 | 记忆海绵垫 1个 |  |  |
| 6 | 线控器 1个 |  |  |
| 7 | 轻型麻醉屏架(带夹持器) 1个 |  |  |
| 8 | 重型托手架 1个 |  |  |
| 9 | 国标电源线(5m) 1个 |  |  |
| 10 | 平移 1个 |  |  |
| 11 | 碳纤维头架（三钉） 1个 |  |  |
| 12 | 碳纤维床板（整套） 1套 |  |  |
| 13 | 碳纤维手术延长板 1套 |  |  |
| 14 | 附件推车 1辆 |  |  |
| 15 | 托腿架一对(带夹持器) 1对 |  |  |
| 16 | 舒适型侧卧手架 1个 |  |  |
| 17 | 圆型夹持器 6个 |  |  |
| 18 | 方形夹持器 6个 |  |  |
| 19 | 支身架一对(带夹持器) 1对 |  |  |
| 20 | 支肩架一对(带夹持器) 1对 |  |  |
| 21 | 双片式踏足板 1对 |  |  |
| 22 | 凝胶马蹄形头托（碳纤维） 1个 |  |  |
| 23 | 缚身带 1副 |  |  |
| 24 | 束手带 4条 |  |  |
| 25 | 腰带 4条 |  |  |
| 26 | 凝胶垫（通用型方垫） 2块 |  |  |
| 27 | 凝胶垫（封闭头圈） 2个 |  |  |
| 28 | 凝胶垫（开放头圈） 2个 |  |  |
| 29 | 胸髋垫 1个 |  |  |
| 30 | 俯卧位折刀垫 1个 |  |  |
| 31 | 凝胶俯卧位支撑垫（男） 2个 |  |  |
| 32 | 凝胶俯卧位支撑垫（女） 2个 |  |  |
| 33 | 凝胶侧卧位支撑垫（男） 2个 |  |  |
| 34 | 凝胶侧卧位支撑垫（女） 2个 |  |  |
| 35 | 膝关节开刀架(带夹持器) 1个 |  |  |
| 36 | 上肢手术台 1个 |  |  |
| 37 | 肩部开刀架 1个 |  |  |
| 38 | 万向托手板(带夹持器) 2套 |  |  |
| 39 | 组合式脊柱开刀架 1套 |  |  |
| 40 | 手指牵引系统 1套 |  |  |
| 41 | 单髁托架(带夹持器) 1套 |  |  |
| 42 | 骨盆挡位架(带夹持器) 4套 |  |  |
| 43 | 会阴柱 2套 |  |  |
| 44 | 双关节碳纤维骨科牵引架 1套 |  |  |
| 45 | 马镫型腿架 1付 |  |  |
| 46 | 不锈钢治疗车（大、中、小号）1套 |  |  |
| 47 | 转运床 1张 |  |  |
| 二、 | 提供参询机型详细配置清单 |  |  |
| 三、 | 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |
| 四、 | 整机原厂质保五年 |  |  |