附件1

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目一 | 强脉冲光与激光设备 |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 强脉冲光波长515-1200nm |  |  |
| 2 | 单头设计，可随意搭配≥6个不同波长的滤光片 |  |  |
| 3 | 具备不关机更换滤光片技术 |  |  |
| 4 | 具备脉冲均匀方形波，脉冲方波均一稳定，脉冲始端无能量尖峰，脉冲末端无衰减 |  |  |
| 5 | 光子手具的能量密度≥30J/cm2 |  |  |
| 6 | 脉宽：4-15ms连续可调，连续脉冲宽度，非固定脉宽，可视可调 |  |  |
| 7 | 具备脉冲延迟技术 |  |  |
| 8 | 脉冲延迟：5-130ms连续步调可视可调 |  |  |
| 9 | 脉冲方式：多个同步脉冲，脉冲延迟可视可调 |  |  |
| 10 | 频率：可达到1Hz |  |  |
| 11 | 光斑大小：具备≥2以上独立的导光晶体，非适配器。晶体光斑大小少包括：≥15x35mm、 ≤8x15mm |  |  |
| 12 | 冷却方式：持续接触式冷却 |  |  |
| 13 | 具备550-600nm&950-1200nm双波滤光片技术 |  |  |
| 14 | 具备450-600nm&850-1200nm双波滤光片技术 |  |  |
| 15 | 操作界面上可调出多个脉冲数：1-3个脉冲可选 |  |  |
| 16 | 非剥脱激光波长≥1550nm |  |  |
| 17 | 具备冷扫描技术 |  |  |
| 18 | 非剥脱激光能量：10-60mj/光束 |  |  |
| 19 | 非剥脱光斑直径：≥16mm |  |  |
| 20 | 密度：≥500光束/cm2 |  |  |
| 品目二 | 多功能激光光电平台（舒敏） |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 黄极光模块： |  |  |
| 1.1 | 光源类型：LED/可见光 |  |  |
| 1.2 | 输出波长：590nm±5nm |  |  |
| 1.3 | 光源组成：≥400颗 |  |  |
| 1.4 | 输出强度：25mW/cm²±25% |  |  |
| 1.5 | 光照面积：≥510cm2，治疗头≥5个发光瓣，可根据患处调节光源角度 |  |  |
| 1.6 | 治疗时间：1～99min可调，步长1min |  |  |
| 1.7 | 工作模式：连续/脉冲模式 |  |  |
| 1.8 | 具备自动切换治疗模式的功能 |  |  |
| 2 | 电疗模块： |  |  |
| 2.1 | 输出强度：0.8-40W，误差小于±20% |  |  |
| 2.2 | 输出档位：0-15档 |  |  |
| 2.3 | 脉冲频率：4MHz±5% |  |  |
| 2.4 | 治疗时间：1～60min可调，步长1min |  |  |
| 2.5 | 输出方式：连续输出 |  |  |
| 2.6 | 输出极性：单极 |  |  |
| 2.7 | 具备水量调节按钮和出水开关按钮 |  |  |
| 3 | 主机平台： |  |  |
| 3.1 | 电源：～220V/50Hz |  |  |
| 3.2 | 显示屏：8寸液晶显示屏 |  |  |
| 3.3 | 脚轮配置：4个万向轮 |  |  |
| 3.4 | 操作控制系统：全电脑触摸屏操作控制 |  |  |
| 3.5 | 抬升动力系统配置：360°四关节旋转臂 |  |  |
| 3.6 | 有治疗头温度指示功能 |  |  |
| 3.7 | 设备具备高度的自主专利技术 |  |  |
| 品目三 | 半导体激光治疗仪（脱毛仪） |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 激光类型：半导体激光 |  |  |
| 2 | 激光波长：808nm |  |  |
| 3 | 适应症：去除毛发 |  |  |
| 4 | 光斑规格：≥100mm2的方形光斑 |  |  |
| 5 | 光斑模式：多模 |  |  |
| 6 | 最大能量密度：≥60J/cm2 |  |  |
| 7 | 最大脉冲宽度：≥300ms |  |  |
| 8 | 皮肤冷却温度的可调范围和精度：0℃-15℃可调，调节精度为1℃ |  |  |
| 9 | 安全功能：内置功率计校准输出功率，冷却系统与激光输出同步 |  |  |
| 10 | 激光器设计：经典的主流的手柄内置激光器，无光纤耗材 |  |  |
| 11 | 操作屏>10″的彩色触摸液晶显示屏 |  |  |
| 二 | 提供参询机型详细配置清单 |  |  |
| 三 | 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |
| 四 | 整机原厂质保≥五年 |  |  |