附件1

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目一 | 熏蒸治疗仪 |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 从外宽看应为头部熏蒸专用，实用性能高，可两人同时使用 |  |  |
| 2 | 熏蒸温度： |  |  |
| 2.1 | 应有传感器测量皮肤温度及实时显示装置，传感器精度不低于±1℃ |  |  |
| 2.2 | 皮肤温度超过45℃时，治疗仪应有提示音； |  |  |
| 2.3 | 蒸汽输出口应有防烫伤的装置和警示 |  |  |
| 2.4 | 最大熏蒸温度应≤53℃ |  |  |
| 3 | 熏蒸时间：熏蒸时间1～35min分档可调，允差为±10s；当完成熏蒸时间时，治疗仪应停止输出蒸汽，并有相应的提示信息 |  |  |
| 4 | 熏蒸气压：治疗仪熏蒸气压分档可调且不超过40kPa |  |  |
| 5 | 结构：双缸双喷头，独立控制，互不干扰。每个缸里面有一个单独的药包过滤器 |  |  |
| 6 | 电磁兼容要求：熏蒸治疗仪满足《YY0505-2012医用电气设备第1-2部分安全通用要求并列标准电磁兼容要求和试验》标准的要求 |  |  |
| 品目二 | 臭氧水疗仪 |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 治疗形式：根据皮损不同部位，采取适宜治疗方式湿敷、浸泡及冲淋等方式进行 |  |  |
| 2 | 使用条件： 1.供电电源：220V，50Hz 2.工作温度：5℃～40℃3.相对湿度范围：≤85% 4.大气压力范围：86.0kPa~106.0kPa 5.额定功率：350VA |  |  |
| 3 | 过流保护装置：保险丝F3.15AH250V P（φ5×20）3.15A，具备3C认证（需提供说明书、检验报告等实质性证明材料） |  |  |
| 4 | 防漏电保护装置，水电分离设计 |  |  |
| 5 | 具备双通道输出 |  |  |
| 6 | 设备采用≥7英寸触摸显示液晶屏；性能稳定，超长寿命；包含自清洁系统、循环系统、故障排除系统等功能） |  |  |
| 7 | 设备实时运行状态显示功能，异常提醒功能 |  |  |
| 8 | 治疗液输出实时温控显示、超温超限报警功能 当超过设定上限或者低于设定下限时，仪器在运行框出现相应超限提示并停止运行；上限与下限温度自行自由设置，1℃-99℃可调，建议设置安全温度范围：15-43℃ |  |  |
| 9 | 输出臭氧水浓度：1.0mg/L～7.5mg |  |  |
| 10 | 臭氧发生器超温超限报警功能，实时温度显示功能，高于65℃过高温度报警 |  |  |
| 11 | 具备水箱液位显示功能：水位空、低、中、高显示功能 |  |  |
| 12 | 治疗通道具备倒计时、记忆储存功能： 治疗一通道，治疗时间可在0-60min内设定； 治疗二通道，治疗时间可在0-60min内设定 |  |  |
| 13 | 开机正计时功能：时间可在0-60min内设定，具备记忆储存功能 |  |  |
| 14 | 开关机自动消毒功能且长按3秒水箱强排出水功能，水箱保护 |  |  |
| 二 | 提供参询机型详细配置清单 |  |  |
| 三 | 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |
| 四 | 整机原厂质保≥五年 |  |  |