- 附件一：

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | - 双板悬吊式DR |  |  |
| - 一、 | - 参数 |  |  |
| 1 | 高压发生器 |  |  |
| ★1.1 | 输出标称电功率：≥80kW |  |  |
| 1.2 | 最高逆变工作频率：≥400kHz |  |  |
| 1.3 | 摄影管电压可调范围：≥40-150kV |  |  |
| 1.4 | 摄影管电流可调范围：≥10-1000mA |  |  |
| 1.5 | 电流时间积可调范围：≥0.1-1000mAs |  |  |
| 1.6 | 具有连续摄影功能：帧率≥15帧/秒 |  |  |
| 2 | X射线管 |  |  |
| 2.1 | 焦点尺寸：小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm |  |  |
| 2.2 | 焦点功率：小焦点≥40KW，大焦点≥80KW |  |  |
| ★2.3 | 阳极热容量：≥500 KHU |  |  |
| 2.4 | 旋转阳极转速：≥10000转/分 |  |  |
| 2.5 | 管套热容量：≥2400 KHU |  |  |
| 3 | 自动限束器 |  |  |
| 3.1 | 可根据投照体位自动调节照射野大小 |  |  |
| 3.2 | 等效总滤过≥2.5mm Al |  |  |
| 3.3 | 具备激光定位装置 |  |  |
| 3.4 | DAP剂量面积乘积仪要求配置并安装在限束器照射野窗口，用于检测照射野面积内的X射线曝光剂量 |  |  |
| 4 | 悬吊式X射线管组件支架 |  |  |
| 4.1 | 支架移动范围水平纵向移动≥220cm,水平横向移动≥200cm,，球管垂直方向移动≥160cm |  |  |
| 4.2 | 自动跟踪功能球管与平板探测器具备自动跟踪功能 |  |  |
| 4.3 | 球管沿水平旋转≥±180°，沿垂直旋转≥±125° |  |  |
| ★4.4 | 球管端近台操作系统电容彩色触摸屏≥10英寸，可实时显示球管运动、旋转角度、SID距离、摄影床升降高度等数据信息； |  |  |
| 4.5 | 曝光参数近台调节功能，可调kV、mA、mS、mAs 4档曝光参数。 |  |  |
| 4.6 | 具有一键定位功能：具备立位1.0m、1.5m、1.8m、卧位1.0m四个常用部位选择 |  |  |
| 4.7 | 自动定位功能（对床、胸片架、探测器位置自动转换定位、胸片架SID自动转换定位） |  |  |
| 5 | 立式摄影胸片架 |  |  |
| 5.1 | 平板探测器中心离地垂直升降范围：≥35-170cm |  |  |
| 5.2 | 辅助扶手装置具备胸部后前位双侧扶手和胸部侧位扶手 |  |  |
| 5.3 | 固定滤线栅可更换栅密度≥40线对/cm，SID≥180cm，尺寸：≥18×18英寸 |  |  |
| 5.4 | AEC电离室自动曝光装置 |  |  |
| 6 | 升降式摄片床 |  |  |
| 6.1 | 床面电动升降范围≥350mm |  |  |
| 6.2 | 床面纵向移动≥90cm，横向移动≥26cm |  |  |
| 6.3 | 床面尺寸≥220x80cm |  |  |
| 6.4 | 固定滤线栅可更换栅密度≥40线对／cm，SID≥100cm，尺寸：≥18×18英寸 |  |  |
| 6.5 | AEC电离室自动曝光装置 |  |  |
| 7 | 数字化无线平板探测器 |  |  |
| 7.1 | DR制造商原厂生产17X17英寸数字化无线平板探测器2块，可移动和互换使用，均具有连续摄影功能 |  |  |
| 7.2 | 探测器成像面积≥17×17英寸，成像材料：碘化铯/非晶硅 |  |  |
| ★7.3 | 2块无线平板探测器规格要求像素尺寸：≤100um，像素矩阵：≥4200×4200 |  |  |
| 7.4 | 空间分辨率≥4.8LP/mm |  |  |
| 7.5 | A/D转换灰阶度≥16bit |  |  |
| 7.6 | 最大量子检出效率≥70% |  |  |
| 7.7 | 具备连续X射线摄影图像信号采集功能 |  |  |
| 7.8 | 电池充电时间≤30分钟，无需拔插和更换电池 |  |  |
| 7.9 | 探测器防水等级≥IPX3 |  |  |
| 7.10 | 数据传输、控制模式连接专用有线以太网/无线LAN（符合IEEE802.11a, 5GH和IEEE802.11n,5GHZ/2.4GHZ) |  |  |
| 7.11 | 平板承重负载整块面板承重负载≥200kg |  |  |
| 7.12 | 探测器整体重量≤3.5kg |  |  |
| 8 | DR图像采集处理工作站（含硬件和软件） |  |  |
| 8.1 | 系统高度集成，工作站配置可控制X线发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输等，配备专业DR图像处理软件具备 |  |  |
| 8.2 | 操作系统Unix 、Linux 或Windows 10中文版 |  |  |
| 8.3 | 主机要求CPU≥6核 3.0GHz；内存：≥16G；硬盘：≥1T |  |  |
| 8.4 | 液晶显示器尺寸≥19英寸 |  |  |
| 8.5 | 图像采集功能：具备单幅和功能性连续DR拍摄图像采集功能 |  |  |
| 8.6 | 患者信息管理，根据拍摄的解剖部位自动进行图像化优化处理 |  |  |
| 8.7 | 具备整幅图像的放大和局部放大功能 |  |  |
| 8.8 | 具备图像黑白度调节，亮度调节，窗宽/窗位调节，图像反转，感兴趣区图像调整功能 |  |  |
| 8.9 | 具备高密度和低密度区域的多级均衡处理和频率增强处理。 |  |  |
| 8.10 | 智能滤线栅功能具备3级栅密度的选择和6级以上滤线强度调整功能（注：本条须提供软件界面图片佐证） |  |  |
| 8.11 | 具备一键式图像自动裁剪功能，图像排版和胶片打印功能 |  |  |
| 8.12 | 自动图像拼接功能具备拼接图像张数：≥4张，拼接长度：≥140cm |  |  |
| 8.13 | 平板探测器监控功能工作站界面要求可同步显示平板探测器所在的位置（胸片架位和摄影床位）、电池电量、无线信号强度，可实时了解无线平板探测器使用状态 |  |  |
| 8.14 | 网络连接具备DICOM3.0协议接口，通过以太网输出DICOM-3.0格式图像。1)具备DICOM3.0传输/接收、打印、存储、查询/检索、工作表、MPPS等功能。2)能够与PACS、HIS、RIS链接 |  |  |
| 9 | 动态DR图像诊断处理软件 |  |  |
| 9.1 | 具备能够接收X射线动态图像，进行分析、诊断处理 |  |  |
| 9.2 | DR图像的播放速率：单倍速，2倍速，4倍速 |  |  |
| 9.3 | 基于骨科临床对骨关节置换术和脊椎外科患者在术前、术后的关节、椎体活动度变化和康复运动功能性诊疗的需求，图像诊断处理软件需具备关节和脊椎的活动显像和运动测量功能 |  |  |
| 9.4 | 具备骨关节运动的点、线、角度跟踪和测量功能（注：本条须提供软件界面图片制造商盖章佐证） |  |  |
| 9.5 | 具备动态胸肺部影像骨骼减弱化处理功能 |  |  |
| 9.6 | 具备动态胸肺部影像组织增强处理功能 |  |  |
| 9.7 | 具备动态图像区域信号值测量功能 |  |  |
| 10 | 无线遥控器 |  |  |
| 10.1 | 投标产品需配备无线遥控器应用于DR整机运行的无线遥控操作 |  |  |
| 10.2 | 无线遥控器工作模式为工业级的抗干扰射频式遥控，非红外遥控 |  |  |
| 10.3 | 无线遥控器需具备在操作室隔室遥控功能遥控距离：≥10m |  |  |
| 11 | 长骨拼接支架 |  |  |
| ★11.1 | 长骨拼接摄影方式要求拼接摄影时，球管通过旋转角度分段摄影，非球管和探测器平行移动拼接摄影模式 |  |  |
| 11.2 | 可移动式长骨拼接支架，需配备4个万向轮 |  |  |
| 11.3 | 支架底座尺寸：≥900mm（长）×650mm（宽） |  |  |
| 11.4 | 支架底座承重：移动≥150kg，静止≥300kg |  |  |
| 11.5 | 支架背板需标配钨标测量尺标尺最小精度：≤0.5cm |  |  |
| 12 | 主要配置要求 |  |  |
| 12.1 | 高压发生器1台 |  |  |
| 12.2 | X射线管1个 |  |  |
| 12.3 | 自动限束器1台 |  |  |
| 12.4 | DAP剂量面积乘积仪1台 |  |  |
| 12.5 | ≥17X17英寸数字化无线平板探测器2块 |  |  |
| 12.6 | DR图像采集处理工作站（含硬件和软件）1套 |  |  |
| 12.8 | 悬吊式X射线管组件支架1台 |  |  |
| 12.9 | 立式摄影胸片架1台 |  |  |
| 12.10 | 升降式摄片床1台 |  |  |
| 12.11 | 长骨拼接支架1台 |  |  |
| 12.12 | 无线遥控器1个 |  |  |
|  | 注：以上标注“★”的参数为必须满足项，不满足产品不予报价 |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保三年 |  |  |