附件1

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目一 | 手术荧光影像系统 |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 摄像主机： |  |  |
| 1.1 | 外观：人体工学设计，使用操作简便 |  |  |
| 1.2 | 摄像主机信号：能够提供清晰的图像 |  |  |
| 1.3 | 视频信号：视频图像≥1080p，每秒帧率≥25帧，画面流畅，无闪烁及干扰； |  |  |
| 1.4 | 主机镜头：专用红外高透镜头，最大程度捕捉红外荧光信号，使得成像清晰准确 |  |  |
| 1.5 | 光源功率调节：光源亮度多档可调，能够满足不同手术的需求 |  |  |
| 1.6 | 光学通道：可实现吲哚菁绿、美兰，自体荧光探针分子成像 |  |  |
| 1.7 | 具备甲状旁腺自体荧光成像功能，可无需借助任何药物/造影剂即可实现术中实时探查甲状旁腺 |  |  |
| 1.8 | 探测深度：自体荧光最大探测深度≥5mm，更容易找到深层的甲状旁腺组织，为术者提供最大可能的手术预判；药物荧光最大探测深度≥20mm,为术者提供最大可能的手术预判 |  |  |
| 1.9 | 荧光灵敏度Pmol(皮摩尔)级（提供检测报告证明） |  |  |
| 1.10 | 荧光响应动态范围信噪比SNR＞20dB、信背比SBR＞3时，荧光响应动态范围（SNR）为≥20dB |  |  |
| 1.11 | 光源激光分类为3R，在保证设备使用效果的同时，可以最大限度的保护医护人员和患者 |  |  |
| 1.12 | 通过操作系统的功能按键，能实现拍照和录像功能，支持动态录像状态下采集实时照片 |  |  |
| 1.13 | 具有物理指示灯，可以提示激发光源强度，指示灯数量≥3个 |  |  |
| 1.14 | 可以通过手柄物理按键实现ICG和MB激发光切换 |  |  |
| 2 | 控制主机及软件 |  |  |
| 2.1 | 高性能主机，能够流畅运行程序 |  |  |
| 2.2 | 主机内置存储介质容量≥1TB |  |  |
| 2.3 | 提供外置USB接口，能够支持将视频或者图片素材导出 |  |  |
| 2.4 | Linux系统操作系统，提供比windows系统更高的稳定性、操作性及安全性 |  |  |
| 2.5 | 提供开发者升级模式 |  |  |
| 2.6 | 软件提供多模块模式，软件操作界面友好，模块逻辑清晰 |  |  |
| 2.7 | 软件模块数量≥ 3个，包括但不仅限于：病人档案模块、实时模块、分析模块 |  |  |
| 2.8 | 病人档案模块：支持病人的信息存储，自动建立病人专属的文件夹，同时支持病人资料的检索和预览 |  |  |
| 2.9 | 实时模块：提供实时图像的浏览，支持图像的截图及录像 |  |  |
| 2.10 | 软件参数调节：支持软件参数预设模式，同时支持高级调节模式 |  |  |
| 2.11 | 回放模式：用于术后的定量数据分析，分析形式≥ 4种，包括但不仅限于：伪彩模式，动态点位选取，百分比转化，梯度线(等位线)模式 |  |  |
| 2.12 | 动态点位模式：支持任意选取图像上点位，可选取数量≥ 9个 |  |  |
| 2.13 | 支持回放模式下，任意分析形式的后处理视频或者图片导出 |  |  |
| 2.14 | 支持将任意视频转化为伪彩视频存储在本地硬盘，并可将伪彩视频导出 |  |  |
| 2.15 | 兼容同品牌内窥镜摄像系统，实现双显影联合应用 |  |  |
| 2.16 | 具有荧光颜色扩展功能 |  |  |
| 2.17 | 支持同品牌5G直播系统，最大限度的保证了直播的兼容性和稳定性 |  |  |
| 2.18 | 同品牌显示器具有3C认证证书 |  |  |
| 2.19 | USB口位于主机前面板，便于数据备份、导出等操作 |  |  |
| 3 | 工作站推车 |  |  |
| 3.1 | 移动工作站推车，坚固耐用 |  |  |
| 3.1 | 推车表面采用喷粉工艺，做工美观，且可以进行酒精搽拭消毒 |  |  |
| 3.3 | 底部选用医用静音轮，轮子直径≥100m |  |  |
| 3.4 | 医用显示器：分辨率≥1920×1080，尺寸≥23.8英寸 |  |  |
| 3.5 | 键盘：表面有特殊抗菌处理工艺，支持酒精擦拭消毒 |  |  |
| 3.6 | 机身尺寸小于等于460*530，在保证设备稳定性的情况下，最大限度的节省手术空间 |  |  |
| 3.7 | 可扩展支臂，增加了设备的兼容性 |  |  |
| 4 | 配置清单 |  |  |
| 4.1 | 控制主机1台，存储容量 8G 内存，硬盘≧1TB |  |  |
| 4.2 | 医用移动台车1台，精铸铝四轮台车 |  |  |
| 4.3 | 显示器（医用监视器）1台，分辨率1920*1080，23.8 寸 |  |  |
| 4.4 | 医用键盘、鼠标（含触摸板）1套，医用级别，IP68 防水 |  |  |
| 4.5 | 专用红外高透镜头1个，自体荧光、美兰 ICG 显影 ，定焦，弯形 |  |  |
| 4.6 | U盘1个，64G，NTFS 格式 |  |  |
| 品目二 | 周围血管诊断系统 |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 主要技术规格 |  |  |
| 1.1 | 主要检测参数： 踝臂指数（ABI）、趾臂指数（TBI）、臂踝指数（BAI）、收缩压（SBP）、舒张压（DBP）、平均压（MBP）、脉压（PP）、脉率（PR）、收缩期流速（Vs）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期/舒张期速度比值（S/D）、心率（HR）等 |  |  |
| 1.2 | 多普勒 |  |  |
| 1.2.1 | 探头频率： 8MHz |  |  |
| 1.2.2 | 流速测量范围：10cm/s～50cm/s |  |  |
| 1.2.3 | 流速测量误差：最大误差不得超过±20% |  |  |
| 1.3 | 脉率 |  |  |
| 1.3.1 | 脉率测量范围：35bpm～185 bpm |  |  |
| 1.3.2 | 脉率测量精度：±2bpm |  |  |
| 1.3.3 | 脉率分辨率：1bpm |  |  |
| 1.4 | 无创血压性能 |  |  |
| 1.4.1 | 量程：0mmHg ～ 300mmHg |  |  |
| 1.4.2 | 分辨率：1mmHg |  |  |
| 1.4.3 | 压力传感器准确性：最大误差±3mmHg |  |  |
| 2 | 产品功能 |  |  |
| 2.1 | 检测项目：踝臂指数（ABI）检测、趾臂指数（TBI）检测、微循环检测、运动负荷试验检测、上下肢动脉节段压检测、冷激发试验、反应性充血试验、胸廓出口综合征、腘动脉压迫综合征等 |  |  |
| 2..2 | 多种血压检测方式： 多普勒法测血压、示波法测血压、PPG法测血压 |  |  |
| 2.2.1 | 多普勒测血压：（1）全自动充放气；（2）血压值自动计算；（3）血压值手动标记功能 |  |  |
| 2.2.2 | PPG测血压：（1）全自动充放气；（2）血压值自动计算；（3）PPG通道数：6个；（4）光电容积脉搏波探头：2个 |  |  |
| 2.2.3 | 示波法测血压：（1）气路通道数: 4个；（2）全自动充放气 |  |  |
| 2.3 | 安卓操作平台：10寸高清液晶屏显示，可触摸屏操控，同时支持360°无线控器操作 |  |  |
| 2.4 | 数据联网功能： 支持有线、WIFI、4G（选配）等多联网方式，检测数据无缝传输至医院系统 |  |  |
| 2.5 | 病案管理功能：可对病例进行搜索、统计、排序、编辑等一系列操作管理 |  |  |
| 2.6 | 自定义报告单模板功能：多种报告单模板选择，可根据临床检测需求选择性显示ABI、BAI、TBI、脉搏波形、心率、血压（收缩压、舒张压、平均压、脉压差）等参数 |  |  |
| 2.7 | 支持手动测量标记检测结果，让检测更精准 |  |  |
| 2.8 | 即时打印功能：无需通过PC机，可以直接连接打印机，输出报告 |  |  |
| - 二 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |
| - 三 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |
| - 四 | - 整机原厂质保≥三年 |  |  |