附件1

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目一 | 光子治疗仪 |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 产品注册登记表的适用范围：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用 |  |  |
| 2 | 光源材料：固态冷光源 |  |  |
| 3 | 光源聚光设计：灯筒式 |  |  |
| 4 | 峰值波长：蓝光：460±10nm ，红光：640±10nm |  |  |
| 5 | - 光功率密度（光源表面测量）：蓝光：≥1300mW/cm2 红光：≥1300mW/cm2 |  |  |
| 6 | - 特定照射距离下的温升和光功率密度（在距离光杯口平面中心轴15cm处，环境温度26℃的条件下，单次照射15min后） ，水膜温升≤2℃，光功率密度≥40mW/cm2 |  |  |
| 7 | 治疗距离下光功率密度 距芯片表面中心垂直20cm处最高光功率密度≥40mW/cm2 |  |  |
| 8 | - 出光口最大光功率密度：≥250mW/cm2 |  |  |
| 9 | 具有过热保护装置，光源治疗 15min 后，光源外壳（不包括光 杯口平面和散热栅及周围）温度应不高于 40℃。 |  |  |
| 10 | 具有温度反馈功能 有红外测温模块，能够实时检测和显示患者治疗区域皮肤温度功能，探测到温度超过设定温度应可进行声音提示。且监测到温度超过设定值可自动降低光功率档位 。具有超温保护功能，当温度超过安全范围设备可自动停止输出。 |  |  |
| 11 | - 最大治疗深度：治疗仪最大治疗深度≥10cm |  |  |
| 12 | 有效红光辐照度：距离出光口20cm有效红光辐照度≥30 mW/cm2 |  |  |
| 13 | 遮光装置：治疗光源应机身自带一体式内置伸缩遮光装置，可伸缩调节距离 |  |  |
| 14 | 能量调节方式：五级能量调节 |  |  |
| 15 | 照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可选 |  |  |
| 16 | - 定时时间：可从1min～99min连续可调 |  |  |
| 17 | 使用静音万向旋转脚轮，两个前轮带刹车，旋臂能任意方向旋转和任意高度悬停便于床旁治疗 |  |  |
| 18 | 输入功率：≤200VA |  |  |
| 19 | - 设备使用期限≥10年;(提供说明书证明) |  |  |
| 品目二 | 中药熏蒸仪 |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 通道数：双通道（二个喷头），微电脑独立控制 |  |  |
| 2 | 保温及治疗功率1、2、3、4档可调 |  |  |
| 3 | 药液从常温加热到95℃时间≤15分钟 |  |  |
| 4 | 治疗时间1-60分钟可调 |  |  |
| 5 | 具有低液位报警及温度保护开关功能 |  |  |
| 6 | 设备具有保温功能，保温温度70-90℃可调 |  |  |
| 7 | 温度监测功能，可实时监测体表温度，具有提示音，过高能自动切断电源 |  |  |
| 8 | 当熏蒸机加热容器中气压大于0.08MPa时，减压阀排气减压 |  |  |
| 9 | 按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示 |  |  |
| 10 | 喷杆关节多角度旋转可调，满足临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求 |  |  |
| 11 | 额定装药最大容量：5L |  |  |
| 12 | 采用气路、液路防阻塞设计 |  |  |
| 13 | 外置气路过滤器，方便清洁维护 |  |  |
| - 二 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |
| - 三 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |
| - 四 | - 整机原厂质保≥三年 |  |  |