**附件一：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **技术要求** | | | |
| **品目：** | **立式高压灭菌器** | 响应 | 偏离 |
| **1** | **基本规格** |  |  |
| 1.1 | 容积范围：80-100L； |  |  |
| 1.2 | 灭菌温度范围：105-138℃，可调； |  |  |
| 1.3 | 压力范围：0.14-0.28MPa； |  |  |
| 1.4 | 灭菌时间设定：1-999分钟，数字式可编程； |  |  |
| 1.5 | 加热方式：电加热，功率≥3.5kW； |  |  |
| 1.6 | 腔室材质：304 不锈钢。 |  |  |
| **2** | **控制系统** |  |  |
| 2.1 | 显示界面：≥7英寸液晶触摸屏，中英文可选； |  |  |
| 2.2 | 程序存储：≥10组预设灭菌程序（如器械、液体、培养基等）； |  |  |
| 2.3 | 数据记录：内置数据存储，支持USB导出灭菌曲线（时间-温度-压力）； |  |  |
| 2.4 | 安全锁：电动联锁装置，压力未归零时无法开门。 |  |  |
| **3** | **安全功能** |  |  |
| 3.1 | 超温/超压自动断电保护； |  |  |
| 3.2 | 防干烧保护； |  |  |
| 3.3 | 漏电保护； |  |  |
| 3.4 | 压力安全阀及双重过压保护； |  |  |
| 3.5 | 门密封性自动检测。 |  |  |
| **4** | **认证标准** |  |  |
| 4.1 | 符合ISO 9001、ISO 13485质量管理； |  |  |
| 4.2 | 通过CE认证（进口品牌需FDA认证）； |  |  |
| 4.3 | 符合YY 1007-2010《立式压力蒸汽灭菌器》行业标准。 |  |  |
| **商务要求** | | | |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少5年。 |  |  |
| 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |