- 附件一：

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | - 双能X线骨密度仪 |  |  |
| - 一、 | - 参数 |  |  |
|  | X线源 |  |  |
| 1 | K缘过滤，同时产生高低双能X线 |  |  |
| 2 | 采集成像方式：连续扫描式 |  |  |
|  | 探测器系统 |  |  |
| 1 | 高分辨率探测器，探测器通道数量：≥16个 |  |  |
|  | 扫描 |  |  |
| 1 | 线束类型：窄角扇形扫描 |  |  |
| 2 | 标准扫描时间，腰椎：≤45秒钟，股骨：≤40秒钟 |  |  |
| 3 | 电动调节扫描床，配备精确激光定位灯 |  |  |
| 4 | 配套扫描定位器（包括腰椎、髋关节等） |  |  |
| 5 | 重复性误差：≤1.0% |  |  |
| 6 | 骨骼影像成像清晰 |  |  |
| 7 | 脊柱/股骨扫描放射剂量：≤70μGy |  |  |
|  | 扫描部位及临床应用功能 |  |  |
| 1 | 支持全身、腰椎、股骨、前臂等多部位扫描与评估分析 |  |  |
| 2 | 支持骨折风险评估 |  |  |
| 3 | 人工髋关节置换后的自动扫描、评估 |  |  |
| 4 | 人工髋关节周围划分的评估区个数：≥7个 |  |  |
| 5 | 计算机自动辅助诊断分析软件，能自动确定骨边缘，异常骨密度区域或金属自动排除 |  |  |
| 6 | 屏幕上扫描部位可即时调整 |  |  |
| 7 | 可进行全身肌肉/脂肪成分分析 |  |  |
| 8 | 可与历史扫描结果对比分析，检测结果趋势分析 |  |  |
| 9 | 提供患者历史数据检索功能，可将患者数据导出txt文档或者excel文件 |  |  |
| 10 | 每日开机后自稳定时间+质控时间≤10分钟 |  |  |
|  | 应用软件包及附属配件 |  |  |
| 1 | 运行环境：预装中文WINDOWS操作系统 |  |  |
| 2 | 骨密度仪中文操作软件及骨密度结果中文影像数据检测报告 |  |  |
| 3 | 内置亚洲及中国人群骨密度数据库，支持多年龄段（儿童/成人/老年）参考数据 |  |  |
| 4 | 多部位集成报告软件，能将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估 |  |  |
| 5 | 报告结果可导出至医院HIS/PACS系统 |  |  |
| 6 | 配备高性能主控计算机与显示器，主机配置≥Intel i7处理器 |  |  |
| 7 | 电脑办公桌椅一套 |  |  |
| 8 | 彩色喷墨打印机 |  |  |
| 9 | 防辐射铅帽，围脖，三角巾和围裙一套（铅当量0.5mmpb）及专用放置架 |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保三年 |  |  |