**一次性使用无菌过线针芯基本参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **申购耗材名称** | **一次性使用无菌过线针芯** |
| **参数要求** | **结构组成：**一次性使用无菌过线针芯由尾端、杆部和带槽扁针组成，其中杆部和带槽扁针由符合GB24627-2009的镍钛合金组成，尾端由高分子材料PC(聚碳酸酯)组成。产品配合缝合枪、缝线使用，装配好后可顺滑运动。  **适用范围：**产品配合缝合枪使用，适用于关节镜手术中辅助手术缝线穿过软组织，如：肩关节肩袖缝合和膝关节半月板缝合等等。  **规格：**需多规格，满足肩膝手术部位所需  **核心参数：**  1.环氧乙烷灭菌，可自主抓线；  2.肩袖缝合枪可一次装线两次过线，T0.34\*1.5\*51mm镍钛记忆合金材质的针芯可在弯曲时保持形状不变，精准过线，超大开口设计可以抓取12mm厚的组织,低切迹上下颚设计适用于5mm套管；  3.半月板缝合枪针芯大小T0.24\*1.3\*36mm低切迹方便在狭窄间隙内完成缝合操作；多功能可选装载0#或2-0#缝线；高效率简便操作、一次完成组织过线和抓线。 |
| **规格** | 低切迹，满足于膝关节、肩关节不同需求使用。 |