**附件一：**

|  |
| --- |
| **技术要求** |
| **品目：** | **医用升温毯** | **响应** | **偏离** |
| 1 | 充热空气式加温，临床用于围术期患者体温调节。 |  |  |
| 2 | 液晶显示屏：显示热空气实时温度、显示当前设定的温度、显示当前是热风输出还是自然风输出、显示当前风量等级。 |  |  |
| 3 | 主机面板具有一键式温度设置自然风键、38℃、43℃快捷键 |  |  |
| 4 | 温度调节范围33-43℃、±1℃，任意温度可调节，控温精度0.5℃ |  |  |
| 5 | 具有温度传感器，可监测实时加热热风温度。 |  |  |
| 6 | 多种声、光、图文报警提示：温度失调高、温度失调低、高温危险报警、风机故障报警、加热器故障报警、 传感器故障报警。 |  |  |
| 7 | 超高温报警：温度持续1分钟≥45℃，主机报警、自动停止工作。 |  |  |
| 8 | 具备加热风机，风量5档可调；送风管1.2M-1.7m可伸缩调节，节省室内空间占用。 |  |  |
| 9 | 具有空气过滤器，滤过颗粒直径≤0.2μm。 |  |  |
| 10 | 最大运行风量噪声2档≤53dB、1档≤48dB |  |  |
| 11 | 正常工作条件：环境温度＋10℃～＋40℃、相对湿度30％～75％、大气压力700hPa～1060hPa。 |  |  |
| 12 | 具有一次性全身盖毯、全身垫毯、上/下半身毯等保温毯 |  |  |
| 13 | 具有可重复使用的毯子，毯子可高温高压消毒、浸泡消毒，符合院感要求。 |  |  |
| 14 | 具有防水设计。 |  |  |
| 15 | 耗材需兼容其他品牌暖风毯主机。 |  |  |
| **商务要求** |
| **品目：** | **医用升温毯** | **响应** | **偏离** |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。 |  |  |
| 2 | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |