附件1

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目一 | 医用电动手术台 |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 手术台传动系统：齿轮啮合系统，无间隙齿轮传动，禁止使用液压传动 |  |  |
| 2 | 整床采用全碳素纤维面板，编织纹工艺处理 |  |  |
| 3 | 头板及腿板采用气弹簧按压升降 |  |  |
| 4 | 床柱外壳和基座外壳304不锈钢材质，不锈钢拉丝工艺 |  |  |
| 5 | 两套独立控制面板，床身立柱一套，线控器一套 |  |  |
| 6 | 线控器背部及挂钩采用全铝合金设计，连接线直径≥7mm |  |  |
| 7 | 具有角度叠加运算保护功能 |  |  |
| 8 | 具有一键复位功能，只需一个按键长按3秒即可自动复位，无需持续按键 |  |  |
| 9 | 具有20秒无操作，控制器自锁功能 |  |  |
| 10 | 线控器带灯光按键功能 |  |  |
| 11 | 手术台刹车解除状态，控制器倾斜体位具有自动锁定功能 |  |  |
| 12 | 手术床底座配置紧急停止系统 |  |  |
| 13 | 采用T型底座设计，底座尺寸（1100*500）mm±20mm，头端厚度≤120mm，脚端厚度≤130mm |  |  |
| 14 | 手术台纵向摆动量≤5mm，横向摆动量≤2mm，水平侧向摆动量≤5mm |  |  |
| 15 | 台面均布300kg砝码，1min无变形。手术台通过人体重量静载荷测试2.2倍安装工作载荷测试，5min后无变形 |  |  |
| 16 | 手术台固定方式：电动刹车 |  |  |
| 17 | 具有一键成“∧”型和“∨”型，方便手术体位 |  |  |
| 18 | 电动手术台各种动作启动、停止瞬间不得产生抖动现象。动作变换应平稳 |  |  |
| 19 | 19.1 整床尺寸：（2220*550）±10mm |  |  |
|  | 19.2 床面距地高度：（电动）最低≤660mm；最高≥1000㎜ |  |  |
|  | 19.3 床面纵向移动行程（电动）≥260㎜ |  |  |
|  | 19.4 床面头足倾角度（电动）（－25°～＋25°）°±2° |  |  |
|  | 19.5 床面左右侧倾角度（电动）（－22°～＋22°）°±2° |  |  |
|  | 19.6 床面背板折角（电动）（－20°～＋75°）°±2° |  |  |
|  | 19.7 床面腿板折角（可拆卸）（－85°～＋28°）°±2° |  |  |
|  | 19.8 所投产品需符合注册标准，验收时提供注册证附页扫描件 |  |  |
| 20 | 配置清单： |  |  |
|  | 20.1 主机：2台 |  |  |
|  | 20.2 腿板：4只 |  |  |
|  | 20.3 床垫：2套 |  |  |
|  | 20.4 线控器：2只 |  |  |
|  | 20.5 身体绑带：2副 |  |  |
|  | 20.6 手托板：2副 （含手固定带2条） |  |  |
|  | 20.7 麻醉屏架：2件 |  |  |
|  | 20.8 锁紧座：8个 |  |  |
|  | 20.9 腿托:2副 |  |  |
| 二 | 提供参询机型详细配置清单 |  |  |
| 三 | 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |
| 四 | 整机原厂质保≥五年 |  |  |