附件1

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目一 | 翠绿宝石皮秒激光治疗仪 |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 激光波长：755nm或1064nm或532nm |  |  |
| 2 | 激光模式：多模 |  |  |
| 3 | 激光输出：导光臂输出 |  |  |
| 4 | 脉宽级别：皮秒级 |  |  |
| 5 | 脉宽范围：≤900ps |  |  |
| 6 | 配备治疗参数智能调节模式，同光斑大小的情况下可以调节能量密度 |  |  |
| 7 | 彩色触摸屏控制 |  |  |
| 8 | 激光脉冲重复频率：单次，1Hz,2.5Hz,5Hz,10Hz |  |  |
| 9 | 最大激光脉冲能量：≥300mJ |  |  |
| 10 | 激光治疗面最大能量密度：≧6.37J/ cm² |  |  |
| 11 | 治疗激光最大脉冲功率：≧4X108w |  |  |
| 12 | 具备瞄准系统：瞄准光波长：630—690nm |  |  |
| 13 | 具备点阵治疗方式，点阵光斑大小：≤100um,点间距：≤500um |  |  |
| 14 | 冷却方式：液体冷却系统 |  |  |
| 15 | 配备治疗激光防护眼镜 |  |  |
| 16 | 脚踏开关控制 |  |  |
| 17 | 具备智能安全保护系统，当导光臂系统，冷却系统发生故障时可自动切断激光电源 |  |  |
| 二 | 提供参询机型详细配置清单 |  |  |
| 三 | 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |
| 四 | 整机原厂质保≥五年 |  |  |