附件1

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目一 | 经颅磁刺激治疗仪 |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、改善，对脑神经及神经损伤及神经损伤性疾病的辅助治疗 |  |  |
| 2 | 刺激强度：＞6T |  |  |
| 3 | 输出频率: ≥100Hz |  |  |
| 4 | 仪器整体模块化设计，主机、副机、液冷机模块化独立分开，非一体机设计。配备的电脑非笔记本电脑，可以预防跌落。双屏显示，信息独立，双人治疗操作互不干扰，支持双部位或双人同时治疗不同病症的处方、刺激强度、开启时间均是独立运行，一机多用，可以用于中枢神经和外周神经闭环诊疗 |  |  |
| 5 | 采用液冷的冷却方式 |  |  |
| 6 | 脉冲宽度：≥350us-400us；脉冲上升时间：≥70us-95us；磁感应变化率：≥30-125kT/s |  |  |
| 7 | 输出步长：输出脉冲频率在1Hz以下时，脉冲频率设置步长≤0.1Hz，超过1Hz时步长≤0.5Hz |  |  |
| 8 | 刺激靶点显示：提示刺激的大脑皮层靶点和外周神经刺激区的治疗区刺激靶点位置3D显示功能，精准刺激靶点位置 |  |  |
| 9 | 磁刺激主机显示屏：磁刺激主机显示屏直观显示刺激强度、线圈温度、线圈连接状态、通信连接状态及液冷机运行状态。刺激结束具备语音提示，便于操作管理 |  |  |
| 10 | 一台设备支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、皮质静息期（CSP）、同侧静息期（ISP）、长间隔皮质内抑制（LICI）、皮质内易化( ICF)等检测功能，半球间抑制(IHI)和易化（IHF）、成对关联刺激(PBS) 、皮质-皮质配对关联刺激（ccPAS）等 |  |  |
| 11 | 单拍同步刺激时间间隔≥10ms～252ms（单脉冲刺激），可实施单拍毫秒级同步刺激，A-B同步刺激时间间隔：0～50000ms（单脉冲刺激），0～252ms（重复刺激），可实施双拍毫秒级同步刺激。用于临床中枢和外周闭环治疗以及诊断评估功能 |  |  |
| 12 | 可扩展科研线圈：圆形、平面8字型、双锥线圈、儿童型、动物线圈、双锥伪刺激线圈等 |  |  |
| 13 | 刺激模式：单脉冲刺激模式、重复刺激模式、序列刺激模式、TBS刺激模式、外部触发模式，斯坦福疗法等可自由切换 |  |  |
| 14 | 治疗方案：具有≥190种治疗方案可选，具有“采集部位、刺激部位、NCS项、TMS治疗指南、标准方案库、TBS方案库”功能 |  |  |
| 品目二 | 上肢机器人 |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 具备三维活动范围评估、训练功能，可进行包含肩关节外展/内收、肩关节前屈/后伸、肩关节内旋/外旋、肘关节屈/等分离关节动和复合协调运动 |  |  |
| 2 | 设备具备三个自由度，可以进行三维运动训练 |  |  |
| 3 | 配备紧急停止功能按扭 |  |  |
| 4 | 高度调节范围≥200mm |  |  |
| 5 | 具有多种训练模式，必须包含主动模式、被动模式、抗阻模式、助力模式模式 |  |  |
| 6 | 提供≥15款情景互动训练游戏 |  |  |
| 7 | 可根据患者需求左右侧切换，并通过软件可自动识别左右患侧设置 |  |  |
| 8 | 具有评估功能，必须包含肌肉力量评估、关节活动度评估 |  |  |
| 9 | 自动采集并且储存患者在评估与治疗中的数据，具备实时管理患者信息的数据库 |  |  |
| 品目三 | 冲击波治疗仪（聚焦式） |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 彩色触摸屏，治疗中可实时调节参数，显示屏尺寸≥10英寸 |  |  |
| 2 | 水囊式治疗头，触感柔软，治疗深度≥0-70mm，且可以无级调节 |  |  |
| 3 | 一体式推车设计，方便移动，推车配备储物柜 |  |  |
| 4 | 过热保护功能，具备风冷加水冷的结合冷却方式 |  |  |
| 5 | 能量形式：电磁聚焦式 |  |  |
| 6 | 治疗手柄带有控制键，便捷操作 |  |  |
| 7 | 能量密度范围≥0.01～0.35mJ/mm² |  |  |
| 8 | 手柄能量等级≥20级，覆盖低中高能量，可同时满足对表浅部位和深层次部位的治疗 |  |  |
| 9 | 焦区大小：径向宽度≤10mm；轴向长度≤40mm |  |  |
| 10 | 输出频率≥0.5～20Hz可调，步长≤0.5Hz |  |  |
| 11 | 冲击次数调节范围≥100～5000次，步长≤100次 |  |  |
| 12 | 具备方案库功能，每个方案具有多图或视频操作教程 |  |  |
| 13 | 具备自定义方案库：可储备≥1000个治疗方案 |  |  |
| 14 | 具备VAS疼痛评估，可以记录治疗前后数据，方便治疗师进行疗效分析 |  |  |
| 15 | 具备病例库功能，医生可以检索及查询不同患者的治疗记录信息，以及可直接从病历库中抽调历史记录中的治疗参数，方便交接班及快速开启治疗、提高工作效率 |  |  |
| 16 | 治疗头的使用期限：≥200 万次 |  |  |
| 17 | 高压储能电容的使用期限≥ 1000 万次 |  |  |
| 品目四 | 盆底生物反馈电刺激仪 |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | 主机具备电刺激通道、肌电采集通道、压力反馈通道 |  |  |
| 2 | 主机电源供电：220V，50Hz，主机内不含内置电池供电 |  |  |
| 3 | 设备主机采用键盘鼠标操作，方便打字录入信息，非触摸屏操作 |  |  |
| 4 | 肌电采集测量范围：≥5μV～2500μV |  |  |
| 5 | 分辨率：≤1μV |  |  |
| 6 | 通频带：≥20Hz～520Hz |  |  |
| 7 | 低频刺激强度：0-100mA，最小可调节强度≥0.5mA |  |  |
| 8 | 最高输出电刺激频率≥2000Hz |  |  |
| 9 | 输出脉冲宽度：100μs-2000μs范围内均可调 |  |  |
| 10 | 电刺激基础输出波形≥3种 |  |  |
| 11 | 压力模块测量范围≥0-220mmHg，测量分辨率≤0.1mmHg |  |  |
| 12 | 使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均具备独立的旋钮控制，总计≥4个控制旋钮，可实现多通道不同强度刺激调节 |  |  |
| 13 | 具备盆底表面肌电标准评估功能（Glazer评估），肌电报告中测试值指标≥14项 |  |  |
| 14 | 系统自动对筛查、评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分 |  |  |
| 15 | 具有电刺激、触发电刺激、kegel训练、多媒体游戏训练等治疗模式 |  |  |
| 16 | 具备数据统计功能 |  |  |
| 17 | 可进行体表多部位的电刺激康复治疗，并具备方案贴片示意图 |  |  |
| 18 | 配备：落地式一体机1台，便携式一体机1台 |  |  |
| 二 | 提供参询机型详细配置清单 |  |  |
| 三 | 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |
| 四 | 整机原厂质保≥五年 |  |  |