- 项目名称：抗压支架、排石支架、复合导丝

| 产品序号 | 产品名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 抗压支架 | - 1、直径7fr，长度28cm； - 2、双端开口； - 3、管体内置金属网支撑，防止管体被压瘪抗压性更强，并且金属网不外露、金属不与输尿管内壁黏膜相接触； - 4、管体无侧孔，防止肿瘤向管体生长。 |
| 2 | - 排石支架 | - 支架7fr，长度28cm； - 2、双端开口； - 3、三棱型外观设计，增加排石空间； - 4、促进输尿管蠕动，辅助结石排出。 |
| 3 | - 复合导丝1 | - 1、直径0.025英寸，长度150cm； - 2、导丝头段6cm亲水涂层； - 3、导丝前段弯头设计。 |
| 4 | - 复合导丝2 | - 1、直径0.028英寸，长度150cm； - 2、导丝头段6cm亲水涂层； - 3、导丝前段弯头设计。 |
| 5 | - 复合导丝3 | - 1、直径0.032英寸，长度150cm； - 2、导丝头段6cm亲水涂层； - 3、导丝前段弯头设计。 |
| 6 | - 复合导丝4 | - 1、直径0.035英寸，长度150cm； - 2、导丝头段6cm亲水涂层； - 3、导丝前段弯头设计。 |

输尿管扩张球囊导管

| 产品序号 | 产品名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输尿管扩张球囊导管 （5mm） | - 用于输尿管结石操作之前或输尿管镜检查之前进行输尿管扩张，或用于输尿管狭窄的经腔扩张。 - 导管由球囊、显影环、外管、内芯、连接件、导引嘴、两通阀、压力泵（可选）组成； - 球囊直径5mm，球囊长度≥60mm，导管长度≥1500mm - 球囊压力标准压力≥608kPa(6atm),最大充气压力≥1216kPa(12atm)，爆破压力≥2026kPa(20tm)。 - 导管各连接处的断裂力≥5N - 球囊可经输尿管镜器械通道置入，直视下操作。 |
| 2 | 输尿管扩张球囊导管 （6mm） | - 用于输尿管结石操作之前或输尿管镜检查之前进行输尿管扩张，或用于输尿管狭窄的经腔扩张。 - 导管由球囊、显影环、外管、内芯、连接件、导引嘴、两通阀、压力泵（可选）组成； - 球囊直径6mm，球囊长度≥60mm，导管长度≥1500mm - 球囊压力标准压力≥608kPa(6atm),最大充气压力≥1216kPa(12atm)，爆破压力≥2026kPa(20tm)。 - 导管各连接处的断裂力≥5N - 球囊可经输尿管镜器械通道置入，直视下操作。 |
| 3 | 输尿管扩张球囊导管 （7mm） | - 用于输尿管结石操作之前或输尿管镜检查之前进行输尿管扩张，或用于输尿管狭窄的经腔扩张。 - 导管由球囊、显影环、外管、内芯、连接件、导引嘴、两通阀、压力泵（可选）组成； - 球囊直径7mm，球囊长度≥60mm，导管长度≥1500mm - 球囊压力标准压力≥608kPa(6atm),最大充气压力≥1216kPa(12atm)，爆破压力≥2026kPa(20tm)。 - 导管各连接处的断裂力≥5N - 球囊可经输尿管镜器械通道置入，直视下操作。 |

| 产品序号 | 产品名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无菌透明质酸钠液 | 1、产品性能结构及组成：由透明质酸钠、氯化钠、磷酸二氢钠二水合物、磷酸氢二钠十二水合物、注射用水组成，每100ml其中透明质酸钠的含量为80 mg。以无菌状态供货，一次性使用。 2、适应范围：用于膀胱上皮氨基葡萄糖保护层缺乏的临时替代。 |

| 产品序号 | 产品名称 | 技术要求 | 产品规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用包皮切割吻合器1 | 1、结构组成：主要由抵钉座、钉仓套、击发手柄、调节旋钮、钉仓、吻合钉和环形刀组成。 2、适用范围：适用于临床包皮切割缝合手术 3、外观：包皮吻合器的外形光滑、轮廓清晰，无毛刺、飞边、划伤等缺陷。 4、使用性能：包皮吻合器应能顺利地装配和拆卸；各移动部位应能轻松推动，不得有卡住，松动现象；抵钉座装入后应牢固，钉仓内钉尖应朝外并不得缺钉，甩动后吻合钉不应有脱落 5、缝合性能：应具有良好的缝合性能，在承受5N的拉力时应不变形 6、配备保险滑块：包皮吻合器的保险块开闭应灵活，保险块应能顺利地装配和拆卸，使用应安全，复位弹簧应有足够的弹性，当松开手柄时能迅速复位。 7、硬度：环形刀的硬度为≥377HV0.2 8、表面粗糙度：包皮吻会器金属件外表面粗糙度Ra 9、锋利度：环形刀刃口应锋利，切割力应不大于 0.8N 10、材质：抵钉座、环形刀符合标准GB∕T3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带（06Cr19Ni10）材料制成，钉仓套、击发手柄、调节旋钮符合标准GB/T12672-2009 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂材料制成，钉仓符合标准HG/T 2503-1993聚碳酸酯树酯（PC）材料制成，吻合钉由符合标准的GB 4234-2003 外科植入物用不锈钢（00Cr18Ni14Mo3）材料制成 11、环氧乙烷残留量：吻合器采用环氧乙烷灭菌，其环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。 | 环形刀的直径为11mm |
| 2 | 一次性使用包皮切割吻合器2 |  | 环形刀的直径为13mm |
| 3 | 一次性使用包皮切割吻合器3 |  | 环形刀的直径为15mm |
| 4 | 一次性使用包皮切割吻合器4 |  | 环形刀的直径为17mm |
| 5 | 一次性使用包皮切割吻合器5 |  | 环形刀的直径为19mm |
| 6 | 一次性使用包皮切割吻合器6 |  | 环形刀的直径为21mm |
| 7 | 一次性使用包皮切割吻合器7 |  | 环形刀的直径为25mm |
| 8 | 一次性使用包皮切割吻合器8 |  | 环形刀的直径为29mm |
| 9 | 一次性使用包皮切割吻合器9 |  | 环形刀的直径为32mm |
| 10 | 一次性使用包皮切割吻合器10 |  | 环形刀的直径为34mm |

| 产品序号 | 产品名称 | 技术要求 | 产品规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用抗菌超滑导尿管1 | 1、留置时间：30天内 2、摩擦系数：管身带超滑涂层段动态摩擦系数应小于0.30N 3、流量：应符合YY0325-2016中4.8的要求，即排泄腔的平均流量应≥100m1/min 4、环氧乙烷残留量：应不大于10ug/g 5、酸碱度：浸取液与空白对照液的pH值两者之差应小于1.0 | 双腔6Fr:长度250mm；外径2.0mm |
| 2 | 一次性使用抗菌超滑导尿管2 |  | 双腔8Fr:长度250mm；外径2.7mm |
| 3 | 一次性使用抗菌超滑导尿管3 |  | 双腔10Fr:长度250mm；外径3.3mm |
| 4 | 一次性使用抗菌超滑导尿管4 |  | 双腔12Fr:长度400mm；外径4.0mm |
| 5 | 一次性使用抗菌超滑导尿管5 |  | 双腔14Fr:长度400mm；外径4.7mm |
| 6 | 一次性使用抗菌超滑导尿管6 |  | 双腔16Fr:长度400mm；外径5.3mm |
| 7 | 一次性使用抗菌超滑导尿管7 |  | 双腔18Fr:长度400mm；外径6.0mm |
| 8 | 一次性使用抗菌超滑导尿管8 |  | 双腔20Fr:长度400mm；外径6.7mm |
| 9 | 一次性使用抗菌超滑导尿管9 |  | 双腔22Fr:长度400mm；外径7.3mm |
| 10 | 一次性使用抗菌超滑导尿管10 |  | 双腔24Fr:长度400mm；外径8.0mm |
| 11 | 一次性使用抗菌超滑导尿管11 |  | 三腔16Fr:长度400mm；外径5.3mm |
| 12 | 一次性使用抗菌超滑导尿管12 |  | 三腔18Fr:长度400mm；外径6.0mm |
| 13 | 一次性使用抗菌超滑导尿管13 |  | 三腔20Fr:长度400mm；外径6.7mm |
| 14 | 一次性使用抗菌超滑导尿管14 |  | 三腔22Fr:长度400mm；外径7.3mm |
| 15 | 一次性使用抗菌超滑导尿管15 |  | 三腔24Fr:长度400mm；外径8.0mm |

| 产品序号 | 产品名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一次性医用激光光纤1 | 1、光纤适用的波长：1940nm～2100nm。 2、550μm光纤芯径最大传输功率≥110W，光纤最小弯曲工作半径≤82.5mm 3、对应波长的传输效率：不小于80%。 4、光纤抗拉强度：≥4.9N。 5、光纤长度：≥2.2m 6、光纤的接口类型：适配瑞柯恩H3B钬激光主机。 7、数值孔径：0.22。(比值) 8、光纤被弯曲至最小工作半径时的传输效率：≥80%。 9、光纤在最小弯曲工作半径条件下反复弯曲100次后的传输效率：≥80%。 10、光纤采用四层结构。 11、光纤接头材质：不锈钢。 12、光纤发散角：≤440mrad。 |

| 产品序号 | 产品名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一次性医用激光光纤2 | 1、光纤适用的波长：1940nm～2100nm。 2、365μm光纤芯径最大传输功率≥90W，光纤最小弯曲工作半径≤50.5mm 3、对应波长的传输效率：不小于80%。 4、光纤抗拉强度：≥4.9N。 5、光纤长度：≥2.2m 6、光纤的接口类型：适配瑞柯恩H3B钬激光主机 7、数值孔径：0.22。(比值) 8、光纤被弯曲至最小工作半径时的传输效率：≥80%。 9、光纤在最小弯曲工作半径条件下反复弯曲100次后的传输效率：≥80%。 10、光纤采用四层结构。 11、光纤接头材质：不锈钢。 12、光纤发散角：≤440mrad。 |

| 产品序号 | 产品名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一次性医用激光光纤3 | 1、光纤适用的波长：1940nm～2100nm。 2、272μm光纤芯径最大传输功率≥70W，光纤最小弯曲工作半径≤40.5mm 3、对应波长的传输效率：不小于80%。 5、光纤抗拉强度：≥4.9N。 6、光纤长度：≥2.2m 7、光纤的接口类型：适配瑞柯恩H3B钬激光主机 8、数值孔径：0.22。(比值) 9、光纤被弯曲至最小工作半径时的传输效率：≥80%。 10、光纤在最小弯曲工作半径条件下反复弯曲100次后的传输效率：≥80%。 11、光纤采用四层结构。 12、光纤接头材质：不锈钢。 13、光纤发散角：≤440mrad。 |