- 附件一：

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目一： | - 移动式三维C形臂X射线机 |  |  |
|  | - 参数 |  |  |
| 1 | 总体要求 |  |  |
| 1.1 | 能够在术中实时显示全身各关节及脊柱的横断位，矢状位，冠状位的无失真CT断层图像，能实现任意斜面及曲面的图像重建功能，可实现二维图像与三维图像采集的任意切换。同时具备二维透视及血管数字减影及摄影功能。 |  |  |
| 1.2 | 机型为该厂家最新，最高端三维产品。 |  |  |
| 2 | C形臂结构 |  |  |
| 2.1 | 采用等中心结构设计 |  |  |
| 2.2 | 焦屏距（SID）≥103cm |  |  |
| 2.3 | C臂开口≥83cm |  |  |
| 2.4 | C臂弧深≥74cm |  |  |
| 2.5 | C臂轨道内旋转角度≥198° |  |  |
| 2.6 | C臂垂直升降高度≥43cm |  |  |
| 2.7 | C臂电动可实现复合多角度旋转 |  |  |
| 2.8 | 具备正侧位激光定位灯 |  |  |
| 2.9 | C形臂位置记忆功能≥4个 |  |  |
| 2.10 | 一键实现正侧位电动切换 |  |  |
| 3 | 高压发生器 |  |  |
| 3.1 | 最大输出功率≥12kW |  |  |
| - 3.2 | - 最大电压≥120KV |  |  |
| - 3.3 | - 发生器频率≥50kHz |  |  |
| 3.4 | 透视最大mA值≥130mA |  |  |
| 4 | 球管系统 |  |  |
| 4.1 | 双焦点设计 |  |  |
| 4.2 | 球管焦点小焦点≤0.3mm，大焦点≤0.6mm |  |  |
| 4.3 | 阳极热容量≥290KHU |  |  |
| 4.4 | 阳极散热率≥80KHU/MIN |  |  |
| 4.5 | 管套热容量≥1.6MHU |  |  |
| 4.6 | 管套散热率≥67KHU/min |  |  |
| 5 | 平板探测器 |  |  |
| 5.1 | 平板探测器类型CMOS晶体硅平板探测器 |  |  |
| - 5.2 | - 探测器尺寸≥30cm*30cm |  |  |
| - 5.3 | - 图像采集最大像素矩阵≥1.4kx1.4k |  |  |
| 5.4 | 图像采集灰阶≥16 bit |  |  |
| 5.5 | 可变三视野 |  |  |
| 6 | 限束器 |  |  |
| 6.1 | 双叶限束器 |  |  |
| 6.2 | 虹膜限束器 |  |  |
| 6.3 | 具备可拆卸滤线栅 |  |  |
| 7 | 显示器及触控屏 |  |  |
| 7.1 | 显示器≥27英寸1台或≥19英寸2台 |  |  |
| 7.2 | 显示器最高分辨率≥2160x1920 |  |  |
| 7.3 | 显示器采用万向臂设计 |  |  |
| 7.4 | 触控屏分辨率≥1300*760 |  |  |
| 7.5 | 触控屏可支持多点触控，双指缩放 |  |  |
| 8 | 二维影像处理 |  |  |
| 8.1 | 血管跟踪减影（DSA）功能 |  |  |
| 8.2 | 下肢动态追踪功能 |  |  |
| 8.3 | 智能路径图功能 |  |  |
| 8.4 | 多种临床应用预设图标 |  |  |
| 8.5 | ABS智能亮度均衡稳定技术 |  |  |
| 8.6 | 实时自动亮度对比度调整 |  |  |
| 8.7 | 图像放大及游走≥400% |  |  |
| 8.8 | 实时图像边缘增强技术 |  |  |
| 8.9 | 动态视频放大功能 |  |  |
| 8.10 | 末帧图像优化 |  |  |
| 8.11 | 图像左右翻转、上下翻转、旋转、黑白翻转（负片）功能 |  |  |
| 8.12 | 同屏图像显示≥9幅 |  |  |
| 8.13 | 图像回调及预览 |  |  |
| 9 | 三维扫描过程 |  |  |
| 9.1 | 三维扫描张数≥200张 |  |  |
| 9.2 | 提供居中对位步骤≥3种 |  |  |
| 9.3 | 三维扫描旋转角度≥198° |  |  |
| 9.4 | 任意模式下三维扫描时间≤45s |  |  |
| 9.5 | 扫描步骤中能够提供完整预碰撞测试流程 |  |  |
| 9.6 | 具备一键三维/二维功能切换功能 |  |  |
| 10 | 三维影像处理 |  |  |
| 10.1 | 具备行业领先的原厂后处理影像平台 |  |  |
| 10.2 | 三维重建时间≤30s |  |  |
| 10.3 | 三维容积像素≥512x512x512 |  |  |
| 10.4 | 三维重建视野（FOV）≥18×18×18 cm |  |  |
| 10.5 | 提供后处理视图数量≥4个 |  |  |
| 10.6 | 可无级动态调整任意断层层厚 |  |  |
| 10.7 | 最薄层厚≤0.6mm |  |  |
| 10.8 | 具备智能金属伪影抑制功能 |  |  |
| 10.9 | 任意斜面断层图像，可以逐层翻页浏览，并直观显示断层图像方位图标 |  |  |
| 10.10 | 旋转三个轴线显示任意方位的断层图像 |  |  |
| 10.11 | 自由浏览任意轴线上的断层图像 |  |  |
| 10.12 | 三维图像可自由旋转 |  |  |
| 10.13 | 三维图像可自由缩放 |  |  |
| 10.14 | 三维图像可自由调节渲染程度 |  |  |
| 10.15 | 三维图像调整可通过触摸完成操作 |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |
| 11.1 | C形臂重量≤390kg |  |  |
| 11.2 | 操作系统Linux 安全系统或Win 10操作系统 |  |  |
| 11.3 | 可移动虚拟键盘设计 |  |  |
| - 品目二： | - 医用血管造影X射线机 |  |  |
| 一 | 设备用途：主要用于心、脑和外周血管疾病的介入放射学诊断和治疗，可完全满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。能进行胸部、腹部、四肢、神经血管造影，并具有血管的减影功能。 |  |  |
| 二 | 技术参数要求 |  |  |
| 1 | 机架系统 |  |  |
| 1.1 | 悬吊式机架，能覆盖全身之功能，机架可进行等中心旋转 |  |  |
| 1.2 | 机架安装方式，不限（有轨或无轨） |  |  |
| 1.3 | 机架多位置预设，存储位置不少于50种，能实施自动复位功能 |  |  |
| 1.4 | 导管床可以纵向移动 |  |  |
| 1.5 | C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO≥20°/秒，环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU≥20°/秒 |  |  |
| 1.6 | 具有智能床旁控制系统，可以控制机架和导管床的运动 |  |  |
| 1.7 | 机架在头位时CRA≥50°，CAU≥55°，RAO≥100°，LAO≥100° |  |  |
| 1.8 | 悬吊式机架，机架在侧位时CRA≥90°，CAU≥90°，RAO≥100°，LAO≥100° |  |  |
| 1.9 | SID范围可调 |  |  |
| 1.10 | C型臂弧深≥ 90cm，保证充分覆盖病人，无需反复旋转机架或移动导管床 |  |  |
| 2 | 导管床系统 |  |  |
| 2.1 | 碳纤维床面并有床垫 |  |  |
| 2.2 | 床长（不含延长版）≥280cm |  |  |
| 2.3 | 床面最宽处≥40cm |  |  |
| 2.4 | 床总承重≥300kg，患者承重≥200kg |  |  |
| 2.5 | 床面的纵向运动范围≥120cm，横向移动≥25cm |  |  |
| 2.6 | 床面升降范围≥28cm，床面最低高度≤80cm |  |  |
| 2.7 | 床水平旋转≥240° |  |  |
| 2.8 | 导管床有手臂支架、床垫、输液支架 |  |  |
| 2.9 | 床旁控制器功能：具备机架的运动控制，辐射开关，限束器叶片控制 |  |  |
| 2.10 | 导管床面移动有电动模式或手动模式 |  |  |
| 3 | X线高压发生器装置： |  |  |
| 3.1 | 高频逆变发生器最大输出功率≥100KW |  |  |
| 3.2 | 最大管电流≥1000mA |  |  |
| 3.3 | 最高管电压≥125KV |  |  |
| 3.4 | 最短曝光时间≤1ms |  |  |
| 3.5 | 全自动智能曝光控制，无需测试曝光 |  |  |
| 4 | X线球管： |  |  |
| 4.1 | 液态金属轴承静音球管或滚珠轴承球管 |  |  |
| 4.2 | 球管旋转阳极转速≥4200转/分 |  |  |
| 4.3 | 阳极热容量≥3.3MHU |  |  |
| 4.4 | 球管焦点≥2个，若球管为2焦点，其最小焦点≤0.4mm，最大焦点≥0.7mm，若球管为3焦点，其最小焦点≤0.4mm，中焦点≤0.6mm，最大焦点≥0.7mm；带有焦点自动切换功能 |  |  |
| 4.5 | 最小焦点功率≥19KW |  |  |
| 4.6 | 最大焦点功率≥60KW |  |  |
| 4.7 | 最大透视电流≥140mA |  |  |
| 4.8 | 球管冷却方式采用油冷或双重冷却 |  |  |
| 4.9 | 球管带多档铜滤过片 |  |  |
| 5 | 数字化平板探测器： |  |  |
| 5.1 | 采用非晶硅数字化平板探测器技术 |  |  |
| 5.2 | 为了满足介入需要，平板最大有效成像野≥1140cm² |  |  |
| 5.3 | 最大图像矩阵灰阶输出≥1536×1536 |  |  |
| 5.4 | 最大数据采集灰阶≥14bit |  |  |
| 5.5 | 平板像素大小要求≤200微米 |  |  |
| 5.6 | 视野≥4视野 |  |  |
| 5.7 | 平板采集模式DQE≥77% |  |  |
| 5.8 | 平板带有感应式防碰撞保护装置 |  |  |
| 5.9 | 平板内外部结构全部为整版，非拼接板 |  |  |
| 5.10 | 平板可智能调节 |  |  |
| 6 | 图像系统 |  |  |
| 6.1 | DSA采集、处理、存储≥4种帧频，最高帧频≥7.5帧/秒 |  |  |
| 6.2 | 心脏采集、处理、存储≥3种帧频，最高帧频≥30帧/秒 |  |  |
| 6.3 | 允许存储连续透视图像≥450幅 |  |  |
| 6.4 | 最大脉冲透视频率≥30帧/秒 |  |  |
| 6.5 | 主机硬盘存储1024×1024矩阵图像≥50000幅 |  |  |
| 6.6 | 图像显示具有采集时间、日期显示、图像冻结、灰阶反转、图像标注、左/右标识、文字注释、解剖背景等功能 |  |  |
| 6.7 | 具有实时二维路径图、3D、3DCT功能 |  |  |
| 6.8 | 具备减影叠加功能（可将记录采集序列中任意一帧图像生成路图叠加在实时透视图像上，可对诸如弹簧圈、胶等特定材料进行增强显示） |  |  |
| 6.9 | 具有自动位置匹配功能，使机架自动返回至选定的参考图像的最佳位置 |  |  |
| 6.10 | 具有系统控制器，包括以下功能：放缩功能、减影功能、发送至参考屏功能、图像与序列播放功能、开始与暂停功能、电源开关、复位、X线开/关等 |  |  |
| 6.11 | 具备相应系统控制机柜 |  |  |
| 6.12 | 具备支架精确显示功能 |  |  |
| 6.13 | 具有实时DR采集和实时DSA采集功能 |  |  |
| 6.14 | 冠脉采集，所得序列的每一幅图像均标注采集时的C臂角度 |  |  |
| 6.15 | 具备下肢步进及自动拼接功能，帧频可在0.5-7.5帧/秒中选择，可根据血流方向选择采集方向，下肢步进记录采集图像矩阵≥2048×1904，以得到高清晰度的下肢血管图像 |  |  |
| 6.16 | 高速DSA采集，其DSA采集速度可多档可调，DSA采集可达≥30帧/秒，外周采集模式（外周DSA模式）≥6帧/秒 |  |  |
| 6.17 | 高清类CT成像技术 |  |  |
| 6.18 | 个性化调节窗宽和窗位 |  |  |
| 6.19 | 具备血管边缘增强功能 |  |  |
| 6.20 | 多重去噪技术，最大化降低噪声 |  |  |
| 6.21 | 自动消除由于呼吸、运动形成的伪影 |  |  |
| 6.22 | 透视末帧图像保持 |  |  |
| 7 | 主机系统 |  |  |
| 7.1 | 主机具备患者信息登录及检索功能 |  |  |
| 7.2 | 主机具备图像处理功能 |  |  |
| 7.3 | 主机能够自动和手动对图像进行标注 |  |  |
| 7.4 | 主机具备血管狭窄率测量和分析功能 |  |  |
| 7.5 | 主机具备血管长度/直径等测量和分析功能 |  |  |
| 7.6 | 主机具备中心线法心脏室壁运动分析功能 |  |  |
| 7.7 | 主机具备心室射血分数分析功能 |  |  |
| 8 | 剂量管理 |  |  |
| 8.1 | 无射线限束器调整：将辐射区域限制于感性区（器官），避免非目标区域曝光 |  |  |
| 8.2 | 零射线患者定位：在调整机架和床的位置时，观察视野能够以末帧图像冻结为基准，在不追加透视的情况下随时被重新定位 |  |  |
| 8.3 | 脉冲曝光：与连续曝光相比，相同的时间内降低更多的辐射剂量 |  |  |
| 8.4 | 全自动AEC控制，针对不同的体厚或部位，自动为球管匹配最佳的曝光条件，使剂量降低的情况下，能够更加快速的输出最优的图像 |  |  |
| 8.5 | 具备低剂量采集 |  |  |
| 8.6 | 具备高、中、低三档透视模式 |  |  |
| 8.7 | 一键式可插拔滤线栅 |  |  |
| 8.8 | 具有剂量报告，将每次系统运行得到的完整剂量信息连同图像一并发送和存储，方便日后分析 |  |  |
| 8.9 | 针对不同的器官程序，设置不同累计剂量阈值，当达到阈值时，系统发出脉冲声响报警 |  |  |
| 8.10 | 提供全身低剂量高清成像技术平台 |  |  |
| 9 | 智能流程平台 |  |  |
| 9.1 | DSA蒙片替换：对于数字减影采集序列，可选择指定的最优图像作为蒙片 |  |  |
| 9.2 | 像素位移：能够在水平和垂直方向上自由移动蒙片 |  |  |
| 9.3 | 在急诊情况下，最快速的进入系统，无需输入患者信息即可实施检查 |  |  |
| 9.4 | 手术过程中，手术室与控制室用户界面的不同位置，实时显示操作相关提示信息 |  |  |
| 9.5 | 设备具有多方向碰撞保护系统 |  |  |
| 9.6 | 实时显示装置与参考显示装置同时显示路径图与实时透视图 |  |  |
| 9.7 | 实时显示装置与参考显示装置同时显示减影图像与非减影图像 |  |  |
| 9.8 | 工作站为原厂工作站，支持中、英文界面 |  |  |
| 10 | 网络与接口 |  |  |
| 10.1 | 具有DICOM连通性检测、存储、辐射剂量报告、无损压缩功能 |  |  |
| 10.2 | 配备手术转播系统接口、PACS接口，工作站端口开放，可与其它支持DICOM3.0标准的影像设备、工作站及PACS网络系统连接互通 |  |  |
| 11 | 附件 |  |  |
| 11.1 | 曝光脚踏开关具备低剂量采集专用踏板或具备低剂量采集专用协议 |  |  |
| 11.2 | 具有悬吊式射线防护帘、床旁射线防护帘、悬吊式手术灯 |  |  |
| 11.3 | 控制室：≥2台19英寸高清医学专用图像显示器，用于显示实时影像 |  |  |
| 11.4 | 手术间：≥4台19英寸高清医学专用图像显示器，用于显示实时影像和参考影像，提供≥4架位显示器吊架系统，显示器悬吊架可自由移动至床的左右两侧及头足侧 |  |  |
| 12 | 后处理工作站硬件 |  |  |
| 12.1 | 工作站处理器单核心主频≥3.0GHZ，核心数≥6核 |  |  |
| 12.2 | 工作站内存≥32GB |  |  |
| - 12.3 | 工作站硬盘≥1TB |  |  |
| - 12.4 | 配备2台19英寸高清医用图像显示器，用于显示实时影像 |  |  |
| - 13 | 后处理工作站软件 |  |  |
| - 13.1 | 具有双血管融合功能，能通过双侧颈内动脉与椎基底动脉的精确配准融合，将不同血管的解剖结构关系在同一幅图像中完整显示，指导术前评估及手术策略的制定。 |  |  |
| - 13.2 | 具有多影像融合功能，可以将CT、MR、等影像数据与DSA的数据进行融合，在空间上匹配融合，充分显示多种影像技术，获得互补信息 |  |  |
| - 13.3 | 具有类CT功能 |  |  |
| - 13.4 | 具有针对Fluoro/DSA/Dynamic/Bolus/3D/3DCT等原始采集的二维图像进行后处理操作功能 |  |  |
| - 13.5 | 具有针对3D/3DCT原始采集图像进行三维重建和后处理功能 |  |  |
| - 13.6 | 3D/3DCT图像采集后自动传输至工作站，并且自动运行后处理重建程序，无需人工干预 |  |  |
| - 13.7 | 提供心室功能分析 |  |  |
| - 13.8 | 提供血管狭窄分析功能 |  |  |
| - 13.9 | 工作站可浏览和处理器不同厂家的DSA、CT、MR、PET等多种影像 |  |  |
| - 13.10 | 多容积三维影像融合技术，将不同血管、骨骼、植入物等进行精确融合显示（≥2个容积） |  |  |
| - 14 | 高压造影注射器 |  |  |
| - 14.1 | 具备“直接压力传感器”技术，能有效防止渗漏 |  |  |
| - 14.2 | 采用≥12.0寸彩色触摸屏 |  |  |
| - 14.3 | 压力设置范围：100~1200psi，压力单位可在psi或Mpa之间切换 |  |  |
| - 14.4 | 注射速度范围：0.1－50ml/s |  |  |
| - 15 | DSA其它配套设备 |  |  |
| - 15.1 | 配备双有创心电监护仪（带转运功能） |  |  |
| - 15.2 | 配备除颤仪 |  |  |
| - 15.3 | 配备图文工作站 |  |  |
| - 15.4 | 介入远程会诊系统 |  |  |
| - 16： | 技术服务与质量保证： |  |  |
| - 16.1 | 供货方负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试、达到正常运作要求，保证买方正常使用 |  |  |
| - 16.2 | 供货商提供必需的技术资料给客户，对设备使用人员进行现场使用培训，培训不少于两次 |  |  |
| - 16.3 | 提供中文操作手册及设备维修手册 |  |  |
| - 16.4 | 保修期内维修必须由生产厂家而非经销商维修 |  |  |
| - 16.5 | 整机原厂保质期5年 |  |  |
| 17 | 配套产品清单 |  |  |
| - 1 | 除颤仪1台（配放置治疗车） |  |  |
| - 2 | 临时起搏器1台 |  |  |
| - 3 | 注射泵3台 |  |  |
| - 4 | 铅衣消毒柜1台 |  |  |
| - 5 | 铅衣衣架15个+挂衣柜个1套 |  |  |
| - 6 | 铅衣（铅帽5个，围脖10个，分体式铅衣5件、围裙5件，铅裤衩2件；其中铅衣大码一套，中码三套，小码一套）5套 |  |  |
| - 7 | 双有创心电监护仪（带转运功能）1台 |  |  |
| - 8 | 移动铅屏1个 |  |  |
| - 9 | 耗材柜1个 |  |  |
| - 10 | 治疗车1台 |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |
| - 四、 | - 移动式三维C形臂X射线机整机原厂质保三年,医用血管造影X射线机整机质保五年 |  |  |