**附件一：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | 响应 | 偏离 |
| **品目：** | **化学发光测定仪** |  |  |
| 1 | 测试速度≥400T/H |  |  |
| 2 | 试剂位≥30个 |  |  |
| 3 | 需配备液面检测，凝块检测 |  |  |
| 4 | 携带污染率≤0.1PPM |  |  |
| 5 | 需配备有急诊位或急诊通道 |  |  |
| 6 | 需具备包含术前项目、ToRCH、EB病毒、肺炎、新冠抗体检测相关测试项目， |  |  |
| 7 | 急诊项目首个出结果时间：最快≤13分钟 |  |  |
| 8 | 自免项目开展：包含系统性红斑狼疮、抗磷脂综合征、自免肝、血管炎、类风湿关节炎、IgG亚类、狼疮肾炎抗C1q抗体等相关测试项目 |  |  |
| 9 | 特色项目开展：可检测AMH、抑制素A、抑制素B、白介素6、PCT项目 |  |  |
| 10 | 仪器系统后续可采用模块组合式设计，连接同品牌生化、免疫模块，也可兼容实验室流水线系统，具有模块拓展性 |  |  |
| 11 | 加样方式：无需一次性Tip头吸取样本，节约耗材成本 |  |  |
| 12 | 慢性免疫性疾病检测：I型糖尿病抗体（五项）相关检测项目 |  |  |
| 13 | 加样系统：独立的样本针与试剂针，钢针设计，具有液面、空吸、堵针检测和立体防撞功能，通过内外壁高压清洗， |  |  |
| 14 | 仪器清洗系统：支持浓缩清洗液自动在机稀释 |  |  |
| 15 | 耗占比要求：配套耗材及试剂占项目收费比不得超过30%。 |  |  |
| 16 | 产品报价相同时，以第15项耗占比更低者中选 |  |  |
| 商务要求 |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| 1 | 自验收合格之日起，设备使用原厂试剂期间提供原厂整机质保并提供该设备所需质控品和校准品。由此产生的所有费用由中选供应商承担。 |  |  |
| 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |