透明质酸修护肤贴敷料基本要求

1.结构及组成：主要以多聚糖大分子透明质酸为主要成分，融合卡波姆 940、苯甲酸钠、三乙醇胺、去离子水、无纺布(100%纯棉)组成。。

2.适用范围：适用于面部激光、光子嫩肤、微晶磨削、果酸活肤术等微创术后皮肤以及皮炎湿疹、敏感性皮肤、激素依赖性皮炎等造成屏障受损皮肤的保护与护理。

3.规格要求：规格型号需有25g*5片

4.外观尺寸：应为被湿润的无纺布(100%纯棉)贴膜,完整,无可见异物;无纺布(100%纯棉)的尺寸为:脸形(全长240mmx全宽200mm)±20mm。

5.装量：平均每袋装量应不少于标示装量，每袋装量应不少于标示装量的95%。

6.液体吸收量：敷料贴膜应充分吸收内容物，挤出的溶液应不得少于标示量50%。

7.pH 值要求：pH值应在5.0~7.5之间。

8.重金属含量应不得过10μg/g。

9.含透明质酸钠应不得低于1.0mg/g。

10.水蒸气透过率：水蒸气透过率应不小于500g.m².24h'

11.需氧菌总数每g不得过100cfu。

12.霉菌和酵母菌总数每g不得过10cfu。

13.金黄色葡萄球菌每g不得检出。

14.铜绿假单胞菌每g不得检出。