**附件一：江西中医药大学附属医院洁净层流床采购询价**

**参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| **品目：** | 洁净层流床 |  |  |
| 1 | 洁净等级：百级（ISO 5级），提供药监局注册检验报告备查。 |  |  |
| 2 | 垂直流送风。 |  |  |
| 3 | ≥4英寸彩色液晶显示屏触摸控制、机械按键控制、遥控三种方式可以同时操控设备的全部功能，提供产品控制面板图佐证。 |  |  |
| 4 | 控制面板上实时显示紫外线灯、过滤器累计工作时间,控制面板实时显示系统时间，提供产品控制面板图佐证。 |  |  |
| 5 | 紫外线灯及过滤器使用达到预设使用时长时会进行提示。紫外线灯照度符合国家要求，提供药监局注册检验报告备查。 |  |  |
| 6 | 外箱主体材质：无缝焊接冷轧钢板静电喷塑。 |  |  |
| 7 | 风速：0.15-0.5m/s，≥三档可调，提供药监局注册检验报告备查。 |  |  |
| 8 | 高效过滤器完整性：高效过滤器及其框架的连接处的漏过率≤0.01%，提供药监局注册检验报告备查。 |  |  |
| 9 | 振幅：净振动振幅≤5μm，提供药监局注册检验报告备查。 |  |  |
| 10 | 气流模式：在洁净区域内的气流应向外，不产生漩涡和回流，且无死点，提供药监局注册检验报告备查。 |  |  |
| 11 | 照明灯照度：≥300LX，提供药监局注册检验报告备查。 |  |  |
| 12 | 外尺寸：≥2300\*1100\*2100mm，内尺寸：≥2220\*1000\*1830mm。 |  |  |
| 13 | 机箱高度可现场调节，低斜角度轨道下降式控制盒，四个万向脚轮都有刹车功能。 |  |  |
| 14 | 可4边360度滑动围帘，长围帘与导轨之间配短围帘。 |  |  |
| 15 | 内置尘埃粒子传感器、内置温、湿度传感器，提供佐证资料证明。 |  |  |
| 16 | 配置遥控器，控制系统的全部功能都可以通过遥控来实现，除可远程控制电源开关、杀菌、照明和风机风速外，还可通过设置键实现遥控定时、查看过滤系统及紫外线灯累计工作时间、系统时间等。提供遥控器图片佐证。 |  |  |
| 17 | 17噪音≤49dB，提供药监局注册检验报告备查。。 |  |  |
| 18 | 有智能模式，可一键开机、可自动更换合理档位及手动更换档位两种模式同时供选择，更人性化。（提供实物照片，验收需要核查）。 |  |  |
| 19 | 温升：洁净区中心的温度不高于外环境温度2℃，提供药监局注册检验报告备查。 |  |  |
| 20 | 具有产品医疗器械注册证及生产许可证。 |  |  |
| 二、 | 提供参询机型详细配置清单 |  |  |
| 三、 | 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |
| 四、 | 整机原厂质保≥五年 |  |  |