- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | 气动式高频振荡排痰系统 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 高清液晶屏幕，全中文导航，触摸按键 |  |  |
| 2 | 训练模式：手动模式，自动模式，自定义模式； |  |  |
| 3 | 频率为1～25Hz,步距1Hz，连续可调； 压力0.1～4.6kpa（1～35mmHg），连续可调； 时间范围：1～99min ，时间步距为1min，连续可调 |  |  |
| 4 | 具备存储功能 |  |  |
| 5 | 导气软管连接得可靠性：设备连接软管应连接可靠牢固。连接力≥20N 管路与设备和充气气囊不分离 |  |  |
| 6 | 设备具备泄压功能：在泄压启动后，充气气囊压力在 10s内从最大压力下降到 0.2kPa |  |  |
| 7 | 双重电源保护功能 |  |  |
| 8 | 产品通过ISO9001及ISO13485质量体系认证 |  |  |
| 9 | 工作噪音：设备在正常工作时，噪声≤55dB (A) |  |  |
| 10 | 具备设备累计工作时间查询功能 |  |  |
| 11 | 设备的有效期/使用年限为≥10年 |  |  |
| 12 | 配置参数： |  |  |
| 12.1 | 提供多种背心尺寸可选 |  |  |
| 12.2 | 充气背心具备腹部防振动结构，除可拆卸背心外，可配备可拆卸内衬避免交叉感染； |  |  |
| 12.3 | 配备专用台式推车 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |