**附件一：**

|  |
| --- |
| **技术要求** |
| **品目：** | **双头显微镜** | **响应** | **偏离** |
| 1 | 无限远光学系统； |  |  |
| 2 | 宽视野三目镜筒，视场数≥22mm； |  |  |
| 3 | 10倍目镜，视场数≥22mm，屈光度可调； |  |  |
| 4 | ≥5孔物镜转换器； |  |  |
| 5 | 同轴粗调焦、微调焦，调焦行程≥25mm;粗调扭矩可调，调焦限位装置，再定焦功能; |  |  |
| 6 | 载物台:载物台手柄扭矩可调，双切片夹，可同时观察两张切片，方便对比； |  |  |
| 7 | 聚光镜:高数值孔径聚光镜，数值孔径≥0.9； |  |  |
| 8 | 物镜:平场消色差物镜至少包含4X/10X/20X/40X各1个物镜；4X N.A.≥0.10；10X N.A.≥0.25；20X N.A.≥0.40；40X N.A.≥0.65； |  |  |
| 9 | 至少后续可升级明视野、暗视野、相差、偏光、显微示教多种显微观察方式； |  |  |
| 10 | 配备教学光标，光标可灵活移动； |  |  |
| 11 | 具备以肩并肩形式实现双人共览； |  |  |
| 12 | 满足两人同时观察，示教端与教学端成像的大小、方向、颜色均一致； |  |  |
| 13 | 另配备目镜分划尺。 |  |  |
| **商务要求** |
|  |  | **响应** | **偏离** |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少5年。 |  |  |
| 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |