- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品 目： | X射线胶片观片灯 （双联） | 响应 | 偏离 |
| 1 | 光源：采用贴片式LED ，每联六组灯条并联排布，若干年后即使有个别灯珠不亮，也不会出现局部黑点或暗区，不影响观看胶片 |  |  |
| 2 | 电源：内置电源AC110V-240V/ 50～60Hz |  |  |
| 3 | 外形尺寸：≥845×495×25mm； 观察屏尺寸：≥720×422mm；可观看2张14×17寸的胶片，无漏光现象 |  |  |
| 4 | 边框和观察屏：左右边框采用优质ABS工程塑料，上下边框电泳铝合金，背板采用纯铝板散热。观察屏采用优质PC材质，不变形，不泛黄 |  |  |
| 5 | 功率：≤40W |  |  |
| 6 | 光源色温：≥8000K |  |  |
| 7 | 观察屏亮度：Max Typ：4000cd/㎡±10%，亮度调节范围：Min≤300cd/㎡，Max≥4000cd/㎡ |  |  |
| 8 | 点亮方式：通过触摸按键调整观察灯亮度，0-9共10个档位，可数码显示亮度档位值。带插片感应功能：插入胶片自动点亮，取下胶片自动熄灭（自动熄灭时间从1-9秒可调），并具有半小时自动关机功能,自动关机时间客户可根据需求自行调节（从半小时到9小时） |  |  |
| 9 | 观察屏均匀度：≥90% |  |  |
| 10 | LED光源寿命：≥100000h |  |  |
| 11 | 整机厚度: ≤25mm |  |  |
| 12 | 夹片装置：采用弹力纤维夹片装置，不卡片，不掉片 |  |  |
| 13 | 安装类型：壁挂式 |  |  |
| 14 | 产品配置：整机*1 说明书*1 保修卡*1 |  |  |
| 15 | 主要技术指标：符合国家最新颁布YY/T0610-2007行业标准 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总 ；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |