**附件一：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **技术要求** | 响应 | 偏离 |
| **品目：** | **全自动血气分析仪** |  |  |
| **自动化设备整体要求**  |  |  |
| 1 | 检测项目：可同时检测PH、PCO2、PO2、Hct，电解质（Na＋、K＋、Ca＋＋），代谢物（Glu、Lac）九项 |  |  |
| 2 | 样本体积≤180μL，标本类型为动脉全血、静脉全血、毛细血管血液。 |  |  |
| 3 | 测试方法：电极法。 |  |  |
| 4 | 质控系统：内部智能连续质控，质控系统取得FDA许可(需提供佐证材料）。 |  |  |
| 5 | 耗材包含电极卡及试剂包，免维护。 |  |  |
| 6 | 管道系统、气体及废液的处理维护免维护，无需人工操作。 |  |  |
| 7 | 定标：自动一点和两点定标，可随时进行手动定标。 |  |  |
| 8 | 仪器自带数据存储功能，病人数据和质控数据的存储不得少于5000例。 |  |  |
| 9 | 能提供不同规格试剂包，而仪器不需要更换。 |  |  |
| 10 | 耗占比：每人份≤50%。 |  |  |
| 11 | 竞标价相同时按耗占比低者优选。 |  |  |
| **商务要求** |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| 1 | 自验收合格之日起，设备使用期间提供原厂维修保养服务，由此产生相关费用均包含在本项目报价内，并提供该设备所需质控品和校准品。由此产生的所有费用由中选供应商承担。 |  |  |
| 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |
| 4 | 如有耗材，供应商须在响应文件中承诺设备成交后的配套耗材同品牌同型号规格销售价格为产品全省最低价，耗材实际采购价格以耗材采购结果为准，未承诺视为无效响应。 |  |  |