- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品 目： | 牙科X射线机 | 响应 | 偏离 |
|  | 1、移动式，带座位 |  |  |
|  | 2、射线发射器：球管 |  |  |
|  | 3、射线焦点：≤0.7mm |  |  |
|  | 4、球管电压：≥70KV |  |  |
|  | 5、阳极电流：≤7mA |  |  |
|  | - 6、阳极角：≥16 ° |  |  |
|  | - 7、半价层：70KV 时 1.6 mm Al |  |  |
|  | - 8、固有滤过：≥2.1mm Al |  |  |
|  | 9、泄漏辐射：1 米处< 0.14mGy/h |  |  |
|  | 10、报警功能：具有故障自动检测，故障代码显示功能。 |  |  |
|  | - 11、拍摄模式：胶片，扫描仪，传感器三种拍摄模式。 |  |  |
|  | - 12、具有无线遥控曝光。 |  |  |
|  | 13、使用年限：≥8 年 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |