附件1

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目： | 生物安全柜 |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |
| 1 | Ⅱ级，B2型，气流模式：100%外排 |  |  |
| 2 | 柜体表面光洁平整，所有柜体及装饰材料耐腐蚀耐磨损，结构稳定牢固，具有防火耐潮能力；前窗玻璃透明度高，清晰可见，耐清洁消毒防爆裂 |  |  |
| 3 | 系统排风总量≥1200m³/h |  |  |
| 4 | 风速： |  |  |
| 4.1 | 平均下降风速：≥0.30±0.025m/s |  |  |
| 4.2 | 平均吸入口风速：≥0.53±0.025 m/s |  |  |
| 5 | 实时动态监测并显示气流流量、流速、过滤器和风机状态等性能参数 |  |  |
| 6 | 送风和排风为ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.99% |  |  |
| 7 | 具备照明灯、紫外灯 |  |  |
| 8 | 具备门位置异常、气流异常、过滤器异常、风机异常等报警和联锁系统 |  |  |
| 9 | 人员保护：前窗操作口的保护因子≥1×105；产品保护：菌落数≤5CFU/次；交叉污染保护：菌落数≤2CFU/次 |  |  |
| 10 | 气密性检测、过滤器防泄漏、照明强度、下降气流风速、流入气流风速、噪音水平、振动静位移等所有性能参数均符合二级生物安全柜国家标准，配备出厂检测报告 |  |  |
| - 二 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |
| - 三 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |
| - 四 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |