**附件一：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **技术要求** | | | |
| **品目：** | **种植机** | **响应** | **偏离** |
| 1 | 马达转速（r/min）：可调（300-40，000 rpm） |  |  |
| 2 | 马达数量/功率/特点：1个/70W/可高温高压消毒无碳刷马达 |  |  |
| 3 | 扭矩（N）：扭矩可调（5-70N），根据实际需要医生可自行选择钮矩 |  |  |
| 4 | 扭矩过载保护：有扭矩过载保护，当扭矩超过设定安全值时，机器会有故障报警，马达自动停止，但机器不会因此受损 |  |  |
| 5 | 控制系统：微型电脑控制、按键式面板、多功能防水脚踏开关 |  |  |
| 6 | 超大液晶显示、显示信息量大且带背景光，显示屏可显示的信息：转速、扭矩、冷却水显示、转速比、故障报警信息等 |  |  |
| 7 | 冷却水泵数量：一个 |  |  |
| 8 | 冷却水泵L/min：可调（0- 90ml/min） |  |  |
| 9 | 马达及马达线耐受高温消毒：马达及马达线均更短更轻可高温高压消毒 |  |  |
| 10 | 可配弯手机数量：4支弯手机，适合多种不同速比的弯直手机：20：1（标准/免工具拆装/自发光）,1:1（用于颌面外科手术手机）等 |  |  |
| 11 | 存储器：可存储医生设置习惯参数，可存储18次报警信息 |  |  |
| 12 | 配备其他功能：可配备外科治疗用的直弯手机，各种骨锯，可配根管治疗用的手机，配备拔牙手机，可升级微动力无菌拔牙系统 |  |  |
| 13 | 防水多功能脚踏开关可完成程序选择、马达选择、正反转选择、水泵选择，防止交叉感染 |  |  |
| 14 | 自动螺丝刀头功能，能给种植安装到坚硬的骨质上提供更大支持，钻削攻丝不但最大限度减少骨质受压损伤，而且显著促进种植体无压力愈合 |  |  |
| 15 | 手机头部的六角形夹持系统 |  |  |
| **商务要求** | | | |
|  |  | **响应** | **偏离** |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |