- 附件一：江西中医药大学附属医院耳鼻咽喉诊疗台采购询价

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | 耳鼻咽喉诊疗台 |  |  |
| - 1 | - 工作站模块 |  |  |
| - 1.1 | - 总体要求：双工位诊疗台工作站采用分体模块化设计，并具备整机卫生消毒计划，设备接触人体部分可拆卸，可高温高压消毒，可增配同品牌显微镜、电子镜、高清摄像系统。 |  |  |
| - 1.2 | - 负压吸引模块 |  |  |
| - 1.2.1 | 负压泵为免维护吸引泵，真空度≥-0.76Bar，气流量≥40L/min，并可升级为气流量达55L/min以上。 |  |  |
| - 1.2.2 | - 无级变可调节旋钮，负压大小可调。 |  |  |
| - 1.2.3 | - 光控开关，提起吸引头自动工作。 |  |  |
| - 1.2.4 | - 分泌物容器具有防溢流功能 |  |  |
| - 1.2.5 | - 内置吸引管自动清洗系统 |  |  |
| - 1.2.6 | - 管路自动排污，每次使用完负压吸引后自动排出污物，无需手动倾倒负压瓶 |  |  |
| - 1.3 | - 压缩空气喷枪模块 |  |  |
| - 1.3.1 | - 喷枪压力≥2Bar。 |  |  |
| - 1.3.2 | - 无级变可调节旋钮，正压大小可调。 |  |  |
| - 1.3.3 | 喷枪与药剂瓶采用分体设计，喷管采用液气分离技术，二者均可高温高压消毒 |  |  |
| - 1.4 | - 间接喉镜预热模块 |  |  |
| - 1.4.1 | - 1间接喉镜快速加热：一键加热，无需一直按着开关加热，自动保护装置，加热超过10秒，自动停止加热。 |  |  |
| - 2 | - 多功能器械整理柜 |  |  |
| - 2.1 | - 包含抗菌防尘器械整理盘及盖板 |  |  |
| - 2.2 | - 包含用后器械回收盒及盖子 |  |  |
| - 3 | - 患者椅 |  |  |
| - 3.1 | - 电动，坐垫升降范围包含480～630mm；头枕延伸包含0～180mm；最大负荷：≥100Kg；尺寸（长×宽×高）：≥680×580×1260（mm）；带脚踏开关控制。 |  |  |
| - 4 | - 医生椅 |  |  |
| - 4.1 | - 靠背符合人体工程学设计，可调节高度并可根据医生的不同门诊需求调节相应位置 |  |  |
| - 5 | - 照明灯 |  |  |
| - 5.1 | - LED 照明灯，可焦距式调节亮度；灯头转动灵活，定位可靠；在灯的正前方50mm处的光照度≥20000Lx。 |  |  |
| - 6 | - 内窥镜 |  |  |
| - 6.1 | 冷光源口的正前方50mm处的光照度≥40000Lx，冷光源口的正前方50mm处色温不低于3200k，光源灯象平面的温度不超过150℃，整机外表温度最高处不大于60℃；LED光源，4.2V/50W，寿命大于2万小时。 |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |