- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品 目： | 神经肌肉电刺激仪 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 通过电流刺激神经肌肉，促进肌肉收缩，增强肌力，预防肌肉萎缩；还可改善局部血液循环，减轻疼痛，促进神经功能恢复，在康复治疗中对多种疾病患者都有积极作用。 |  |  |
| - 2 | 输入电压为220V，频率50Hz，额定功率不超过100W，保障设备稳定运行且能耗较低。 |  |  |
| - 3 | 具备方波、三角波等多种常见的治疗波形，每种波形参数可单独调节，以适应不同患者和病症的治疗需求。 |  |  |
| - 4 | 频率调节范围为1Hz～150Hz，能够满足不同肌肉组织的刺激需求。 |  |  |
| - 5 | 脉宽调节范围为80μs～400μs，调节精度为1μs，保证刺激的精准性。 |  |  |
| - 6 | 输出电流强度范围为0～100mA，连续可调，精度为1mA，输出稳定，确保治疗效果。 |  |  |
| - 7 | 定时范围为1～99分钟，可精确设置治疗时间，倒计时结束后自动停止输出。 |  |  |
| - 8 | 具备电极脱落检测功能，当电极与患者皮肤接触不良或脱落时，设备能及时发出提醒，保障治疗的安全性和有效性。 |  |  |
| - 9 | 配备漏电保护装置，一旦检测到漏电情况，立即切断电源，保障使用者的人身安全。 |  |  |
| - 10 | 提供足够数量的连接导线（不少于4对），导线柔软耐用，不易折断，且与电极片和仪器连接紧密，接触良好。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |