- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品 目： | 全胸多频震荡排痰机 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 振动频率：≤17Hz，控制精度±15%，调节步长1Hz |  |  |
| - 2 | 振动压力：≥3.5kPa，1-10级可调 |  |  |
| - 3 | 定时时间：1-60min可调，调节步长1min，控制精度±1% |  |  |
| - 4 | 高清彩色液晶显示屏，中文操作，多参数显示及可调（频率、压力、治疗时间等） |  |  |
| - 5 | - 治疗模式：多种治疗模式可选 |  |  |
| - 6 | 咳嗽暂停功能：咳嗽暂停时间为10s-5min可调 |  |  |
| - 7 | 紧急停止保护：通过手持开关实现患者自主的一键急停 |  |  |
| - 8 | 自动泄压功能：在按下暂停键后，充气气囊压力从最大压力下降到0.2kPa的时间≤10s |  |  |
| - 9 | 背心组成：背心由外套及气囊两部分组成，背心内衬可拆卸，满足单人单用，避免交叉感染，外套可按普通衣物的方式进行清洗和消毒，洗后可与内层气囊重新组装 |  |  |
| - 10 | 智能记忆功能：对治疗过程中调节的参数，仪器可自动记忆该参数，在每日开机使用中自动使用该参数，节省参数设置时间 |  |  |
| - 11 | 配置“指脉氧”，实时监测患者心脉和血氧饱和度监测患者状态 |  |  |
| - 12 | 配置移动台车，方便病床间移动治疗；台车配有挂篮，方便各类配件存储 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |