- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目一： | 痉挛肌电刺激仪 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 用于缓解肌肉痉挛、改善肌肉张力、促进血液循环及神经功能恢复。 |  |  |
| - 2 | 输出波形支持多种低频电刺激波形（如方波、三角波、正弦波等）波形频率范围1Hz～100Hz（可调）。 |  |  |
| - 3 | 输出电流电流强度范围：0～100mA（可调），电流精度：±10%。 |  |  |
| - 4 | 预设多种治疗模式（如痉挛缓解、肌肉放松、神经肌肉电刺激等），支持自定义模式，参数可调。 |  |  |
| - 5 | 至少一组两路脉冲输出，可同时对痉挛肌和对抗肌进行刺激，实现交互抑制治疗效果。 |  |  |
| - 6 | 电源要求：220V/50Hz，功率≤100W。 |  |  |
| - 7 | 支持痉挛缓解、肌肉放松、神经肌肉电刺激等多种功能。 |  |  |
| - 8 | 配备电流过载保护功能，确保患者安全，具备电极脱落检测功能，防止无效治疗。 |  |  |
| - 9 | 配备操作便捷的微电脑控制系统，界面直观，医护人员可快速设置各项治疗参数，如输出频率、脉冲宽度、治疗时间等。 |  |  |
| - 10 | 采用≥ 5 英寸的液晶显示屏，清晰显示治疗参数、工作状态等信息，方便医护人员随时查看和调整。 |  |  |
| - 品目二： | 中频治疗仪 |  |  |
| - 1 | 通过不同频率的中频电流刺激，促进局部血液循环，缓解肌肉痉挛，减轻疼痛炎症，加速组织修复，调节神经功能，对多种急慢性疾病及运动损伤有良好的治疗康复作用。 |  |  |
| - 2 | 输入电压为220V，频率50Hz±1Hz，额定功率不超过150W，以保证设备稳定运行，同时具备较好的节能性。 |  |  |
| - 3 | 中频频率范围为1kHz～10kHz，能够满足不同病症的治疗需求。 |  |  |
| - 4 | 调制频率范围为0Hz～150Hz，通过改变调制频率，实现不同的治疗效果。 |  |  |
| - 5 | 具备至少10种不同的调制波形，如方波、正弦波、三角波、指数波等，每种波形的参数可单独调节，适应各种疾病的治疗。 |  |  |
| - 6 | 输出电流强度范围为0～100mA，连续可调，输出稳定，确保治疗效果的准确性。 |  |  |
| - 7 | 内置不少于50种专业治疗处方，涵盖常见的颈肩腰腿痛、关节疾病、软组织损伤、神经损伤等病症的治疗方案，方便医护人员快速选择和应用。 |  |  |
| - 8 | 定时范围为0～99分钟，可精确设置治疗时间，倒计时结束后自动停止输出。 |  |  |
| - 9 | 具有过载保护功能，当输出电流超过额定值时，设备能自动切断输出，保护患者和设备安全。 |  |  |
| - 10 | 配备漏电保护装置，一旦检测到漏电情况，立即切断电源，保障使用者的人身安全。 |  |  |
| - 11 | 提供足够数量的连接导线（≥4对），导线柔软耐用，不易折断，且与电极片和仪器连接紧密，接触良好，确保电流传输稳定。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |