- 附件一：江西中医药大学附属医院二氧化碳激光治疗机及配套设备采购询价参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 二氧化碳激光治疗机 |  |  |  |
| （一） | 技术参数 |  |  |  |
| - 1 | 用途：用于治疗妇科宫颈低级别病变（Ⅰ型），阴道、外阴、肛周低级别和高级别病变、非癌前病变Ⅰ型和Ⅱ型，没有症状的宫颈炎症，尖锐湿疣，外阴白斑，以及外阴营养不良等。 |  |  |  |
| - 2 | 具有点阵功能 |  |  |  |
| - 3 | 带扫描工作头，有图形，大小，速度，打点方式等多样选择 |  |  |  |
| - 4 | 激光波长：10600±5nm； |  |  |  |
| - 5 | 激光器发射模式：脉冲（单脉冲或连续脉冲）； |  |  |  |
| - 6 | 激光类型：多模 |  |  |  |
| - 7 | 激光功率：终端输出≥30W；可根据临床使用1-最大值可调） |  |  |  |
| - 8 | 功率不稳定度：<±5% |  |  |  |
| - 9 | 焦点光斑直径：≤0.4-0.8mm |  |  |  |
| - 10 | 聚焦手柄：50mm-100mm |  |  |  |
| - 11 | 单脉冲能量：1.0mj-250mj |  |  |  |
| - 12 | 同光路指示：波长635-650nmnm ，功率小于5mw的半导体激光 |  |  |  |
| - 13 | 关节臂：≥7关节重锤式导光关节臂，操作全方位无死角，可在任意位置悬停 |  |  |  |
| - 14 | 冷却系统：封闭循环水冷却及风冷散热系统 |  |  |  |
| - 15 | 操作和控制：≥10英寸触摸屏和微电脑控制 |  |  |  |
| - 16 | 液晶显示：功率、工作方式、工作状态、参数设置 |  |  |  |
| - 17 | 工作方式：（1）单点模式（根据频率和脉冲数决定）（2）扫描模式:扫描范围≥20*20mm,扫描图形≥6个（正方形，长方形，圆形，圆环形，三角形等），（3）扫描方式，有序扫描和无序扫描，扫描频率≥0.1ms步 |  |  |  |
| - 18 | 脉宽：0.1-20ms |  |  |  |
| - 19 | 具有质量体系认证证书 |  |  |  |
| - （二） | 单台二氧化碳激光治疗机配置要求 |  |  |  |
| - 1 | 主机1台 |  |  |  |
| - 2 | 关节导光臂一副 |  |  |  |
| - 3 | 振镜扫描头一把 |  |  |  |
| - 4 | 50毫米/100毫米切割头各一把 |  |  |  |
| - 5 | 私密头二把 |  |  |  |
| - 6 | 妇科专用治疗手具一套 |  |  |  |
| - 7 | 电源线一根 |  |  |  |
| - 8 | 脚踏开关一个 |  |  |  |
| - 9 | 开关钥匙二把 |  |  |  |
| - 10 | 保险丝二颗 |  |  |  |
| - 11 | 保修卡、合格证一套 |  |  |  |
| - 12 | 激光防护眼镜一副 |  |  |  |
| - 13 | 使用说明书和临床资料一套 |  |  |  |
| - 14 | 提供中文操作手册，维修手册，仪器中文说明书一套 |  |  |  |
| - 二、 | 心电图机 |  |  |  |
| - 1 | 主机性能 |  |  |  |
| - 1.1 | ≥8英寸触摸屏，≥800×480分辨率，具备背景网格功能方便观察 |  |  |  |
| - 1.2 | 导联心电信号同步放大和采集、12通道同步打印输出 |  |  |  |
| - 1.3 | 内置高容量锂电池，充足后工作时间≥5小时 |  |  |  |
| - 2 | ECG输入 |  |  |  |
| - 2.1 | 耐极化电压：≥±500mV |  |  |  |
| - 2.2 | A/D转换：24位 |  |  |  |
| - 2.3 | 定标电压：（1±0.5%）mV |  |  |  |
| - 2.4 | 增益：2.5、5、10、20、10/5、40、AGC（mm/mV），±5% |  |  |  |
| - 3 | ECG性能 |  |  |  |
| - 3.1 | 切换导联后的基线恢复时间≤1s |  |  |  |
| - 3.2 | 心电波形测量信息：P时限、PR间期、QRS时限、QT间期、QTC间期、RV5振幅、SV1振幅、RV6振幅、SV2振幅、RV5+SV1振幅、P波电轴、QRS波群电轴、T波电轴 |  |  |  |
| - 3.3 | 支持将心电图机报告转成PDF文件 |  |  |  |
| - 3.4 | 工作模式：支持手动模式、自动模式、节律模式、R-R模式、关闭模式 |  |  |  |
| - 3.5 | 采样模式：支持预采样、实时采样、触发采样、周期采样模式 |  |  |  |
| - 4 | ECG记录 |  |  |  |
| - 4.1 | 12导记录报告格式：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1、12×1_V6 |  |  |  |
| - 4.2 | 记录速度：5 mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s |  |  |  |
| - 4.3 | 记录纸规格：Z型折叠纸，210mm*140mm*20m |  |  |  |
| - 4.4 | USB打印功能支持自动的预采样、实时采样、触发采和周期采样模式 |  |  |  |
| - 4.5 | 电池充电后支持打印报告≥500份 |  |  |  |
| - 5 | 数据存储 |  |  |  |
| - 5.1 | 可内置存储≥800组ECG记录数据，可支持SD卡和U盘存储方式外置存储，并实现数据转移和导入、导出 |  |  |  |
| - 5.2 | 支持数据转存、回放、再分析 |  |  |  |
| - 6 | 产品认证 |  |  |  |
| - 6.1 | 通过CE、FDA认证 |  |  |  |
| - 6.2 | 生产企业通过ISO14001环境质量体系认证 |  |  |  |
| 三、 | LEEP刀 |  |  |  |
| 1 | 不少于六种输出模式：①切割；②混切 1；③混切 2；④电凝 1；⑤电凝 2；⑥双极电凝。 |  |  |  |
| 2 | 各功能的特点： |  |  |  |
| 2.1 | 切割：即纯切，其效果是切割精细，组织表面鲜活无结痂； |  |  |  |
| 2.2 | 混切 1：其效果是切割中带有凝血效果；可以在内镜下使用； |  |  |  |
| 2.3 | 混切 2：其效果是切割的同时提供很好的凝血效果； |  |  |  |
| 2.4 | 电凝 1：可称做强力电凝，对组织凝固层相对较深，作用范围相对较小； |  |  |  |
| 2.5 | 电凝 2：可称做喷射电凝，可以提供有效的非接触式凝血； |  |  |  |
| 2.6 | 双极电凝：可称做快速双极电凝，在启动瞬间迅速达到凝血的效果，在组织凝固时自动切断功率输出，达到出色的凝血效果，能够有效的防止组织的粘连；可在手术中降低误操作率； |  |  |  |
| 2.7 | 具有记忆功能，再次开机时出现上次使用功率设定值。 |  |  |  |
| 2.8 | 具有中性电极接触质量监测电路，可以检测极板和病人接触面积； |  |  |  |
| 2.9 | 单、双极极板均可以使用； |  |  |  |
| 2.10 | 主机具有自动监测并错误提示功能（例如：极板线连接不良或未夹极板，机器自动检测并声光报警，数码窗口提示显示错误值，并停止工作，远程故障检测） |  |  |  |
| 2.11 | 设备所属类型：CF 型 |  |  |  |
| 2.12 | 吸烟系统需跟主机是同一品牌 |  |  |  |
| 2.13 | 吸烟机与主机联动输出 |  |  |  |
| 3 | 技术参数： |  |  |  |
| 3.1 | 工作频率至少包含：360～460KHz |  |  |  |
| 3.2 | 大气压力范围至少包含：700hpa～1060hPa； |  |  |  |
| 3.3 | 整机功耗：≤1000VA。 |  |  |  |
| 3.4 | 切割功能 ≤200W |  |  |  |
| 3.5 | 相对湿度范围至少包含：30%～75% |  |  |  |
| 3.6 | 环境温度范围至少包含：10℃～40℃； |  |  |  |
| 3.7 | 额定输出功率：①切割：0-200W（负载 500Ω） ②混切 1：0-150W（负载 500Ω） ③混切 2：0-100W（负载 500Ω） ④电凝 1：0-100W（负载 500Ω） ⑤电凝 2：0-80W（负载 500Ω） ⑥双极电凝：0-50W（负载 200Ω） |  |  |  |
| 4 | 吸烟器技术参数： |  |  |  |
| 4.1 | 功率范围至少包含：0-200W |  |  |  |
| 4.2 | 流量范围至少包含：0～200L/min |  |  |  |
| 4.3 | 吸除效率：≥95% |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 四、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 五、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |