- 附件一：采购询价参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目一 | 肝功能剪切波量化超声诊断仪 |  |  |  |
| 1 | 一、用途说明 |  |  |  |
| 2 | 适合定量监测和评估各类慢性肝病导致的肝纤维化程度。采用振动控制瞬时弹性成像技术，对肝脏硬度值进行无创定量评估，继而定量判断肝纤维化程度。广泛应用于慢性肝病纤维化程度的诊断及肝病治疗效果的评估，对预测肝硬化并发症的发生发展、肝移植患者的术后随访以及健康人群的肝纤维化筛查都具有重要意义 |  |  |  |
| 3 | 二、主机 |  |  |  |
| 4 | 显示器：≥15"高分辨率彩色液晶显示器 |  |  |  |
| 5 | 显示器俯仰活动范围：触控显示器俯仰活动范围≥15° |  |  |  |
| 6 | 控制面板：控制面板可升降、前后移动，人性化功能分区 |  |  |  |
| 7 | 存储容量：≥256GB |  |  |  |
| 8 | 接口：网口（RJ45）、HDMI、USB3.0、脚踏接口、探头接口 |  |  |  |
| 9 | 系统语言：全中文操作系统界面、操作菜单并可选多种语言 |  |  |  |
| 10 | 三、信息显示 |  |  |  |
| 11 | 测量数值显示：患者信息、硬度值中位数、脂肪衰减参数中位数、单次测量硬度值、单次测量脂肪衰减参数、IQR、成功率、测量次数、有效测量次数 |  |  |  |
| 12 | 探头压力控制显示：探头压力指示，实时监测探头压力确保检测过程中探头压力合适 |  |  |  |
| 13 | 四、硬度值测量 |  |  |  |
| 15 | 硬度值测量范围：1.5kPa-65kPa |  |  |  |
| 16 | 硬度测量误差：±5% |  |  |  |
| 17 | 五、脂肪衰减参数测量 |  |  |  |
| 18 | 脂肪衰减参数测量重复性误差：＜5% |  |  |  |
| 19 | 六、探头 |  |  |  |
| 20 | 探头数量2个 |  |  |  |
| 21 | 频率范围：2.0-5.0 MHz |  |  |  |
| 22 | 中心频率：3.5MHz |  |  |  |
| 23 | 剪切波频率：50Hz |  |  |  |
| 24 | 探头工作状态指示：LED指示灯显示探头工作状态 |  |  |  |
| 25 | 有效测量深度：≥85mm |  |  |  |
| 26 | 检测体积：≥3cm3 |  |  |  |
| 27 | 最大显示深度：≥16cm |  |  |  |
| 28 | 剪切波探头激发方式：≥2种 |  |  |  |
| 29 | 七、报告，结果存储与管理 |  |  |  |
| 30 | 报告：图形、数字报告 |  |  |  |
| 31 | 结果统计分析功能：显示档案历史诊断结果与时间趋势图 |  |  |  |
| 32 | 存储：支持向后存储和向前存储，时间长度可预置 |  |  |  |
| 33 | 病例导出：多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出 |  |  |  |
| 34 | 八、连通性要求 |  |  |  |
| 35 | 网络连接：支持网络连接，含有线和无线 |  |  |  |
| 36 | 无线网卡：内置无线网卡 |  |  |  |
| 37 | 提供工作站，可与医院体检系统对接，自动上传数据至医院体检系统，可实现与云平台或医院信息系统对接，以上产生费用要求由成交供应商承担。 |  |  |  |
| 38 | 工作模式：支持B/M/Color/Power成像应用 |  |  |  |
| 39 | 配备诊查床1张，彩色双面激光打印机1台，2把座椅，1张桌子,在原有电脑工作站外，需另配电脑工作站1套，要求：品牌电脑，i7十二代及以上处理器，内存≥32G，硬盘（固态硬盘）≥1T，显存（显卡容量）≥6G，显示器（护眼）：≥24寸。 |  |  |  |
| 品目二 | 糖尿病无创检测仪 |  |  |  |
| 1 | 检测意义：糖尿病的早期预警和并发症风险评估。 |  |  |  |
| 2 | 示值重复性：≤±6％显示值 |  |  |  |
| 3 | 画面显示：≥12英寸彩色液晶显示屏 |  |  |  |
| 4 | 数据查询功能：提供历史数据查询、导出、打印 |  |  |  |
| 5 | 结果输出：彩色激光打印 |  |  |  |
| 6 | 技术优势：早期预警；安全、无创伤；无需空腹； |  |  |  |
| 7 | 电击防护分类：I类 |  |  |  |
| 8 | 连续工作时间：≥ 8小时 |  |  |  |
| 9 | 检测时间：≤5分钟/次 |  |  |  |
| 10 | 人机界面：全中文操作平台、支持中英文输入 |  |  |  |
| 11 | 数据通讯：支持USB数据输出 |  |  |  |
| 12 | 提供工作站，可与医院体检系统对接，自动上传数据至医院体检系统，可实现与云平台或医院信息系统对接，以上产生费用要求由中标人承担。 |  |  |  |
| 13 | 医院全方位快速服务体系，终生保证软件升级，相关费用均包含在本项目投标报价内，由中标人承担。 |  |  |  |
| 14 | 配置彩色双面激光打印机、2个座椅，1张电脑桌，在原有电脑工作站外，需另配电脑工作站1套，要求：品牌电脑，i7十二代及以上处理器，内存≥16G，硬盘≥1T，显存≥6G，显示器：≥24寸。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |