- 附件一：磁场刺激仪（经颅磁治疗仪）及配套设备采购询价参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 品目一 | 磁场刺激仪（经颅磁治疗仪） |  |  |  |
| - 1 | 产品适用范围：刺激人体中枢神经和外周神经,用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善、对临床神经疾病及康复领域的辅助治疗 |  |  |  |
| - 2 | 冷却系统为液冷系统，非风冷，非液冷+风冷、非硅油冷却 |  |  |  |
| - 3 | 输出脉冲频率：≥100Hz，允差值±5% |  |  |  |
| - 4 | 刺激线圈表面温度不大于 43℃ |  |  |  |
| - 5 | 刺激强度：≥6T |  |  |  |
| - 6 | 刺激线圈：能实现双面双向刺激 |  |  |  |
| - 7 | 磁感应强度最大变化率：至少包含40KT-70KT |  |  |  |
| - 8 | 脉冲上升时间：60μs±10μs |  |  |  |
| - 9 | 输出脉冲宽度：340μs±20μs或双向波单边脉冲宽度≥ 260μs |  |  |  |
| - 10 | 最小分辨率：≤2μV |  |  |  |
| - 11 | 频率测量范围：≥50Hz～1000Hz |  |  |  |
| - 12 | 一体式或笔记本操作管理方式，能实现：硬盘储存、USB 储存；专家方案、病历管理、以及病历打印输出；刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护 |  |  |  |
| - 13 | 配置 MEP 模块：国际上主流传输方式，有线式，非无线传输 |  |  |  |
| - 14 | 通道数不低于两通道，采样率不低于 50KHz |  |  |  |
| - 15 | 一体式可推移整机结构：非叠加，非分体，非推车配置 |  |  |  |
| - 16 | 具备触发输入输出通用接口；具有电动吸液和电动排液功能 |  |  |  |
| - 17 | 电介质强度：≥3500VAC |  |  |  |
| - 18 | 单脉冲模式、重复脉冲模式、爆发式（TBS）模式、调制刺激模式的多种刺激模式自由调整 |  |  |  |
| - 19 | 开放式的技术平台，可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容 |  |  |  |
| - 20 | 提供近红外联合使用方案 |  |  |  |
| - 21 | 设备最大功耗≥4KVA |  |  |  |
| - 22 | 设备使用年限：≥6年 |  |  |  |
| - 品目二 | 盆底磁刺激仪 |  |  |  |
| - 1 | 产品用于刺激人体中枢神经和外周神经，适用范围包含腰骶神经功能障碍的辅助治疗 |  |  |  |
| - 2 | 产品结构及组成至少包含主机、刺激线圈、座椅或治疗椅、软件 |  |  |  |
| - 3 | 磁刺激脉冲源、液冷系统集成在同一机箱内，冷却系统非外置，座椅独立外置，座椅靠背可电动调节放平至180°，安全稳定 |  |  |  |
| - 4 | 系统实时监控并显示冷却液流量或流速状态，安全可靠 |  |  |  |
| - 5 | 液冷盆底线圈符合人体盆底结构设计，脉冲磁场最大磁感应强度≥6Tesla |  |  |  |
| - 6 | 脉冲磁场最大刺激频率≥100Hz，0～100Hz可调 |  |  |  |
| - 7 | 单个脉冲持续时间：340μs±20μs |  |  |  |
| - 8 | 采用实体按键进行选择、键入等动作，非触摸屏操作，防止由误触导致磁刺激参数突然变化，避免引起患者治疗风险 |  |  |  |
| - 9 | 磁刺激设备包含盆底体外反馈模块，用于触发磁刺激、多种盆底主动训练 |  |  |  |
| - 10 | 具有运动诱发电位检测功能，采集模块集成于主机内部，直接由主机供电，与主机通讯无需USB有线或蓝牙、WIFI无线连接，保障数据传输的稳定性 |  |  |  |
| - 11 | 运动诱发电位测量范围：1～2700μV，最小分辨率≤1μV |  |  |  |
| - 12 | 磁刺激软件具有标准、调频、调幅等多种脉冲输出模式，满足不同脉冲输出要求 |  |  |  |
| - 13 | 支持方案自定义，频率、刺激时间、间歇时间等参数可调，刺激方案具有数字和图形两种展示方式 |  |  |  |
| - 14 | 刺激方案具有患者体位示意图，提示患者磁刺激刺激部位或摆放姿势体位，更有效的指导患者配合治疗 |  |  |  |
| - 15 | 具有盆底体外评估功能，用于评估盆底肌水平 |  |  |  |
| - 16 | 具有数据管理功能，可以对工作量等治疗数据进行统计分析，还可以回顾数据结果、波形，实现病历管理或病历导出 |  |  |  |
| - 品目三 | 生物反馈治疗仪（盆底） |  |  |  |
| - 1 | - 主机电容触摸屏，触摸屏幕尺寸≥10英寸 |  |  |  |
| - 2 | - 主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道（STIM），≥3个肌电采集通道（EMG） |  |  |  |
| - 3 | - 肌电采集范围：2～2500μV（r.m.s） |  |  |  |
| - 4 | - 分辨率：≤0.5μV（r.m.s） |  |  |  |
| - 5 | - 通频带：不窄于20Hz～520Hz (-3dB) |  |  |  |
| - 6 | - 电刺激脉冲宽度：至少在50～900μs范围内均可调，步进10μs可调节 |  |  |  |
| - 7 | - 电刺激脉冲频率：至少在1～500Hz范围内均可调，步进1Hz可调节 |  |  |  |
| - 8 | - 具备盆底表面肌电标准评估功能（Glazer评估），肌电报告中时域分析测试值指标≥10项 |  |  |  |
| - 9 | - 使用物理旋钮或物理按键调节电流强度，操作方便，每个通道均具备独立的旋钮控制或物理按键，可实现多通道不同强度刺激调节 |  |  |  |
| - 10 | - 系统自动对筛查评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分 |  |  |  |
| - 11 | - 具有腰背痛表面肌电评估功能，并给出评估报告。评估结果及波形可预览、查看等。评估阶段具有全程语音提示，可实现常规显示与肌电信号全屏显示的自由切换 |  |  |  |
| - 12 | - 系统可对每次生物反馈治疗的全过程进行打分，并在治疗结束以及治疗记录中显示，方便对每次的治疗进行评价参考。治疗记录中同时显示本次训练的目标肌电阈值 |  |  |  |
| - 13 | - 系统具备产后康复和综合康复的方案库，可在系统设置中进行模式切换并在主界面显示 |  |  |  |
| - 14 | - 系统可进行数据统计、数据导入、导出等功能，可统计设备内不同方案的治疗人数和人次，并以列表方式显示 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |