- 附件一：采购询价参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、测试功能 |  |  |  |
| 2 | 1.肺通气测量具备四大检测模块，即SVC、FVC、MVV、MV模块 |  |  |  |
| 3 | 2.慢速肺活量检查：SVC、IVC、IC、ERV、TV SVC、IVC、EVC、IRV、ERV等 |  |  |  |
| 4 | 3.快速肺活量检查：FVC、FEV1、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、FEV1/FVC、FEV1/VC Max、PEF、VEXP、FET 等 |  |  |  |
| 5 | 4.每分钟最大通气量MVV |  |  |  |
| 6 | 5.一口气弥散功能测试 |  |  |  |
| 7 | 6.一口气残气功能测定 |  |  |  |
| 8 | 7.支持支气管舒张试验，用药前后对比及改善率 |  |  |  |
| 9 | 8.可升级支持支气管激发试验，配备同品牌系统自动一体化激发给药设备 |  |  |  |
| 10 | 二、技术性能要求 |  |  |  |
| 11 | 1.具有良好的质量控制程序：自动进行零点和增益校正，流量传感器自动定标，所有数据自动经过环境参数BTPS校正。 |  |  |  |
| 12 | 2.肺功能测试系统可自行编辑报告，可选多种预设报告格式，包含数字、图形以及激发试验前后对比，报告可显示或打印。 |  |  |  |
| 13 | 3.可升级吸入给药评估功能：可结合临床需要，自动设置不同阻力装置，并测量最大吸气流 量，平均有效吸气流量，有效吸气时长，有效吸气容积，有效吸气容积占比等指标 |  |  |  |
| 14 | 4.系统具备测试参数统计分析功能，并有直观的图表显示，可以自行编辑修改的中文报告。 |  |  |  |
| 15 | 5.支持容量和线性验证，支持弥散定标和验证功能，无需手动调整采样管路可实现一键快速定标，并支持弥散3L定标筒验证，检测气路密封性。 |  |  |  |
| 16 | 三、主要技术参数 |  |  |  |
| 17 | 1.流量传感器 |  |  |  |
| 18 | 1.1.采用数字超声流量传感器，传感器内置加热片，不再受冷凝水困扰。呼吸阻力为0 |  |  |  |
| 19 | 1.1.1.流量范围: 0—±16L/S；测量精度：±3% |  |  |  |
| 20 | 1.1.2.容积范围：0—20L；测量精度：±3% |  |  |  |
| 21 | 3.一氧化碳CO气体分析器 |  |  |  |
| 22 | 3.1.采用快速红外线法 |  |  |  |
| 23 | 3.1.1.测量范围 0 – 0.3% |  |  |  |
| 24 | 3.1.2.测量精度 ± 1.5% |  |  |  |
| 25 | 4.氦气He气体分析器/CH4 |  |  |  |
| 26 | 4.1.采用数字超声摩尔分子检测技术/红外检测原理 |  |  |  |
| 27 | 4.1.1.测量范围 0 – 15%(HE)/0-0.33%(CH4) |  |  |  |
| 28 | 4.1.2.测量精度 ± 1.5% |  |  |  |
| 29 | 四、软件功能 |  |  |  |
| 30 | 1.仪器自带智能语音提示功能，引导受试者规范操作，方便掌握检测动作要领。 |  |  |  |
| 31 | 2.具有多种国际通用的预计值，也支持自定义预计值，可灵活设置中国人自己的预计值 |  |  |  |
| 32 | 3.患者信息输入支持医护手动填写和患者扫码自助填写、扫一扫。 |  |  |  |
| 33 | 4.软件能智能判断测试结果是否符合质控要求 |  |  |  |
| 34 | 五、其他要求 |  |  |  |
| 35 | 1、所配置肺功能软件为最新版本软件，且终身免费升级。 |  |  |  |
| 36 | 3、在接到客户电话要求后，2小时内响应，24-48小时内赶到现场，如故障48小时内不能排除，提供备用机备用。 |  |  |  |
| 37 | 4、质量保证：整机免费保修不少于5年。 |  |  |  |
| 38 | 5.提供工作站，可与医院体检系统对接，自动上传数据至医院体检系统，可实现与云平台或医院信息系统对接，所需费用由成交供应商承担。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |