- 附件一：采购询价参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床功能：支持颅内外血管常规检测、栓子监测、发泡实验、卧立位、血管痉挛、脑死亡、超声助溶、功能经颅超声及长程监护等功能 |  |  |  |
| 2 | 1、频谱分辨率：128点、256点、512点、1024点； |  |  |  |
| 3 | 2、取样容积：1-20 mm连续可调； |  |  |  |
| 4 | 3、探测深度范围:最小工作距离≤15mm，最大工作距离≥140mm； |  |  |  |
| 5 | 4、增益范围：1～60dB可调； |  |  |  |
| 6 | 5、动态范围:1-40 dB； |  |  |  |
| 7 | 6、功率范围:0-100 %,在保持高灵敏度和高穿透力的基础上，功率范围在0-182mw之间； |  |  |  |
| 8 | 7、多普勒角度补偿功能； |  |  |  |
| 9 | 8、滤波调节范围：0-3000Hz，具备自动滤波功能； |  |  |  |
| 10 | 9、扫描时间：1.3s-32.1s； |  |  |  |
| 11 | 10、谱图色条:≥6种，可自定义多普勒色系，操作界面可调节； |  |  |  |
| 12 | 11 、检查参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、a、DFI、SBI、STI、HITS、TI、lindegaard、Sloan、Dmean、TICP； |  |  |  |
| 13 | 12、同时工作通道数：2个； |  |  |  |
| 14 | 13、常规检测模式下， 单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，同时多深度间隔可设置 |  |  |  |
| 15 | 14、多深度动态M波功能 |  |  |  |
| 16 | （1）M模门深：≥8000；（2）可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示； |  |  |  |
| 17 | 15、双线M波功能：双通双深模式下，M波上可显示双深度界面频谱取样线，可联动调节，也可单独调节； |  |  |  |
| 18 | 16、具备辅助规范化检测动脉功能，图像化显示至少41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度、血管阻力、血流方向、谱图实例等）； |  |  |  |
| 19 | 17、具备辅助诊断模式、图像化，文字化实时提供诊断建议，并辅助引导进一步血管检查路径. |  |  |  |
| 20 | 18、具备侧支循环辅助引导模式，实时辅助引导的侧支循环通路18条以上，图像化、文字化引导流程、路径，提高评估效率及准确性； |  |  |  |
| 21 | 19、深度、标尺、增益、基线、降噪一键无线遥控控制，快速获得理想频谱。 |  |  |  |
| 22 | 20、强度加权平均：峰值流速Vs、平均流速Vm、舒张末Vd等数值变化连续趋势图显示，用于TCD临床、科研的数据分析、计算； |  |  |  |
| 23 | 21、微栓子监测：栓子/伪迹自动识别、栓子自动统计；具备栓子图、声谱图、统计直方图等；可缩放/测量纺锤波，可手动添加栓子事件；TCD报告能够显示栓子图、声谱图、直方图；双通道多深度，支持20深度显示； |  |  |  |
| 24 | 22、发泡试验：支持语音指导及语音识别功能； |  |  |  |
| 25 | 23、长程监护：全程多参数进行趋势监护；多测量方式；可进行事件持续时间描记；趋势线快速拖拽、缩放（时间缩放、幅度缩放）； |  |  |  |
| 26 | 24、参数自动报警功能：可设定预警的阈值，术中避免高灌注、低灌注的发生。 |  |  |  |
| 27 | 25、配备无线遥控器：可远距离无线操控，同时遥控器具有自定义按键功能； |  |  |  |
| 28 | 26、数据管理：数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等 |  |  |  |
| 29 | （1）数据分析：可生成曲线图、直方图、饼状图，同时病案可导出Excel格式； |  |  |  |
| 30 | （2）视频格式：支持AVI、3GP、MP4格式； |  |  |  |
| 31 | 27、参数双向自动计算，并支持手动测量保存数据； |  |  |  |
| 32 | 28、系统升级：支持在线升级，一键升级，方便快捷； |  |  |  |
| 33 | 29、探头要求：PW 2M探头1个，CW 4M探头1个，监护探头PW 2M探头2个，监护头架； |  |  |  |
| 34 | 30、探头保护功能：探头自动休眠功能，延长探头使用寿命； |  |  |  |
| 35 | 31、配置转椅2把，诊查床1张，彩色双面激光打印机1台，品牌电脑，i7十二代及以上处理器，内存≥32G，硬盘（固态硬盘）≥1T，显存（显卡容量）≥6G，显示器（护眼）：≥24寸。 |  |  |  |
| 36 | 32、提供工作站，可与医院体检系统对接，自动上传数据至医院体检系统，可实现与云平台或医院信息系统对接，以上产生费用要求由成交供应商承担。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |