- 附件一：下肢机器人训练系统及配套设备采购询价参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 品目一 | 下肢机器人训练系统 |  |  |  |
| - 1 | 通过二类医疗器械注册 |  |  |  |
| - 2 | 用于步行功能障碍患者进康复训练 |  |  |  |
| - 3 | 设备适配身高范围≥1.5m～1.9m |  |  |  |
| - 4 | 产品组成：主体组成为外骨骼主体、动力电池、动力电池充电器、辅助支撑装置和配件组成 |  |  |  |
| - 5 | 吊架参数要求： |  |  |  |
| - 5.1 | 吊架最大支撑高度≥1300mm |  |  |  |
| - 5.2 | 吊架最小支撑高度≥720mm |  |  |  |
| - 5.3 | 吊架最大转向宽度≥1500mm |  |  |  |
| - 5.4 | 吊架负载≥150kg |  |  |  |
| - 6 | 腿长调节： |  |  |  |
| - 6.1 | 大腿长度可自动调节 |  |  |  |
| - 6.2 | 小腿长度可自动调节 |  |  |  |
| - 6.3 | 设备可电动调节大腿长度或小腿长度 |  |  |  |
| - 6.4 | 设备主机带有屏幕，可通过屏幕自动进行大腿和小腿长度调节 |  |  |  |
| - 7 | 行走速度调节：行走速度范围≥1s/步～5s/步 |  |  |  |
| - 8 | 步长调节：单步步长≤30厘米 |  |  |  |
| - 9 | 训练模式：被动模式 |  |  |  |
| - 10 | 关节运行角度： |  |  |  |
| 10.1 | 髋关节最大屈曲角度≥120° |  |  |  |
| 10.2 | 髋关节最大伸展角度≥40° |  |  |  |
| 10.3 | 膝关节最大屈曲角度≥120° |  |  |  |
| 10.4 | 膝关节最大伸展角度≥5° |  |  |  |
| 10.5 | 踝关节最大运行角度≥30° |  |  |  |
| 10.6 | 关节最大驱动力矩≥180Nm |  |  |  |
| - 11 | 电池容量≥6Ah |  |  |  |
| - 12 | 充电时间≤3小时 |  |  |  |
| - 13 | 单块动力电池续航能力≥5小时 |  |  |  |
| - 14 | 设备电池采用插拔设计，可快速从设备主机上手动分离，设备电量不足可随时更换 |  |  |  |
| - 15 | 上机下机时间要求：穿脱时间≤3分钟 |  |  |  |
| - 品目二 | 动静态平衡功能评估及训练系统（坐站） |  |  |  |
| - 1 | 功能特点：①高精度压力分布传感器≥4500个，精确数据测量；②可进行静态、动态模式检测评估；③可提供坐到站平衡评估；④可提供平衡训练 |  |  |  |
| - 2 | 系统软件组成：①动态测试模块；②静态测试模块；③系统设置模块；④数据传输（导入导出）模块；⑤临床报告模块；⑥病历管理模块 |  |  |  |
| - 3 | 平衡评定与训练系统分析软件：双足或单足动态压力分步图形显示，能够进行压力压强定量计算，形成相应图形曲线同时提供多媒体训练。具有①实时重心位置图显示方式；②实时重心偏向显示方式；③包络图显示 |  |  |  |
| - 4 | 平衡评定与训练系统评估软件：包括有①站位平衡；②坐位平衡；③坐到站平衡；通过对患者在不同位姿状态下的平衡能力进行检测评估，可对患者自身平衡能力有全方位的了解，在评估结束后均可打印报告 |  |  |  |
| - 5 | 平衡评定与训练系统评估报告： |  |  |  |
| - 5.1 | 评估报告包括①压力分布分析；②重心偏离分析；③椭球度分析；④X和Y轴偏向距离分析；⑤包络面积分析；⑥角度分析 |  |  |  |
| - 5.2 | 通过各项数据的整合，完整的呈现了测试者者在测试时的整个状态 |  |  |  |
| - 6 | 多位姿站立平衡检测：可进行≥4种角度的膝关节站立平衡能力测试 |  |  |  |
| - 7 | 极限平衡检测：可对患者≥八个方位平衡能力进行检测，判断是否有方向性的平衡缺失，预测平衡障碍的发生 |  |  |  |
| - 8 | 坐到站平衡评估及报告：系统提供患者从坐位到站位过程平衡能力的检测，并将人体左右两部分数据分开呈现，通过左右两侧数据的对比，判断左右两侧平衡能力的差异，帮助确定患侧 |  |  |  |
| - 9 | 训练软件： |  |  |  |
| - 9.1 | 本系统可按照医师制定的平衡康复训练计划进行针对性的康复训练 |  |  |  |
| - 9.2 | 训练过程通过观测图形中重心位置的实时变化，不断调整自己的重心位置来逐步恢复自身的平衡状态。通过互动模式进行身体平衡训练康复，增加训练的趣味性，有效提高患者训练的积极性 |  |  |  |
| - 9.3 | 包括多种训练模式 |  |  |  |
| - 9.4 | 多媒体训练游戏训练模式，可以免费增加升级 |  |  |  |
| - 10 | 病历管理软件：平衡评定与训练系统的病历管理软件能够对病人信息进行管理，包括病人病历号、姓名、性别、年龄、身高、体重、检查日期等，可以通过关键字进行检索 |  |  |  |
| - 11 | 采集频率≥400HZ，量程≥200N/cm² |  |  |  |
| - 12 | 误差率：≤最大量程的±2% |  |  |  |
| - 品目三 | 上肢评估与训练系统 |  |  |  |
| - 1 | 该系统通过提供动力及用户交互界面进行上肢功能康复训练,设备包含主控系统与训练系统 |  |  |  |
| - 2 | 该系统操作结构采用防夹手多连杆并联机械臂 |  |  |  |
| - 3 | 该系统提供≥3种训练模式，包括被动训练、引导训练、情景训练 |  |  |  |
| - 4 | 该系统能提供的最大训练速度0.3m/s，训练速度多档可调 |  |  |  |
| - 5 | 该系统具备预定义训练轨迹功能，并包含直线与圆形轨迹 |  |  |  |
| - 6 | 该系统具备康复训练计划管理功能。包括患者姓名、治疗师姓名和训练时间等内容，包含多种筛查和检索方式 |  |  |  |
| - 7 | 该系统包含无线键鼠和遥控器，无卡顿操作距离主控系统≤1m左右，且开机后可由键鼠或遥控器对训练系统进行操作 |  |  |  |
| - 8 | 该系统高度电动可调，高度调节范≥0-280mm |  |  |  |
| - 9 | 情景训练模式可设定多种特定的场景让患者进入相关角色，以现实生活中类似情景为参照，进行模仿、比较、优化并进行反复训练 |  |  |  |
| - 10 | 该系统配备专用分指板套件，可分别适配左右手。分指板应配备粘扣，适合手的放置并能将手固定 |  |  |  |
| - 11 | 该系统具有防夹手设计：训练状态下，患者可触及活动部件与相邻部件距离应≥60mm；危及手指应≥25mm |  |  |  |
| - 12 | 该系统具备轨迹异常监测功能。当操作连杆偏离设定轨迹时，设备立即停止运动，并在操作界面弹出警告提示信息 |  |  |  |
| - 13 | 该系统具备终端位置监测功能。当终端位置超出患者训练范围时，设备立即停止运动，并在操作界面弹出警告提示信息 |  |  |  |
| - 14 | ≥2个紧急停止开关，实现手动急停功能 |  |  |  |
| - 15 | 该系统能提供防夹手急停功能。当人手进入操作台内部有夹手风险的区域时，设备将立即切断电机动力，并在操作界面弹出警告提示信息 |  |  |  |
| - 16 | 该系统具有电气限位功能，实现安全保护。电气限位角度范围为90°～190°，允差±5° |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |