- 附件一：江西中医药大学附属医院宫腔镜冷刀、刨削系统采购询价参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 宫腔镜冷刀、刨削系统 |  |  |  |
| （一） | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 平行视野冷刀宫腔镜，视向角≥12°，超广角视野，视场角≥100°； |  |  |  |
| 2 | 冷刀宫腔镜外径≤9mm，具有≥4mm的器械通道，器械通道含在镜体内； |  |  |  |
| 3 | 宫腔镜镜体双层医用硅胶密封帽内置，操作通道自动闭合，无需单独开关，防止膨宫液体喷溅，便于切换器械； |  |  |  |
| 4 | 手术器械多样化，至少包括：圆头弯剪刀、尖头单开直剪刀、尖头双开直剪刀、微型钩剪刀、弯分离钳、活检钳、抓钳等；手术器械工作长度≥360mm，手柄可360°旋转，器械外径≥4mm； |  |  |  |
| 5 | 手术器械可最小化三拆卸：手柄、钳杆、钳芯，符合内窥镜手术器械清洗灭菌要求，消毒灭菌更彻； |  |  |  |
| 6 | 手术器械注册证适用范围：用于配合宫腔镜下宫腔内疾病的检查和治疗； |  |  |  |
| 7 | 冷刀宫腔镜可耐低温等离子消毒； |  |  |  |
| 8 | 内窥镜手术动力主机可输出≥4种切割模式，包含前后纵向切割、正向旋切、逆向旋切、往复旋切； |  |  |  |
| 9 | 内窥镜手术动力系统配备纵切刀头，纵切模式下前后往复≥500转/分；具备旋切刀头，正向、逆向、往复切割≥500转/分； |  |  |  |
| 10 | 主机具有电动手柄识别功能和记忆功能，手术中可记忆上一次的参数； |  |  |  |
| 11 | 刨削刀头为钝性无创头端设计；刀具外径尺寸≥3种规格可选，包含≥3mm/4mm/5mm，其中最大规格刀头直径应≥5mm；针对大型组织切割更有力，缩短手术时间； |  |  |  |
| 12 | 刨削刀头工作长度≥3种规格可选，至少应包含≥330mm/390mm/410mm工作长度，保证了较大子宫的手术工作距离需求； |  |  |  |
| 13 | 脚踏开关：同时具有吸引和切割的功能； |  |  |  |
| （二） | 每台宫腔镜冷刀、刨削系统配置要求 |  |  |  |
| 1 | 冷刀宫腔镜1支 |  |  |  |
| 2 | 单开剪刀1把 |  |  |  |
| 3 | 双开剪刀1把 |  |  |  |
| 4 | 弯剪刀1把 |  |  |  |
| 5 | 钩剪刀1把 |  |  |  |
| 6 | 弯分离钳1把 |  |  |  |
| 7 | 活检钳1把 |  |  |  |
| 8 | 大型抓钳1把 |  |  |  |
| 9 | 重型抓钳1把 |  |  |  |
| 10 | 钩状电极1把 |  |  |  |
| 11 | 棒状电极1把 |  |  |  |
| 12 | 内窥镜手术动力系统1套 |  |  |  |
| 13 | 脚踏开关1副 |  |  |  |
| 14 | 纵切刀头2支 |  |  |  |
| 15 | 旋切刀头2支 |  |  |  |
| 16 | 内窥镜器械消毒盒3个 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |