- 附件一：江西中医药大学附属医院便携式睡眠初筛检测仪采购询价参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测参数：脑电（EEG）、血氧饱和度（SPO2）、血氧状态（STATE）、脉博（PR）、脉博波形（SPO2WAVE）、鼾声（SNORING）、模拟呼吸气流（AIRFLOW）、体位（BP）、体动（BM）、腹部运动（CA）。 |  |  |  |
|  | 支持高速USB读取数据，可连续记录24h全面数据。 |  |  |  |
|  | 可通过USB对监测数据进行传输。 |  |  |  |
|  | 无线血氧饱和度监测。 |  |  |  |
|  | 无传感器导联线，脑电、血氧等所有数据采集均精准，无导联线、无延长线。 |  |  |  |
|  | 设备硬件配置至少包含主机、蓝牙运动胸腹绑带。 |  |  |  |
|  | 内置可充电电池，充满电后可连续工作时间≥10个小时。 |  |  |  |
|  | 记录数据有：睡眠开始时间、结束时间、总记录时间、总睡眠时间、睡眠潜伏期、REM睡眠潜伏期、睡眠分期（WAKE期；NREM：I、II、III期；REM期）、每期睡眠总时长）每期睡眠时间占总睡眠时间的百分比、睡眠效率百分比、脑电、心电、血氧分析结果、鼾声参数、体位、体动、睡眠总结报告等。 |  |  |  |
|  | 软件系统能够实时显示睡眠呼吸监测波形和/或数值。具有数据下载功能。具有数据回放的功能，手动翻页和滚动，显示长度不少于：10s/屏，15s/屏，30s/屏，60s/屏，2min/屏，5min/屏，10min/屏等规格可选。 |  |  |  |
|  | 可通过软件进行快捷关闭导联通道或导联重组。 |  |  |  |
|  | 软件可自动分析睡眠分期；并最终生成统计结果和报告。 |  |  |  |
|  | 软件系统能够识别呼吸事件图形。可以选择50HZ滤波方式，可调节高通和低通的截止频率。具有血氧脉搏值超出阈值提示功能。 |  |  |  |
|  | EEG脑电 |  |  |  |
|  | 输入阻抗：≥10MΩ； |  |  |  |
|  | 幅频特性：以10Hz为基准，1Hz～30Hz(≤-3.0dB～+0.4dB)； |  |  |  |
|  | 共模抑制比：≥80dB； |  |  |  |
|  | 内部噪声：折合到放大器输入端≤5μVp-p； |  |  |  |
|  | 耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，显示幅度变化范围≤±5%; |  |  |  |
|  | 灵敏度：折合到输入端，每格为10uV。 |  |  |  |
|  | 血氧饱和度范围（%SpO2）：70%-100%，误差绝对值≤3%。 |  |  |  |
|  | 脉搏显示范围：30bpm-240bpm，误差≤±2%。 |  |  |  |
|  | 模拟呼吸气流：能观察用户呼吸气流的信号波形，频率范围：10-120bpm； |  |  |  |
|  | 体位：能识别人体仰位，俯位，左侧位，右侧位。 |  |  |  |
|  | 体动：能观察人体运动变化的信号波形。 |  |  |  |
|  | 鼾声：能观察用户鼾声信号波形。 |  |  |  |
|  | 脉搏波形：能观察用户脉搏波形。 |  |  |  |
|  | 能观察用户血氧状态：血氧状态良好/血氧状态异常。 |  |  |  |
|  | 能够实时显示睡眠呼吸监测波形和/或数值。 |  |  |  |
|  | 具有数据下载功能。 |  |  |  |
|  | 具有数据回放的功能，手动翻页和滚动，显示长度应包含有10s/屏，15s/屏，30s/屏，60s/屏，2min/屏，5min/屏，10min/屏等规格可选。 |  |  |  |
|  | 具有快捷关闭导联通道功能。 |  |  |  |
|  | 具有导联重组功能：能够显示/隐藏、打开/关闭、自定义导联名称和选择显示颜色。 |  |  |  |
|  | 能够判读睡眠分期特征图形。 |  |  |  |
|  | 能够显示并识别体动变化波形。 |  |  |  |
|  | 每个信号通道的显示幅度均可调节。 |  |  |  |
|  | 可以实现手动分析过程并生成统计结果。 |  |  |  |
|  | 可以手动分析睡眠分期；并最终生成统计结果和报告。 |  |  |  |
|  | 能够识别呼吸事件图形。 |  |  |  |
|  | 可以选择50HZ滤波方式，可调节高通和低通的截止频率。 |  |  |  |
|  | 具有血氧脉搏值超出阈值提示功能。 |  |  |  |
|  | 可判断睡眠分期要求： |  |  |  |
|  | 开始时间 |  |  |  |
|  | 结束时间 |  |  |  |
|  | 总记录时间 |  |  |  |
|  | 总睡眠时间 |  |  |  |
|  | 睡眠潜伏期 |  |  |  |
|  | 睡眠分期（WAKE期；NREM：I、II、III期；REM期） |  |  |  |
|  | 每期睡眠总时长 |  |  |  |
|  | 每期睡眠时间占总睡眠时间的百分比 |  |  |  |
|  | 睡眠效率百分比 |  |  |  |
|  | 醒觉次数 |  |  |  |
|  | 微觉醒次数 |  |  |  |
|  | 微觉醒指数 |  |  |  |
|  | 睡眠过程中觉醒事件 |  |  |  |
|  | 阻塞型睡眠呼吸暂停次数 |  |  |  |
|  | 混合型睡眠呼吸暂停次数 |  |  |  |
|  | 中枢型睡眠呼吸暂停次数 |  |  |  |
|  | 低通气次数 |  |  |  |
|  | 呼吸暂停+低通气次数 |  |  |  |
|  | 呼吸暂停指数 |  |  |  |
|  | 低通气指数 |  |  |  |
|  | 呼吸暂停+低通气指数 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |